## Приложение 6
Приложение №6
Перечень закупаемых медицинских изделий и техническая спецификация способом проведения тендера
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед-ца изм. | Цена за единицу в тенге | нейрохир | сумма | опер | сумма | ЦССХ | 2 хиру | интервенция | оарит | Травма | ОЭГ | олд | офд | пао | цсо | Количество | Общая сумма в тенге
1 | Высокопоточные капиллярные диализаторы стерильные в комплекте с кровопроводящими магистралями и фистульными иглами | Полые волокнистые диализаторы с полисульфоновой мембраной. Эффективная площадь поверхности мембран: 1,6 / 1,9 м2. Объем заполнения кровью: 100 мл - 120 мл. Максимальное трансмембранное давление (физическое ограничение): 600 мм рт.ст. Максимальный поток диализата: 800 мл/мин. Скорость потока диализата: 500 мл/мин. Материал мембраны: альфа-полисульфон. Стерилизация: гамма-излучением (безкислородная). Коэффициент ультрафильтрации 85 / 97. KoA мочевины (QB=300 мл/мин): 1145 / 1415. Срок годности не менее 36 месяцев. Комплекты кровопроводящих магистралей для гемодиализа, однократного применения, стерильные для проведения гемодиализа, гемодиафильтрации и гемофильтрации. Цветовая кодировка компонентов; 2-литровый мешок для слива; Зажимы On/Off; Инъекционный порт с большим протектором для пальца; Не должен содержать DEHP и латекс; Стерилизация радиацией. Объем наполнения, общий: 162 мл. Объем наполнения, артериальный: 77 мл. Объем наполнения, венозный: 85 мл. Диаметр насосного сегмента: 8 мм. Внутренний диаметр кровопроводящей магистрали: 4,8 мм. Внутренний диаметр гепаринового отвода: 1 мм. Диаметр венозной ловушки: 22/30 мм Упаковка: 25 магистралей в 1 коробке. Для обеспечения сосудистого доступа при экстракорпоральной детоксикации аппаратными методами. Диаметр иглы: 15G – 1,8 мм; 16G – 1,6 мм. Длина иглы: 25 мм. Длина трубки: 150 мм. Тип крылышка – R Стерилизация без использования этилен-оксида. | Штука | 10900 | [14 empty] | 600 | 6540000
2 | Катетер диализный 2-х просветный | Набор двухпросветного высокопоточного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера. Интродьюсерная V-образная канюля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 73мм), профилированный прозрачный павильон; Двухканальный высокопоточный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соедини-телем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами F12 (4 х 20см), каналы G11/11, скорость потока 230/230 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.89мм х 0,035'' х 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение 5мл. Коннекторы безыгольно-го доступа - 2 шт. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения. | Штука | 26000 | [14 empty] | 50 | 1300000
3 | Наконечник для дозаторов универсальный | Наконечник для дозаторов универсальный 200 мкл №1000 | Упаковка | 4690 | [14 empty] | 100 | 469000
4 | Наконечник 1000 мкл с фильтром | Наконечник 1000 мкл с фильтром, стерильный, универсальный, в упаковке не менее 1 000 шт., длина наконечника 78мм | Упаковка | 9416 | [14 empty] | 30 | 282480
5 | Нейростимулятор с принадлежностями | Комплект электрода стимуляции спинного мозга, (не перезаряжаемый) в составе: Генератор, 16 контактов - 1, Электрод линейный 3-6, 70 см - 2, Анкер, 4 см - 1, Кабель интраоперационный 2x8, 60 см, удлинитель - 1 Пульт управления - 1, Инструмент для туннелирования, 35 см. | Штука | 5995000 | [14 empty] | 5 | 29975000
6 | Терапевтическая система стимуляции блуждающего нерва с принадлежностями | Терапевтическая система стимуляции блуждающего нерва для проведения лечения пациентов с эпилепсией, состоящая из: 1. Неперезаряжаемого программируемого генератора импульсов для стимуляции блуждающего нерва, имплантируемого, с размерами не более 45 мм x 32 мм x 7 мм , весом не более 17 г., объёмом не более 8 см3 , количество портов для подключения электродов – 1. Корпус герметичный титановый, рентгенконтрастный. Терапевтический диапазон для стимуляции блуждающего нерва: 1,5 – 2,25 mA. Выходной ток 0-3,5 мА с шагом 0,25 мА ± 0,25 ≤ 1 мА, ± 10%> 1 мА. Частота сигнала 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Гц ± 6%. Ширина импульса 130, 250, 500, 750, 1000 мкс ± 10%. 2. Электрода, биполярного. 3. Пакета с принадлежностями (магнит пациента, контрольный). 4. Туннелизатора для формирования канала. | Комплект | 5900000 | [14 empty] | 2 | 11800000
7 | Стент – система коронарная платино-хромовая с лекарственным покрытием эверолимус | Материалы изготовления стента - платино-хромовый сплав (PtCr). В стенте применяется однородное покрытие из полимерного носителя с 100 мкг/см2 эверолимуса, максимальное номинальное содержание лекарственного препарата в стенте наибольшего размера (4,00 х 38 мм) составляет 243,0 мкг. Эффективная длина системы доставки-144 см. Среднее изменение длины стента при номинальном диаметре - 2,25–4,00 мм; 0,1–1,5 мм. Внутренний диаметр проводникового катетера - больше или равно 0,056 дюйма (1,42 мм). Наружный диаметр шафта катетера - проксимальный 2,1 F (0,70 мм), дистальный 2,7 F (≤ 0,95 мм). Толщина каркаса стента (включая покрытие) - 2,25–3,50 мм: 0,093 мм, 4,00 мм: 0,098 мм Баллон доставки стента с двумя рентгеноконтрастными маркерами, номинально расположенными на каждом конце на расстоянии 0,4 мм (0,016 дюйма) от края стента. Материалы изготовления стента: Платино-хромовый сплав (PtCr). Порты системы доставки: порт с одним доступом к просвету раздувания. Выходное отверстие проводника расположено примерно на расстоянии 26 см от наконечника. Сконструировано для проводника ≤ 0,014 дюйма (0,36 мм). Давление раздувания баллона: номинальное давление раздувания: 11 атм – 1 117 кПа. Расчетное давление разрыва: 18 атм – 1 827 кПа для стентов диаметром 2,25–2,75 мм и 16 атм – 1 620 кПа для стентов диаметром 3,00–4,00 мм. В качестве активного фармацевтического ингредиента в стенте используется эверолимус. Химическое наименование эверолимуса – 40-O-(2-гидроксиэтил)-рапамицин. Лекарственное покрытие состоит из двух слоев: внутреннего полимерного слоя, который используется в качестве грунтовки для улучшения адгезии наружного слоя, и наружного слоя, который представляет собой полимерную матрицу, содержащую активный фармацевтический ингредиент. | Штука | 235000 | [14 empty] | 30 | 7050000
8 | Катетер/канюля внутривенный периферический c инъекционным клапаном | Катетер/канюля внутривенный периферический размерами 14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G c инъекционным клапаном | Штука | 78 | [14 empty] | 8000 | 624000
9 | Катетер Фолея 2-х ходовой, с силиконовым покрытием | Катетер Фолея 2-х ходовой, стерильный, с силиконовым покрытием, размеры по заявке 6FR, 8FR, 10FR, 12FR, 14FR, 16FR, 18FR, 20FR, 22FR, 24FR, 26FR однократного применения | Штука | 240 | [14 empty] | 1500 | 360000
10 | Эндотрахеальная трубка, с манжетой | Эндотрахеальная трубка, с манжетой, размеры по заявке: 5,6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 | Штука | 300 | [14 empty] | 500 | 150000
11 | Гистологический контейнер 1000 мл. | Гистологический контейнер с крышкой, прокладкой и окошком для определения уровня формалина 1000 мл. Не менее 10 штук в упаковке. | Упаковка | 18000 | [14 empty] | 20 | 360000
12 | Гистологический контейнер 125 мл. | Гистологический контейнер с крышкой, прокладкой и окошком для определения уровня формалина 125 мл. Не менее 10 штук в упаковке. | Упаковка | 14000 | [14 empty] | 10 | 140000
13 | Гистологический контейнер 250 мл. | Гистологический контейнер с крышкой, прокладкой и окошком для определения уровня формалина 250 мл. Не менее 10 штук в упаковке. | Упаковка | 21000 | [14 empty] | 15 | 315000
14 | Гистологический контейнер 3000 мл. | Гистологический контейнер с крышкой, прокладкой и окошком для определения уровня формалина 3000 мл. Не менее 5 штук в упаковке. | Упаковка | 40000 | [14 empty] | 5 | 200000
15 | Гистологический контейнер 5000 мл. | Гистологический контейнер с крышкой, прокладкой и окошком для определения уровня формалина 5000 мл. Не менее 5 штук в упаковке. | Упаковка | 20000 | [14 empty] | 10 | 200000
16 | Трубка насоса | Трубка насоса для компьютерной и магнитно-резонансной томографии для инжектора ангиографического Ulrich Medical | Штука | 23000 | [14 empty] | 200 | 4600000
17 | Трубка пациента | Трубка пациента для компьютерной и магнитно-резонансной томографии для инжектора ангиографического Ulrich Medical. Длина 250 см. Трубка, соединяющая в инжекторе трубку насоса с пациентом. Наличие 2-х клапанов, предотвращающих обратный ток жидкости. | Штука | 3500 | [14 empty] | 700 | 2450000
18 | Антимикробная стерильная разрезаемая операционная пленка | Антимикробная стерильная разрезаемая операционная пленка для долгосрочных операций с йодофором, оранжевого цвета, воздухопроницаемая, высокоадгезивная, размером 34см*35см. Индивидуальная упакова герметично закрытая вакуумная из фольги. | Штука | 5537 | [14 empty] | 150 | 830550
19 | Наконечник 50-1000 мкл для дозаторов | Наконечник 50-1000 мкл для дозаторов, универсальный, в упаковке не менее 1000 шт. | Упаковка | 4475 | [14 empty] | 30 | 134250
20 | Крепированная бумага для медицинской воздушной, паровой, газовой и радиационной стерилизации зеленая размером 100х100 см. | Крепированная бумага для медицинской воздушной, паровой, газовой и радиационной стерилизации. Крепированная бумага зеленая размером 100х100 см. Применяется для упаковки инструментов, решетчатых лотков для стерилизации инструментов и других габаритных изделий, как для внутреннего, так и для внешнего обертывания. Обладающая водоотталкивающими свойствами, высокой прочностью и сопротивляемостью внешним воздействиям, обеспечивающая асептичность в обращении. Плотность бумаги - 60 г/м2. Специальная структура волокон обеспечивающая доказанный бактериальный барьер. Сохранение стерильности в течение 4 недель. В упаковке не менее 252 листов. | Упаковка | 298.7 | [14 empty] | 1000 | 298700
21 | Крепированная бумага для медицинской воздушной, паровой, газовой и радиационной стерилизации зеленая размером 90х90 см. | Крепированная бумага для медицинской воздушной, паровой, газовой и радиационной стерилизации Крепированная бумага зеленая размером 90х90 см. Применяется для упаковки инструментов, решетчатых лотков для стерилизации инструментов и других габаритных изделий, как для внутреннего, так и для внешнего обертывания. Обладающая водоотталкивающими свойствами, высокой прочностью и сопротивляемостью внешним воздействиям, обеспечивающая асептичность в обращении. Плотность бумаги - 60 г/м2. Специальная структура волокон обеспечивающая доказанный бактериальный барьер. Сохранение стерильности в течение 4 недель. В упаковке не менее 252 листов. | Упаковка | 241.6 | [14 empty] | 1000 | 241600
22 | Крепированная бумага для медицинской воздушной, паровой, газовой и радиационной стерилизации зеленая размером 75х75 см. | Крепированная бумага для медицинской воздушной, паровой, газовой и радиационной стерилизации. Крепированная бумага зеленая размером 75х75 см. Применяется для упаковки инструментов, решетчатых лотков для стерилизации инструментов и других габаритных изделий, как для внутреннего, так и для внешнего обертывания. Обладающая водоотталкивающими свойствами, высокой прочностью и сопротивляемостью внешним воздействиям, обеспечивающая асептичность в обращении. Плотность бумаги - 60 г/м2. Специальная структура волокон обеспечивающая доказанный бактериальный барьер. Сохранение стерильности в течение 4 недель. В упаковке не менее 252 листов. | Упаковка | 167.8 | [14 empty] | 200 | 33560
23 | Крепированная бумага зеленая размером 120*120 см. | Крепированная бумага зеленая размером 120*120 см. Применяется для упаковки инструментов, решетчатых лотков для стерилизации инструментов и других габаритных изделий, как для внутреннего, так и для внешнего обертывания. Обладающая водоотталкивающими свойствами, высокой прочностью и сопротивляемостью внешним воздействиям, обеспечивающая асептичность в обращении. Плотность бумаги - 60 г/м2. Специальная структура волокон обеспечивающая доказанный бактериальный барьер. Сохранение стерильности в течение 4 недель. В упаковке не менее 100 листов. | Упаковка | 429.8 | [14 empty] | 2000 | 859600
24 | Материал упаковочный 75мм*200м | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации, рулон плоский без складок размер 75мм*200м | Упаковка | 16643 | [14 empty] | 20 | 332860
25 | Материал упаковочный 100мм*200м | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации, рулон плоский без складок размер 100мм*200м | Упаковка | 19393 | [14 empty] | 40 | 775720
26 | Материал упаковочный 120мм*200м | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации, рулон плоский без складок размер 120мм*200м | Упаковка | 26048 | [14 empty] | 10 | 260480
27 | Материал упаковочный 130мм*200м | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации, рулон плоский без складок размер 130мм*200м | Упаковка | 15301 | [14 empty] | 10 | 153010
28 | Материал упаковочный 150мм*200м | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации, рулон плоский без складок размер 150мм*200м | Упаковка | 26688 | [14 empty] | 20 | 533760
29 | Материал упаковочный 200мм*200м | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации, рулон плоский без складок размер 200мм*200м | Упаковка | 40931 | [14 empty] | 4 | 163724
30 | Материал упаковочный 250мм*200м | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации, рулон плоский без складок размер 250мм*200м | Упаковка | 56023 | [14 empty] | 4 | 224092
31 | Материал упаковочный 300мм*200м | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации, рулон плоский без складок размер 300мм*200м | Упаковка | 65472 | [14 empty] | 2 | 130944
32 | Материал упаковочный 75мм*25мм*100 | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации, рулон со складкой размер 75мм*25мм*100 | Упаковка | 16511 | [14 empty] | 50 | 825550
33 | Материал упаковочный 100мм*50мм*100м | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации, рулон со складкой размер 100мм*50мм*100м | Упаковка | 19437 | [14 empty] | 50 | 971850
34 | Материал упаковочный 150мм*50мм*100м | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации, рулон со складкой размер 150мм*50мм*100м | Упаковка | 21494 | [14 empty] | 60 | 1289640
35 | Материал упаковочный 200мм*55мм*100м | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации, рулон со складкой размер 200мм*55мм*100м | Упаковка | 30646 | [14 empty] | 50 | 1532300
36 | Материал упаковочный 300мм*80мм*100м | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации, рулон со складкой размер 300мм*80мм*100м | Упаковка | 50281 | [14 empty] | 3 | 150843
37 | Материал упаковочный 50мм*200м | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации, рулон плоский без складок размер 50мм*200м | Упаковка | 13079 | [14 empty] | 48 | 627792
38 | Материал упаковочный 100 мм х100м | Материал упаковочный в рулонах для медицинской плазменной стерилизации, рулон плоский 100 мм х100 м | Упаковка | 55517 | [14 empty] | 4 | 222068
39 | Материал упаковочный 150 мм х100м | Материал упаковочный в рулонах для медицинской плазменной стерилизации, рулон плоский 150 мм х100 м | Упаковка | 71049 | [14 empty] | 4 | 284196
40 | Материал упаковочный 250 мм х100м | Материал упаковочный в рулонах для медицинской плазменной стерилизации, рулон плоский 250 мм х100 м | Упаковка | 113861 | [14 empty] | 6 | 683166
41 | Материал упаковочный 300 мм х 100м | Материал упаковочный в рулонах для медицинской плазменной стерилизации, рулон плоский 300 мм х 100 м | Упаковка | 152207 | [14 empty] | 2 | 304414
42 | Материал упаковочный 75 мм х 100м | Материал упаковочный в рулонах для медицинской плазменной стерилизации, рулон плоский 75 мм х 100 м | Упаковка | 46310 | [14 empty] | 4 | 185240
43 | Пакет упаковочный 100*150мм | Пакет упаковочный для медицинской паровой и газовой стерилизации, пакет плоский размер 100*150мм | Упаковка | 23 | [14 empty] | 2000 | 46000
44 | Пакеты бумажные для стерилизации 140*75*250 мм | Пакеты бумажные для медицинской паровой, газовой, радиационной и воздушной стерилизации, пакет бумажный со складкой размер 140*75*250 мм | Упаковка | 74.01 | [14 empty] | 10000 | 740100
45 | Пакеты бумажные для стерилизации 160*40*390 мм | Пакеты бумажные для медицинской паровой, газовой, радиационной и воздушной стерилизации, пакет бумажный со складкой размер 160*40*390 мм | Упаковка | 80 | [14 empty] | 3000 | 240000
46 | Пакеты бумажные для стерилизации 190*65*330 мм | Пакеты бумажные для медицинской паровой, газовой, радиационной и воздушной стерилизации, пакет бумажный со складкой размер 190*65*330 мм | Упаковка | 114.93 | [14 empty] | 3000 | 344790
47 | Пакеты бумажные для стерилизации 90*50*125 мм | Пакеты бумажные для медицинской паровой, газовой, радиационной и воздушной стерилизации, пакет бумажный со складкой размер 90*50*125 мм | Упаковка | 31.59 | [14 empty] | 20000 | 631800
48 | Наконечник отсоса | Наконечник отсоса (Отсос Yankauer) - отсос с тонким наконечником, не вентилируемый, сделан из материала стирол-бутадиенового сополимера. Наконечник с двумя дистальными отверстиями имеет 2 угла: дистальный и проксимальный. Длина отсоса 260 мм и ширина 52 мм. Общая мощность аспирации 28,7 мм2. Светло-голубого цвета. Трубка отсоса (Аспирационная трубка 350см) - трубка из поливинилхлорид материала с общей длиной 200 см. Комплектация с 2 воронками, размер: 25. Доступны размеры 200, 300см. Метод стерилизации: этиленоксидом. | Штука | 3300 | [14 empty] | 300 | 990000
49 | Двухпросветный центральный, венозный катетер с мягким атравматичным кончиком | Двухпросветный центральный, венозный катетер с мягким атравматичным кончиком. Материал катетера - термопластичный рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 16, 20 см; Диаметр - 7, 8 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,032 дюйм Х 60см. Игла 18Gaх6,35см; Тканевой расширитель; Шприц 5мл; Фиксаторы катетера, Колпачки. Возможность поставки с антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра. Размер и тип катетера по заявке Заказчика. | Штука | 7900 | [14 empty] | 200 | 1580000
50 | Пленка термографическая медицинская 35*43см | Пленка термографическая медицинская для рентгенографии для распечатки цифровых рентгеновских изображений на принтерах Agfa. Листовая, не перфорированная, односторонняя. Подложка толщиной 168 мкм, на которую с одной стороны нанесен термоэмульсионный и защитный слой, с другой - антистатическое покрытие. Термоэмульсионный слой должен быть на основе AgOS и активатора. Размер рабочего изображения на формате плёнки 35 х 43 см. В упаковке не менее 100 штук. | Упаковка | 96900 | [14 empty] | 20 | 1938000
51 | Пленка термографическая медицинская для рентгенографии 20,3*25,4см | Пленка термографическая медицинская для рентгенографии 20,3*25,4см. В упаковке не менее 100 штук. | Упаковка | 34800 | [14 empty] | 70 | 2436000
52 | Трехпросветный центральный, венозный катетер | Трехпросветный центральный, венозный катетер, c мягким атравматичным кончиком, зажимами линий соединения. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 16, 20, 30 см; Диаметр - 7; 8,5 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,032; 0,035 дюйм Х 60см с прямым и j-образным кончиком. Катетер на игле 20G; Игла 18Gaх6,35см; Тканевой расширитель; Шприц; мягкий и жесткий фиксаторы катетера, Колпачки. Возможность поставки катетеров с антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра. Размер и тип катетера по заявке Заказчика. | Штука | 7900 | [14 empty] | 100 | 790000
53 | Пленка маммографическая, аналоговая 18*24см | Пленка маммографическая, аналоговая 18*24см. В упаковке не менее 100 листов. | Упаковка | 26482.5 | [14 empty] | 20 | 529650
54 | Набор трубок одноразовый стерильный | Набор трубок одноразовый стерильный для ультразвуковой хирургической системы Stryker Sonopet. Включает ирригационные/аспирационные трубки и экстендер трубный фильтр. Трубка для ирригации и аспирации, трубка с фильтром для создания вакуума в отсосной емкости. Индивидуальная стерильная упаковка, количество наборов трубок в упаковке не менее – 5 шт. | Упаковка | 686497.02 | [14 empty] | 2 | 1372994.04
55 | Пленка медицинская DI-HL формата 35*43см | Пленка медицинская DI-HL формата 35*43см для "сухой" печати и воспроизведения снимков компьютерной томографии, магниторезонансной томографии, диагностических рентгеновских исследований, ангиографических исследований, маммографических исследований и прочих исследований. Полная совместимость с медицинскими принтерами DryPix 2000, DryPix 4000, DryPix 6000. Подложка – холодный голубой тон. Толщина подложки 175 микрон. Лазерное экспонирование. Минимальная оптическая плотность, D mix 0,21. Максимальная оптическая плотность, D max, 3,4. Уровни градации серого, бит, 14. Размер 35 х 43 см. Количество листов пленки в одной пачке не менее 100 листов. Производительность, не хуже - 50 листов/час. | Штука | 93500 | [14 empty] | 20 | 1870000
56 | Контейнер для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов класса «Б» | Контейнер (Кбу гофрокартон), 10л-12,5л для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов класса «Б». Размер коробки должен быть не менее (207мм*177мм*347мм). В комплекте два пакета размером 500мм*600мм, жёлтого цвета, класса «Б». Толщина пакетов не менее 25 мкр. | Штука | 255 | [14 empty] | 25000 | 6375000
57 | Набор ангиографии для интервенции | 1 шт.- Защитное покрытие на стол 137x180 cm. Покрытие защитное на стол, общий размер покрытия 180 ± 2см на 137 ± 2см. Покрытие из двух слоев нетканого материала. Основной слой размером 180 ± 2см на 137 ± 2см из перфорированный полиэтилена медицинского класса плотностью 55 грамм на м2. Центральный слой размером 180 ± 2 см на 61 ± 1см из нетканого материала SMS. На нижней части покрытие маркировка137x180см. 1 шт. – Простыня одноразовая 280х330 см. Простыня ангиографическая одноразовая, размером 330 см на 280 см. Простынь с двумя отверстиями радиального доступа и с двумя отверстиями феморального доступа. Простынь изготовлено из двух видов нетканого материала: гидрофильного нетканый материал Sontara Spunlace и рифленый полиэтилен медицинского класса. Общая ширина простыни 280 см ± 5 см, длина 330 см ± 5 см. Центральная часть простыни изготовлена из гидрофильного нетканого материала Sontara Spunlace. Простынь имеет усиленную часть, расположен ниже на 27 см верхней части простыни, имеет размер в длину 150 см и в ширину 140 см, так же на ней расположены отверстия с доступами к радиальным и феморальным артериям. Все четыре отверстия с прозрачными клеящимися полосками из медицинского клея. Размер отверстии радиального доступа 15 см на 19 см с овальной формой отверстием диаметром 6,2 см. Размер отверстия феморального доступа 15х19 см с овальными отверстиями размером 10х7 см. Простынь с двух сторон имеет края из рифленого полиэтилена медицинского класса, размером в длину 330 см ± 5 см и в ширину 70 см ± 5 см. Полиэтиленовые края соединены процедурой термического склеивания и сварки, чтобы защитить структуру простыни и обеспечить стабильную прочность. 1 шт.- Защитное покрытие 100х100см. Покрытие защитное изготовлено из полиэтиленовой плёнки медицинского класса толщиной 50 микрон. Ширина покрытия составляет 100 ± 2 см, длина 100 ± 2 см. Покрытие обладает 2 положениями собранном и растянутым виде. Диаметр отверстия в собранном виде составляет 38 ± 3 см в ширину. Чехол имеет резиновую ленту, чтобы обеспечить помощь в прикреплении и расположении покрытия. 1 шт.- Защитное покрытие: для снимков R35. Покрытие защитное для снимков R35 из полиэтиленовой пленки медицинского класса толщиной 50 микрон. Покрытие может быть в двух положениях в собранном и растянутом виде. В собранном положении длина внутреннего отверстия составляет 24-28см. В натянутом положении длина 88 ± 2 см. Чехол имеет резиновую ленту, чтобы обеспечить помощь в прикреплении и расположении покрытия. 1 шт- Защитное покрытие: на стол 150х250 см. Покрытие защитное на стол, общий размер покрытия 250 ± 2см на 150 ± 2см. Покрытие состоит из двух слоев нетканого материала. Основной слой размером 250 ± 2см на 150 ± 2см из рифленый полиэтилена медицинского класса плотностью 55 грамм на м2. Центральный слой размером 250 ± 2 см на 61 ± 1см из нетканого материала SMS. На нижней части покрытие маркировка 150x250см. 5 шт- Набор салфеток рентгенконтрастные 30х30 см. Хирургические рентгенконтрастные салфетки размером 30 см на 30 см, сделаны из марли. Салфетки сложены 8 слоев, с боку имеет рентгеноконтрастную петлю синего цвета. 30 шт – Набор салфеток: нерентгенконтрастные 10х10 см. Салфетки нерентгеноконтрастные 10x10см, сделаны из марли 12 слоев. 1 шт. – Чаша: для хранения проводника 2500мл. Чаша для хранения проводника 2500 мл общий диаметр 243 ± 1.5 мм, высота 81 ± 1.5 мм. Градуированный внутренний профиль при удержании проводника внутри чаши. Общая емкость жидкости 2500 мл, гладкая текстура. Чаша изготовлена из полипропилена медицинского класса. Бионагрузка продукта составляет 100. Чаша содержит внутренний проводниковый зажимный держатель. Чаша синего цвета. 1 шт.- Чаша 250 мл. Чаша синяя 250 мл из полипропилена медицинского класса, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 100 ± 1.5 мм, общая высота 75 ± 1.5 мм. Высота верхней границы составляет 5± 1.5 мм. 1шт.– Чаша 250 мл. Чаша прозрачная 250 мл из полипропилена медицинского класса, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 100 ± 1.5 мм, общая высота 75 ± 1.5 мм. 2 шт. – Перчатки: неопудренные №7. Перчатки хирургические латексные одноразовые, коричневые, неопудренные, размером XX. Перчатки из натурального каучукового латекса. Снижает аллергическую реакцию на латекс благодаря низкому содержанию белка, менее 50 мкг/дм². Специальное внутреннее полимерное покрытие позволяет легко надевать перчатки как сухими, так и влажными руками. Шероховатая поверхность обеспечивает отличное сцепление. Благодаря более тонкой конструкции перчатки обеспечивают лучшую тактильность и помогают хирургу лучше выполнять микрохирургические операции. Коричневый цвет также имеет антибликовое покрытие. 1 шт.-Перчатки: неопудренные №8. Перчатки хирургические латексные одноразовые, коричневые, неопудренные, размером XX. Перчатки из натурального каучукового латекса. Снижает аллергическую реакцию на латекс благодаря низкому содержанию белка, менее 50 мкг/дм². Специальное внутреннее полимерное покрытие позволяет легко надевать перчатки как сухими, так и влажными руками. Шероховатая поверхность обеспечивает отличное сцепление. Благодаря более тонкой конструкции перчатки обеспечивают лучшую тактильность и помогают хирургу лучше выполнять микрохирургические операции. Коричневый цвет также имеет антибликовое покрытие. 1 шт. – Халат усиленный L. Халат усиленный хирургический из нетканого материала одноразовый. Халат состоит из двух слоев – основной слой SMMS и усиленный слой. Суммарная плотность усиленного халата 85 грамм на м2. Четырехслойный нетканый материал SMMS плотность не менее 45 грамм на м2 плюс нетканый материал не менее 40 грамм на м2. Размеры: ворот в длину 19 см, передняя часть от линии горловины до низа 134 см, общая ширина в развёрнутом виде 152 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 142 см, длина рукава до верхней точки плеча 80 см, ширина груди 64 см, манжета 7 см на 5 см. Усиленная часть рукава составляет 40 см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди 20 см. Длина усиленной части на груди 80 см, ширина усиленной части в области груди 50 см. Халат имеет на спинке фиксатор, бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлюлозные салфетки для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшивная из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размер L. 1 шт. – Халат усиленный XLL. Халат усиленный хирургический из нетканого материала одноразовый. Халат состоит из двух слоев – основной слой SMMS и усиленный слой. Суммарная плотность усиленного халата 85 грамм на м2. Четырехслойный нетканый материал SMMS плотность 45 грамм на м2 плюс нетканый материал не менее 40 грамм на м2. Размеры: ворот в длину 22 см, передняя часть от линии горловины до низа 139,5 см, общая ширина в развёрнутом виде 165 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 148 см, длина рукава до верхней точки плеча 84 см, ширина груди 70 см, манжета 7 см на 5 см. Усиленная часть рукава составляет 42 см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди 20 см. Длина усиленной части на груди 80 см, ширина усиленной части в области груди 50 см. Халат имеет на спинке фиксатор, бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлюлозные салфетки для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшивная из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размер XL. 1 шт- Проводник диагностический 180х0,035. Проводник диагностический-проводник с тефлоновым покрытием, длина 180 см, наружный диаметр - 0,035 ". Дистальный кончик типа J-изогнутый, гибкий, дистальная гибкая часть - 30 мм. проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. Проксимальная сварка стержня, ленты и катушки исходный материал в гладкий последовательный купол. Дистальное сварное соединение: сварное соединение стержня, ленты и исходного материала катушки в гладкий последовательный купол. J выпрямление: когда натяжная сила приложена к катушке примыкающая к дистальному концу, J должен открыться до минимум 150 градусов. 1 шт- Зажим для обработки операционного поля. Зажим для обработки операционного поля одноразовый, предназначенный для использования во время захвата губки/салфеток при осуществлении антисептических процедур. Длина 19 cм. Сделан из полипропилен медицинского класса плюс 30% стекловолокно. Зажим имеет кольцевые ручки, зубчатый наконечник для надежного удержания предметов и металлический соединительный стержень. 1шт- Игла одноразовая: 23 Ga 0,6х30 мм. Игла 23G x 1¼ дюйма 0,6 мм x 30 мм одноразового использования, используемые для инъекционных процедур и для аспирации медицинских жидкостей. Игла сделана из нержавеющей стали и замок соединение из пластика ABS. Игла подходит для использования с соединением Луер или Луер Лок. 1 шт- Игла одноразовая: 18 Ga 7см. Игла используется для получения сосудистого доступа для размещения проводника. Игла сделана из нержавеющей стали и замок соединение из пластика ABS. Игла 18G, длиной 70 мм. 1 шт- Шприц 2 мл. Шприц Луер объемом 2 мл одноразовый, сделан из полипропилена медицинского класса. Шприц состоит из цилиндра, плунжера, поршня, втулки иглы. Достаточно прозрачный цилиндр позволяет легко измерить объем, содержащийся в шприце и обнаружить пузырьки воздуха. Шприц имеет градуированную шкалу на цилиндре до 2 мл, шкала легко читается. 1 шт- Шприц 10 мл Луер. Шприц Луер объемом 10 мл одноразовый, сделан из полипропилена медицинского класса. Шприц состоит из цилиндра, плунжера, поршня, втулки иглы. Достаточно прозрачный цилиндр позволяет легко измерить объем, содержащийся в шприце и обнаружить пузырьки воздуха. Шприц имеет градуированную шкалу на цилиндре до 10 мл, шкала легко читается. 2 шт- Шприц 20 мл Луер Лок. Шприц Луер Лок объемом 20 мл одноразовый, сделан из полипропилена медицинского класса. Шприц состоит из цилиндра, плунжера, поршня, винтовой втулки иглы. Достаточно прозрачный цилиндр позволяет легко измерить объем, содержащийся в шприце и обнаружить пузырьки воздуха. Шприц имеет градуированную шкалу на цилиндре до 20 мл, шкала легко читается. 2 шт- Шприц 5 мл Луер. Шприц Луер объемом 5 мл одноразовый, сделан из полипропилена медицинского класса. Шприц состоит из цилиндра, плунжера, поршня, втулки иглы. Достаточно прозрачный цилиндр позволяет легко измерить объем, содержащийся в шприце и обнаружить пузырьки воздуха. Шприц имеет градуированную шкалу на цилиндре до 5 мл, шкала легко читается. 1 шт- Скальпель №11. Скальпель одноразовый. Ручка скальпеля: изготовлена из акрилонитрилбутадиенстирол материала, общая длина - 140мм. Ручка скальпеля должна иметь очертание захвата для пальца, чтобы обеспечить лучшую управляемость и манипуляции. Угол полосы захвата пальцем составляет 30 градусов. Лезвие: изготовлено из нержавеющей стали с допустимой твердостью, толщина 0.41мм. Скальпель №11. 1 шт- Краник 4-х ходовой. Краник 4-ходовой медицинский, выдерживает давление до 5 бар. Предназначен для соединения инфузионной/трансфузионной линии (магистрали) и постоянного устройства, находящегося в вене с целью контроля введения растворов и препаратов при дополнительных вливаниях. При помощи краника можно изменять направление потока или останавливать инфузию. Тройник имеет 4 соединения по типу ""Луер-Лок"", на концах краника трехходового есть вращающиеся предохранительные колпачки с внутренней резьбой, винтовая муфта обеспечивает надежность соединения с наконечниками других систем. Жироустойчив, стерилен, аппирогенен, применяется для одноразового использования. Общая длина 38 мм. Высота 20,5 мм. Материал корпуса, вращающегося колпачка ""Луер-Лок"" поликарбонат. Материал центральной части краника и ротатора-HDPE. Смазка вращающейся части - полидиметилсилоксан. Диапазон рабочих температур: 4-40 гр. по Цельсию. Объемный расход жидкости - 200 мл/мин. 1 шт - Шовный материал. Нить хирургическая рассасывающаяся, полигликолид, длиной 75 см, цвет фиолетовый, игла колющая, изогнутая 1/2 длиной 30 мм. 1 шт -Соединительная линия 120 см. Удлинительная линия 120 см для безопасного переноса жидкости. Удлинитель для инфузионного насоса служит как универсальный удлинительный элемент однократного употребления для инфузионных насосов. Изготовлен из прозрачной ПВХ трубки, с соединением типа Луер Лок.Надежное соединение Луер Лок предотвращает случайное отсоединение. Устойчивы к давлению до 30 psi (2 бар). Внутренний диаметр трубки: 1,5 мм. Наружный диаметр трубки: 2,65 мм. Стерильная,однократного применения. Стерилизован этиленоксидом. 2 шт - Стикер-наклейки. Стикеры для маркировки содержимого емкости. Размеры каждой из 7 ячеек не менее 30мм на 15мм. Должно содержать следующие маркировки на цветном фоне: LIDOCOINE-2% желтый фон; HEPARINE-5000ED/ml красный фон; POVIDONE SOLUTION оранжевый; SODIUM CHLORIDE - 0.9% зеленый фон; ISOSORBIDE DINTRATE 1mg/ml синий фон; CONTRAST AGENTS фиолетовый фон; PAPAVERINE - 2% коричневый фон. Общая длина в пределах 220-265мм и ширина от 15-18мм. | Штука | 39600 | [14 empty] | 200 | 7920000
58 | Система глубинной стимуляции головного мозга | Комплект для нейростимуляции головного мозга состоящий из имплантируемого неперезаряжаемого нейростимулятора (1 шт) имеющий 13 различных программ независимого стимулирования. Батарея 7200 мАч. Набор имплантируемых электродов различной вариации -2шт. Диаметр электрода 1.27 мм. Длина контакта 1.5 мм 1200-30/40: расстояние между контактами 0,5 мм,1210-30 / 40: расстояние между контактами 1,5 мм 1211-40: расстояние между контактами 1,0 мм 1200-30/1210-30: длина 300mm 1200-40/1210-40/1211-40: длина провода 400 мм проксимальная 25 мм / дистальная 31 мм, удлинитель электрода. В комплект входит: короткий стилет; ограничитель глубины; система фиксации электрода: трепанационное кольцо; основной крепеж; фиксатор электрода; трепанационная крышка; держатель фиксатора электрода; держатель шурупов; зажим фиксатора электрода; крышка электрода. Инструменты для туннелизации: стержень для туннелизации; наконечник для туннелизации; трубка. | Штука | 5628000 | [14 empty] | 10 | 56280000
59 | Устройство для тромбоэкстракции | Устройство для восстановления кровотока у пациентов, перенесших ишемический инсульт вследствие обширной внутричерепной окклюзии сосудов. Эти устройства для использования в сосудистой нейрохирургии. • Саморасширяющийся стент с лазерной резкой из нитинола • Постоянная радиальная сила для достижения наилучшего шанса на извлечение тромба • Видимый под рентгеновскими лучами: несколько рентгеновских маркеров в проксимальном и дистальном направлениях и по длине стент. • Перестраиваемый, перемещаемый • Совместимость с поставляемым микрокатетером микрокатетером с внутренним диаметром мин. 017", 021", 024”. Комплектность: • Стентривер, саморасширяющегося стента с лазерной резкой, изготовленного из нитинола. • Толкатель, часть системы доставки, изготовленная из нитинола. • Тубус интродюсера, часть системы доставки • Стентривер и толкатель вставляются в тубус интродюсера. • Рентгеноконтрастность должна обеспечиваться с помощью рентгенконтрастных маркеров. Устройство должно иметь 3 дистальных рентгенконтрастных маркера для наблюдения за его дистальным наконечником и рентгенконтрастный маркер с 1 проводом толкателя. Наличие 3х модификаций: mini, standart, maxi. Диамет от 2мм до 6 мм. | Штука | 1200000 | [14 empty] | 3 | 3600000
Итого: | [19 empty] | 166549723.04