## Лист2
Приложение №1
Перечень медицинских изделий способом закупа из одного источника согласно пп.4 п.83 главы 4 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110
№п/п | Наименование Товара | Дополнительная техническая характеристика | Торговое наименование, наименование по регистрации, №РУ, страна происхождения, завод производитель | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу, тенге | Общая сумма, тенге | Поставщик и № Договора для заключения дополнительного соглашения | Местонахождение потенциального поставщика
1 | Микрокатетеры для доставки спиралей | Микрокатетер с отверстием на дистальном конце, движимый по проводнику. Проксимальный конец катетера со стандартным льюеровским адаптером облегченного присоединения аксессуаров. Катетер должен иметь полужесткий проксимальный сегмент и 12 переходов жесткости по всей длине для облегчения управления. Наличие одинарных или двойных маркеров. Катетер должен иметь несколько слоев: тефлоновый стержень, нитиноловый каркас, нейлоновая оболочка. Предназначение - для доставки спиралей, рентгеноконтрасных веществ и других терапевтических агентов. Общая длина 155 см, рабочая длина 150 см. Крутящий момент 1:1. Внутренний диаметр проксимального конца и дистального конца не более 0.017". Внешний диаметр проксимального конца не более 2.1F, внешний диаметр дистального конца не более 1.7F. Совместим с проводником 0.014". Давление разрыва - 600 psi. Кончик катетера прямой, 900 или 450 длина кончика 5 мм. Совместим с диметилсульфоксидом. Стерильная упаковка. | Микрокатетеры для доставки спиралей, Торговое название: Микрокатетер для доставки спиралей Echelon, Регистрационное удостоверение: № РК-ИМН-5№021099 от 28.09.2020 г., Производитель: Micro Therapeutics, Inc. dba ev3 Neurovascular, США | Штука | 3 | 339900 | 1019700 | ТОО«AB-Service Company» к Договору закупа медицинских изделий №33- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | 010000, г. Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, здание 33/1
2 | Окклюзионная баллонная система | Баллонный катетер мягкой и сверхмягкой конфигураций для временной окклюзии при нейрососудистых процедурах, внутренний диаметр - 0.0103". Баллоны смонтированы на катетере длиной 150 мм. Совместимость всех конфигураций с проводником 0.010", который должен поставляться в комплекте, проводник также используется в процессе индефляции баллона. Один проводник может использоваться и для навигации, и для окклюзии системы. Мягкий баллон для боковых аневризм диаметром 3.0, 4.0, 5.0 мм, длиной 10.0, 15.0, 20.0, 30.0 мм, кончиком катетера 4 мм, проксимальным профилем 2.8F, дистальным профилем 2.2F. Сверхмягкий баллон для аневризм сложной локации, диаметром 3.0, 4.0, 7.0 мм, длиной 7.0, 15.0, 20.0 мм, кончиком катетера 2 мм, проксимальным профилем 2.8F, дистальным профилем 2.2-3.0F. Размер по заявке заказчика | Окклюзионная баллонная система, Торговое название: Окклюзионная баллонная система HyperGlide/ HyperForm, Регистрационное удостоверение: № РК-ИМН-5№014729 от 14.08.2020 г., Производитель: Micro Therapeutics, Inc. dba ev3 Neurovascular, США | Штука | 3 | 639900 | 1919700 | ТОО«AB-Service Company» к Договору закупа медицинских изделий №33- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | 010000, г. Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, здание 33/1
3 | Система отделяемых спиралей | Непокрытая платиновая трехмерная спираль, закрепленная на шасси из полипропилена. Шасси состоящее из двух независимо закрепленных нитей и атравматичного полипропиленового шарика на дистальном конце. Крепление шасси на доставляющей системе должно позволять спирали свободно вращаться на 360° и отгибаться под углом 67° по отношению к доставляющей системе. Система доставки должна обеспечивать наилучшую установку и перепоцизионирование спирали, а также предотвращать эффект "отброса" доставляющего катетера. Система отделения спиралей - моментальная, механическая, активаторного типа, без использования электрических кабелей и батареек. Гидрофильное PTFE покрытие. МРТ совместимы. Все размеры спиралей совместимы с катетером доставки 0.010". Диаметр (мм) 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, длина (см) 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50. Размер по заявке заказчика. | Спирали для эмболизации аневризм Axium РК МИ (ИМН) 0№024004 Medtronic Mexico S.de R.L. de CV Мексика | Штука | 5 | 374900 | 1874500 | ТОО«AB-Service Company» Договор закупа медицинских изделий № 40- зцп 110/ми от «14» марта 2024 г. | 010000, г. Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, здание 33/1
4 | Мешок одноразовый для забора и хранения крови | Мешок для крови, сдвоенный, 450/450 Основной мешок 450 из медицинского ПВХ | Мешок MITRA для забора и хранения крови: сдвоенный объемами 450/300мл,450/450мл,350/300мл с антикоагулянтом CPDA РК-ИМН-5№115043 MITRA INDUSTRIES (P) LTD, Индия | Штука | 600 | 2100 | 1260000 | ТОО «ABMG Expert» к Договору закупа медицинских изделий №17- зцп 110/ми от «23» февраля 2024 г. | г.Алматы, Алатаускиий район, мкр Болашак дом 25
5 | Баллонные катетеры | Проксимальный конец катетера снабжен гнездом люэровского разъема для подключения раздувающего устройства. В катетере предусмотрен просвет, позволяющий использовать проволочный проводник для размещения катетера. Рентгенконтрастная метка (метки) на баллоне делает возможным его точное размещение. На катетеры нанесены метки для использования при введении через плечевую или бедренную артерию. Дилатационный баллонный катетер должен состоять из баллона (расширяющий элемент) возле внешнего конца с одинарной рентгеноконтрастной (платиноиридиевой) меткой на середине рабочей длины баллона (для диаметров от 1,25мм до 1,50 мм) и двойной рентгеноконтрастной меткой для баллона (для диаметров от 2,00 мм до 4,50мм), которая определяет рабочую длину баллона при номинальном давлении. Катетер должен иметь мягкий кончик. Два коаксиальных просвета позволяющие перемещать проволочный проводник катетера и обеспечивающие заполнение баллона. Два указателя на проксимальной части указывающие вход головки баллонного катетера из проводникового катетера (плечевой 90 см, бедренный 100 см). Проксимальная часть трубки имеет покрытие PTFE, внешняя часть имеет гидрофильное покрытие, для того, чтобы упростить проксимальное введение с плавным переходом к внешней части. Баллонный дилатационный катетер должен быть совместим с ≤ 0.014” (0.36 мм) проводниками и ≥5F (0.056” /1.42 мм) системой доставки катетера. Рабочая длина составляет от 140-142 см. Диаметр проксимального шафта – 1,98 F, диаметр дистального шафта – 2,4F для Ø 1.25 до 2.00 мм.; 2,7 F для Ø 2.25 до 3.50мм. Номинальное давление (NP) 7 АТМ, давление разрыва (RBP) 14-16 АТМ Ø 1.25 до 3.50мм. Длина кончика 5.00мм. для Ø 1.25 до 2.00 мм., 3.50 мм. для Ø 2.25 до 3.50 мм., Катетер должен иметь размеры баллона - диаметр (мм): 1.25, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50; и длиной (мм): 6, 9, 12, 14, 15., 17, 20, 25, 30, 33, 38, 41. Стерилизация - этилен оксидом. | Баллонный дилатационный катетер на системе доставки быстрой смены Mozec™ NC RX стерильный, однократного применения, размерами баллона (мм): 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.50, 4.00, 4.50 и длиной (мм): 8, 10, 13, 15, 18, 23, 28, 30, 35, 38, 45 РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-ИМН-5№013847 Производитель, страна: Meril Life Sciences Private Limited, Индия Дата государственной регистрации (перерегистрации): 13.12.2019г., №N025314 | Штука | 30 | 42500 | 1275000 | ТОО «ABMG Expert» к Договору закупа медицинских изделий №38- тендер 110/ми от «11» марта 2024 г. | г.Алматы, Алатаускиий район, мкр Болашак дом 25
6 | Мочеприемник с длинной гибкой трубкой, устойчивой к перегибам | Мочеприемник с длинной гибкой трубкой, устойчивой к перегибам. На конце трубки конический коннектор с колпачком, совместимый со всеми размерами катетеров; снабжен клапаном против обратного тока мочи, Т-образным спускным краном на дне мешка, прозрачные стенки с боковой градуировкой, максимальный объем 2000 мл. Обязательно наличие уплотненных колец для крепления мочеприемника. | Мочеприемники SURU стерильные, однократного применения, различных вариантов исполнения. РК-ИМН-5№011457 SURU INTERNATIONAL PVT.LTD., Индия | Штука | 1874 | 140 | 262360 | ТОО «ABMG Expert» Договор закупа медицинских изделий №49- зцп 110/ми от «25» апреля 2024 г. | г.Алматы, Алатаускиий район, мкр Болашак дом 25
7 | Набор для вертебропластики | Комплект для чрескожной вертебропластики при лечении вертебральных опухолей, компрессионных переломов тел позвонков на фоне остеопороза. Она позволяет перемешивать и вводить цемент в тело позвонка. Комплектность и характеристики: одна система чрезкожной вертебропластики, включает в себя: системы смешивания/введения цемента; блок головки миксера; картридж введения; удлиняющую трубку; 1 мандрен 4-х гранный; 1 мандрен со скошенным кончиком и троакар; вакуумный шланг; воронку. Миксер и шприц в одном устройстве. Герметичность системы и встроенный угольный фильтр. Точность дозированного введения готового цемента - 0,2 см³ за половину оборота базы картриджа. Время смешивания в системе доставки: около 2-х минут. Радиационная безопасность для врача при работе - за счет общей длины картриджа и удлиняющей трубки - длина 43 см. Маркированный картридж - визуализация количества введенного цемента. Материалы: система смешивания и введения – пластмасса; Игла с конусным/фасетным срезом (2 штуки): • идеальное совпадение мандрена и троакара • взаимозаменяемые четырехгранные и скошенные мандрены • стандартный калибр 10G (3,4 мм), 11G (3,05 мм), 13G (2,41 мм) – длина 12,7 см. • возможный 10G калибр с длиной 22,9 см. • цветовая маркировка мандренов и троакара Цемент высокой вязкости (1 пачка) - Представляет собой 2 стерильно упакованных компонента: Один компонент: ампула, содержащая бесцветный жидкий мономер кисло-сладкого запаха 1/2 дозы 9,5мл следующего состава: Метилметакрилат (мономер) - 9,40 мл. N, N-диметилпаратолуидин - 0,10 мл. Гидрохинон USP- 0,75 мг. Другой компонент: пакет 1/2 дозы 20гр мелко измельченного порошка (плоские, скученные микроскопические хлопья; между хлопьями находится воздух, что способствует полному проникновению жидкого мономера) следующего состава: Полиметилметакрилат – 14,0 гр. (включая Пероксид Бензоила – 2,6%). Бария Сульфат Е.Р – 6,0 гр. Во время приготовления порошок и жидкость смешиваются, превращаясь в полимерную форму, похожую на густую вязкую массу. Температура экзотермической реакции не должна превышать 60˚С. Время работы – 18-23 минуты. Время схватывания цемента: in vivo (37ºC) не более 10.2 минут. Наличие наивысшей устойчивости к компрессии и прочности на излом и наименьшей усадки и пористости. | Набор для вертебропластики PCD Stryker Puerto Rico Ltd. РК-ИМН-5№016194 Пуэрто-Рико | Набор | 8 | 265000 | 2120000 | ТОО «Apex Coк Договору закупа медицинских изделий №2- зцп 110/ми от «23» февраля 2024 г. | г. Алматы. Бостандыкский район мкр-н Нур-Алатау, ул. Рахмадиева, 35
8 | Бедренный компонент коленного сустава | Материал: кобальтохромовый сплав. С сохранением задней крестообразной связки. Форма: Анатомическая (правая и левая). Единый радиус в сагиттальной плоскости в угловом диапазоне движений от 10 до 110 градусов. Анатомически изогнутая борозда под надколенник. Передний фланец отклонен вперед под углом 7 градусов. Задние мыщелки укорочены. На задней поверхности дистальных мыщелков имеются деротационные ножки. Типоразмеры: 8 типоразмеров для правого и левого компонентов. Медиально-латеральный размер от 59 до 80 мм, передне-задний размер от 53 до 75 мм. Толщина дистального и заднего фланцев 8,5 мм. Тип фиксации: цементная. | Бедренный компонент Triathlon Howmedica International S. de R.L. Ирландия РК-ИМН-5№012316 с 11.09.2023 по бессрочно | Штука | 3 | 299391 | 898173 | ТОО «Apex Coк Договору закупа медицинских изделий №41- зцп 110/ми от «14» марта 2024 г. | г. Алматы. Бостандыкский район мкр-н Нур-Алатау, ул. Рахмадиева, 35
9 | Большеберцовый вкладыш коленного сустава | Тип: фиксированный. Механизм фиксации: импакционное защелкивание на большеберцовом компоненте. Стабилизация сустава: мыщелковая, за счет увеличенной высоты переднего края основания. Геометрия артикуляционной части позволяет использовать компонент как при сохранении задней крестообразной связки, так и без сохранения задней крестообразной связки, а также при функциональной недостаточности задней крестообразной связки для задней стабилизации. Типоразмеры: 8 типоразмеров в зависимости от типоразмера большеберцового компонента. Толщина вкладыша с учетом толщины основания большеберцового компонента: 9, 11, 13, 16, 19 мм для каждого типоразмера. | Большеберцовый вкладыш Triathlon Х3 Howmedica International S. de R.L. Ирландия РК-ИМН-5№012316 с 11.09.2023 по бессрочно | Штука | 5 | 113148 | 565740 | ТОО «Apex Coк Договору закупа медицинских изделий №41- зцп 110/ми от «14» марта 2024 г. | г. Алматы. Бостандыкский район мкр-н Нур-Алатау, ул. Рахмадиева, 35
10 | Большеберцовый компонент коленного сустава | Материал: кобальтохромовый сплав. Форма: универсальная для правого и левого суставов. Основание имеет срединный деротационный выступ для центрирования и фиксации вкладыша. Ножка имеет килевидную форму со ступенчатыми боковыми крыльями без центрального цилиндрического стержня. Типоразмеры: 8 типоразмеров. Передне-задние размеры основания: 40, 42, 44, 46, 49, 52, 56, 60 мм. Медиально-латеральные размеры основания: 61, 64, 67, 70, 74, 77, 80, 85 мм. Высота основания: 3,2 мм. Толщина киля: от 2,6 до 3,6 мм. Медиально-латеральные размеры киля: от 40 до 58 мм. Высота киля: от 28 до 39 мм. Тип фиксации: цементная. | Большеберцовый компонент Triathlon Howmedica International S. de R.L. Ирландия РК-ИМН-5№012316 с 11.09.2023 по бессрочно | Штука | 5 | 149147 | 745735 | ТОО «Apex Coк Договору закупа медицинских изделий №41- зцп 110/ми от «14» марта 2024 г. | г. Алматы. Бостандыкский район мкр-н Нур-Алатау, ул. Рахмадиева, 35
11 | Рентгеноконтрастный костный цемент | Костный цемент Должен собой представлять 2 стерильно упакованных компонента: Один компонент: ампула, содержащая жидкий мономер, полная доза следующего состава: 20 мл. -Метилметакрилат (мономер) 19,5 мл, -N, N-диметилтолидин 0,5 мл, -Гидрокинон 1,5 мг. Другой компонент: пакет полная доза порошка следующего состава 40 гр: -Метилметакрилат–стирен кополимер 30 гр, -Полиметилметакрилат 6 гр, -Полиметилметакрилат 6 гр, -Бария Сульфат 4 гр, Температура экзотермической реакции не более 60˚С, вязкость цемента: должен обладать средней вязкостью. Костный цемент должен в процессе приготовления проходить через фазу низкой и фазу средней вязкости. Время работы от 7 до 8 минут. Стерильность: одноразовая система в стерильной упаковке. | Рентгеноконтрастный костный цемент Surgical Simplex P Howmedica International S. de R.L. Ирландия РК-ИМН-5№013065 с 06.06.2019 по бессрочно | Штука | 5 | 23112 | 115560 | ТОО «Apex Coк Договору закупа медицинских изделий №41- зцп 110/ми от «14» марта 2024 г. | г. Алматы. Бостандыкский район мкр-н Нур-Алатау, ул. Рахмадиева, 35
12 | Гидрофильный проводник | Гидрофильный проводник из встроенного нитинолового сердечника, полиуретановой оболочки с гидрофильным покрытием на поверхности. Цельная конструкция обеспечивающая отличную маневренность. Проволока с нитиноловым сердечником должна обеспечивать сверхэластичность, превосходное сопротивление перегибу. Контроль крутящего момента должен позволять гидрофильному проводнику легко и успешно добраться до места назначения. Полиуретановая оболочка, содержащая вольфрам, с обеспечением превосходной видимости под рентгеновскими лучами. Покрытие без трения с очень низкий потенциал образования тромбов на поверхности проволочного проводника. Гидрофильный проводник с диаметрами 0,018 дюйма, 0,025 дюйма, 0,032 дюйма, 0,035 дюйма и 0,038 дюйма, с длиной устройства 45 см, 80 см, 120 см, 150 см, 180 см, 220 см, 260 см, 300 см, 400 см и 450 см. Устройство должно быть классифицировано как «стандартное», «жесткое» и «сверхжесткое» в зависимости от степени мягкости стержня. В зависимости от формы дистального конца гидрофильный проводник должен иметь изгибы «Угол», «R1,5 мм. J»,«R2mm J»,«R3mm J»,«R4mm J»,«R6mm J», «Straight ,«B Angle» и «C Angle». | Регистрационное наименование товара: Гидрофильный проводник, стерильный Страна происхождения: Китай Завод-изготовитель: APT Medical Inc. Регистрация в РК: РК-ИМН-5№026956 от 18.08.2023 | Штука | 100 | 15200 | 1520000 | ТОО «ArtiMed»к Договору закупа медицинских изделий №24- тендер 110/ми от «05» марта 2024 г. | 050004, г. Алматы, ул. Желтоксан, 37
13 | Интродьюсер в комплекте с иглой для феморального доступа | Интродьюсер феморальный. Диаметр 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fr. Длина интродьюсеров 5,7, 10 см. Интродьюсеры с ренгенконтрастной меткой. Выбор цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Двухслойные стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Интродьюсеры с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте 20 G x 32 mm, 20 G x 36 mm, 21 G x 36 mm, 20 G x 38 mm, 21 G x 35 mm, 20 G x 51 mm, 18 G x 64 mm, 18 G x 70mm. Комплект интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Наличие длин минипроводника 45см, 80см. Наличие диаметра мини проводника: 0,021", 0,025", 0,035", 0,038". | Интродьюсер в комплекте с иглой для феморального доступа Регистрационное удостоверение: РК-ИМН-5№020128 Производитель, страна: Terumo Corporation, Япония Производственная площадка, страна: Ashitaka Terumo Corporation, Япония Торговое наименование: Интродьюсер RADIFOCUS® INTRODUCER II, варианты исполнения | Штука | 100 | 11300 | 1130000 | ТОО «ARTUMED»к Договору закупа медицинских изделий №29- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | г. Астана, район Сарыарка, улица 187, дом 16, оф. 104
14 | Интродьюсер для обеспечения трансарадиального доступа в комплекте с манжетой для гемостаза | Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметры 5, 6, 7 Fr. Наружный диаметр интродьюсеров: 5 Fr - 2,13 мм, 6 Fr - 2,46 мм, 7 Fr - 2,79 мм. Длина интродьюсеров 10, 16 см. Интродьюсеры с ренгенконтрастной меткой/без. Выбор цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Двухслойные стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Интродьюсеры с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте. Комплект интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Наличие выбора диаметра прямого, стального или пластикового мини проводника: 0,018", 0,021",0,025". Длина мини проводника 45, 80 см. Игла 18G длиной 64мм. Игла 20G длиной: 35, 51 мм (для мини проводника 0,025"), Игла 21G длиной 35 мм (для мини проводника 0,021"), игла 22G длиной: 25, 35 мм (для мини проводника 0,021"). | Интродьюсер для обеспечения трансарадиального доступа в комплекте с манжетой для гемостаза Регистрационное удостоверение: РК-ИМН-0№023271 Производитель, страна: Terumo Corporation, Япония Производственная площадка, страна: Ashitaka Terumo Corporation, Япония Торговое наименование: Интродьюсер Glidesheath Slender™ с гидрофильным покрытием для обеспечения трансрадиального доступа, варианты исполнения | Штука | 300 | 25000 | 7500000 | ТОО «ARTUMED»к Договору закупа медицинских изделий №29- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | г. Астана, район Сарыарка, улица 187, дом 16, оф. 104
15 | Катетер внутрисосудистый направляющий, проводниковый | Проводниковые катетеры. Назначение для проведения интервенционных инструментариев. Форма и длина: с возможностью выбора специальных форм для доступа через лучевую и феморальную артерии длиной 100 см, и 125 см для катетеров с формой Multipurpose. Наличие двойной металлической высокопрочной, плоской оплетки в теле катетера, материал катетера- полиамид. Наличие наружного диаметра 5, 6, 7, 8 Fr. Наличие увеличенного внутреннего просвета 5Fr-0,058”; 6Fr-0,071”, 7Fr-0,082”; 8Fr-0,091”. Максимальное давление 725 psi. Наличие катетеров с боковыми отверстиями для катетеров диаметром 6, 7, 8Fr. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Наличие наружного гидрофильного покрытия на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 7 см и проксимальных 25 см. Наличие мягкого кончика длиной 2 мм. Наличие совместимости с катетером для проведения техники Mother&Child и техники «целующихся» баллонов. | Катетер внутрисосудистый направляющий, проводниковый Регистрационное удостоверение: РК МИ (ИМН)-0№023853 Производитель, страна: PendraCare International B.V., Нидерланды Производственная площадка, страна: PendraCare International B.V., Нидерланды Торговое наименование: Катетер направляющий Climber™, варианты исполнения | Штука | 100 | 33550 | 3355000 | ТОО «ARTUMED»к Договору закупа медицинских изделий №29- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | г. Астана, район Сарыарка, улица 187, дом 16, оф. 104
16 | Баллонный катетер | Катетеры баллонные для транслюминальной ангиопластики коронарных артерий. Диаметр (мм): 1,0; 1,25; 1,5 - 1 рентгеноконтрастная метка;2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0 - 2 рентгеноконтрастные метки. Длина 5; 10; 15; 20; 30; 40 мм. Материал баллона Нейлон 12. Гидрофильное покрытие баллонного катетера M-coat. Наличие красного гибкого кончика катетера для лучшей видимости. Конусный сердечник проводника из нержавеющей стали для оптимальной способности к проталкиванию, для максимального увеличения усилия передачи. Входной профиль баллона 0,41 мм для баллонных катетеров диаметром от 1.0 до 1.5 мм и 0,43 мм для баллонных катетеров диаметром от 2.0 до 4.0 мм. Рабочий профиль баллона 0,58 мм для баллонных катетеров диаметром 1,0 мм, 0,62 мм для баллонных катетеров диаметром 1,25 мм, и 0,73 мм для баллонных катетеров диаметром от 2.0 до 4.0 мм. Рабочая длина катетера 145 см. Номинальное давление 6 атм. Давление разрыва 14 атм., для баллонных катетеров диаметром 1,0-3,0мм, и 12 атм., для катеров диаметром 3,25-4,0 мм. Материал рентгеноконтрастной метки баллона: платина - иридий. Тонкие и короткие утопленные рентгеноконтрастные метки длиной 0,8 мм и толщиной 25 мкм. Наличие маркеров глубины на расстоянии 90см и 100см от см от дистального кончика катетера. Диаметр проксимального шафта - 1,9 Fr (0,64 мм), диаметр среднего шафта 2,5 Fr (0,84 мм), диаметр дистального шафта – 2,4 Fr (0,79 мм) – 2,7 Fr (0,89 мм) для баллонных катетеров диаметром от 1.0 до 1.5 мм и 2,6 Fr (0,87 мм) для баллонных катетеров диаметром от 2.0 до 4.0 мм. Совместим с проводниковым катетером 4Fr (0,050 дюйма / 1,27 мм). Совместим с проводником 0,014 дюйма (0,36 мм). Дизайн баллона – трехлепестковый для баллонных катетеров диаметром от 2.25 до 4.0мм, двухлепестковый для баллонных катетеров диаметром от 1.0 до 2.0 мм. | Баллонный катетер Регистрационное удостоверение: РК-ИМН-5№020583 Производитель, страна: Terumo Corporation, Япония Производственная площадка, страна: Ashitaka Terumo Corporation, Япония Торговое наименование: Катетер дилатационный для ЧТКА (RX) Ryurei™ с диаметром баллона (мм): 1.00; 1.25; 1.50; 2.00; 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.25; 3.50; 3.75; 4.00, длиной баллона (мм): 5; 10; 15; 20; 30; 40 в комплекте с промывочной иглой и клипсой для катетера | Штука | 50 | 72000 | 3600000 | ТОО «ARTUMED»к Договору закупа медицинских изделий №29- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | г. Астана, район Сарыарка, улица 187, дом 16, оф. 104
17 | Стент коронарный c лекарственным покрытием | Коронарный стент с лекарственным покрытием, включающим лекарственное вещество на основе полимера (D, L-лактид-со-капролактон), время абсорбации которого синхронно с высвобождением лекарства (3-4 месяца), что приводит к снижению риска рестеноза и тромбоза, так же сиролимуса (активное вещество). Основные функциональные требования, технические характеристики: наличие диаметра стента 2,00 мм; 2,25 мм; 2,5 мм; 2,75 мм; 3,0 мм; 3,5 мм 4,0 мм; 4,50 мм. Наличие широкого диапазона длины стента 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 33, 38, 44, 50 мм. Соответствует основным требованиям и стандартам ЕС (СЕ mark) для следующих категорий пациентов: с инфарктом миокарда с подъемом и без подъема сегмента ST, острым коронарным синдромом, сахарным диабетом, многососудистыми поражениями, бифуркационными поражениями, а также пациентов старше 65 лет, пациентов мужского и женского пола, пациентов с полной окклюзией поражения, протяженными участками поражения, поражениями малых коронарных сосудов, рестенозом (включая рестеноз внутри стента), поражениями устья сосудов, поражениями левой коронарной артерии, подходит как для бедренного, так и для радиального доступа. Материал стента на основе сплава кобальт хрома L605, с дизайном стента открытая ячейка, что позволяет улучшить доступ к боковым ветвям при бифуркационных поражениях. Доза лекарства 3,9 мкг/мм длины стента. Высвобождение лекарственного вещества в течении 3-4 месяцев. Возможность обоснованной отмены 2-й антитромбоцитарной терапии через 1 месяц после имплантации стента, важно для пациентов нуждающимся в дополнительной последующей операции во избежание риска кровотечения. Покрытие лекарства только на аблюминальной части стента для быстрой эндотелизации и снижению риска тромбоза стента, что особенно критично для пациентов больных диабетом, градиентное покрытие для исключения деламинации полимера и отсутствия риска микроэмболизации сосудов (покрывает только неподвижные части конструкции стента). Толщина балки стента 80 µm, ширина балки у стентов с маленькой платформой 80 µm (2 звена-8 корон), у стентов со средней платформой 90 µm (2 звена-8 корон), у стентов с большой платформой 120 µm (2 звена-10 корон). Предел допустимого расширения диаметра стента у стентов с маленькой платформой - 3,50 мм; у стентов со средней платформой - 4,50 мм; у стентов с большой платформой - 6,25 мм. Обязательное наличие системы доставки с трехлепестковым низкокомплаентным баллоном и номинальным давлением не ниже 11 АТМ, давлением разрыва 16 АТМ для всех диаметров и длин. Материал баллона: двойной слой нейлон/эластомер, 2 маркера платина-иридиевые шириной 1 мм. Материал катетера: нейлон 12/нержавеющая сталь SUS 304. Покрытие дистальной части системы доставки длиной 180 мм – гидрофильное. Усиленный сердечником из нержавеющей стали шафт для избежания излома в месте выхода проводника и лучшей передачи усилия. Специально разработанный для стента кончик системы доставки закругленной формы и повышенной износоустойчивости для прохождения кальцинированных поражений без заламывания длиной 2 мм. Кончик системы доставки красного цвета для лучшей визуализации во время введения проводника. Диаметр дистальной части - не более 2,7 Fr, средней – не более 1,9 Fr, проксимальной - не более 2,0 Fr. Диаметр внутреннего просвета проксимальной части 0,50 мм. Наличие маркеров 3 маркеров глубины на расстоянии 90 см, 100 см, 101 см на расстоянии от дистального кончика. Минимальная рабочая длина системы доставки 144 см. Входной профиль системы доставки не более 0,018” (0,45 мм). Возможность использования системы стента при стентировании через лучевую артерию, стенты диаметром не более 4,00 мм совместимы с проводниковым катетером диаметром 5 Fr (с внутренним просветом не менее 1,42 мм/0,056”), стент диаметром 4,50 мм совместим с проводниковым катетером 6 Fr (с внутренним просветом не менее 1,80 мм). Совместим с коронарным проводником диаметром не более 0,014”, (0,36 мм). | Стент коронарный c лекарственным покрытием Регистрационное удостоверение: РК МИ (ИМН)-0№027277 Производитель, страна: Terumo Europe N.V., Бельгия Производственная площадка, страна: Ashitaka Terumo Corporation, Япония Торговое наименование: Стент-система коронарная Ultimaster Nagomi™ с лекарственным покрытием Sirolimus диаметром (мм): 2.0; 2.25; 2.50; 2.75; 3.0; 3.50; 4.0; 4.50, длиной (мм): 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 33, 38, 44, 50. | Штука | 10 | 264950 | 2649500 | ТОО «ARTUMED»к Договору закупа медицинских изделий №29- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | г. Астана, район Сарыарка, улица 187, дом 16, оф. 104
18 | Поток перенаправляющий стент p64 | Устройство для модуляции потока. Устройство для модуляции потока с покрытием представляет собой трубчатый сосудистый имплантат, состоящий из 64 переплетенных нитиноловых проволок которые заполнены платиновым сердечником для обеспечения 100% видимости при рентгеноскопии. Покрытие HPC (HPC: гидрофильное полимерное покрытие) покрывает весь имплантат и уменьшает первоначальное присоединение тромбоцитов и, таким образом, снижает риск образования тромба. Устройство имеющее подвижный дистальный проводник для обеспечения безопасного позиционирования. Легкое отсоединение по принципу фрикционной фиксации с маркером «точки невозврата». Доставляется имплант через микрокатетер 0.021”. Рентгенконтрасные платиновые маркеты расположены на кончике дистального проводника и в месте «точки невозврата», расстояние между ними составляет 60 мм при максимальной длине дистального проводника. Устройство разработано для имплантации в сосуды диаметром 2,5–5 мм. Размерная линейка: номинальный диаметр – 3, 3.5, 4, 4.5, 5 мм, номинальные длины 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 мм. | Поток перенаправляющий стент p64 Регистрационное удостоверение: РК-МИ-(ИМН)-0№024010 Производитель, страна: phenox GmbH, Германия Торговое наименование: Устройство модуляции потока, в модификациях: p64 MW, p64 MW(HPC) | Штука | 2 | 4499900 | 8999800 | ТОО «Medical ST» к Договор закупа медицинских изделий № 30- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | РК, г. Астана, район Есиль, проспект Улы Дала, Дом 84, Кв. 297
19 | Индивидуальный процедурный комплект для эндоваскулярной нейрохирургии | Одноразовые хирургические халаты, стандартных размеров XL из нетканого трехслойного материала Спанбонд - 4 шт. Влаго и микробонепроницаема. Халаты с хорошей воздухопроницаемостью, гипоаллергенные. Рабочая поверхность одноразового халата (грудь и рукава до локтей) ламинирована; Салфетки (полотенце для рук) – 4 шт. Плотность марли – 26 нитей/см2. Качественная отбеленная марля с высокими показателями гигроскопичности и прочности нитей, без рассыпания. Состав: 100% хлопок; Перчатки №8 – 3 шт. из натурального высококачественного латекса; Перчатки №7,5 – 4 шт. из натурального высококачественного латекса;Простыни с 4 ромбовидными отверстиями для феморального и трансрадиального доступа с адгезивными краями для ограничения операционного поля (Ангио простыня для пациента с 4-мя отверстиями 220х335 см, с полиэтиленовым краем с двух сторон), – 1 шт. Сделана из нетканого трехслойного материала, с надежно прилипающей клейкой поверхностью вокруг закругленного разреза для быстрой фиксации и ограничения операционного поля. Влаго и микробонепроницаема, с минимальным ворсоотделением, хорошо драпируется; Фиксаторная лента для фиксации интродьюсера во время операции. В отдельной стерильной упаковке. Чехол для оборудования 100x100 см - 2шт. Прозрачный чехол для укрытия с полимерной резинкой по краю для удобства фиксации на тубусе. Чехол изготовлен из полиэтиленовой пленки толщиной 30 мкм. Чехол для инструментов – 1 шт. Инфузионная система, система введения для инфузомата, с вкручивающимся шприцом LuerLock, с длиной не менее 300 см - 3 шт. Покрытие на инструментальный стол (покрытие для столика с инструментами) 90х150 см - 1шт Диагностический гидрофильный микропроводник для диагностических процедур .035 – 1 шт. Шприц LL 1 мл – 2 шт. Шприц LL 3 мл – 2 шт. Шприц LL 5 мл – 1 шт. Шприц LL 10 мл – 1 шт. Шприц LL 20 мл – 1 шт, цвет – красный. Тип крепления иглы к шприцу – вкручивающийся. Игла для пункции артерии 18G - 1шт. Поднос 300х230х60мм, 3000 мл – 1 шт, цвет – синий. Чаша 500 мл – 1 шт, цвет – синий. Чаша 250 мл – 1 шт, цвет – синий. Стакан 125 мл – 2 шт. Тампоны марлевые 10x10см, 12-слойные - 60 шт. Салфетки марлевые абдоминальные, с рентгеноконтрастной нитью - 20 шт. Скальпель №11 – 1 шт. Стоп-кран 3-х ходовой – 1 шт. Корнцанг с пластиковой ручкой 12.5 – 1 шт. | Процедурный комплект СРТ РК-ИМН-5№020705 ТОО «Clever Medical» Казахстан | Комплект | 150 | 46200 | 6930000 | ТОО «Clever Medical»к Договору закупа медицинских изделий №19- тендер110/ми от «05» марта 2024 г. | Алматинская область, Карасайский район, Елтайский с.о., село Кокузек, строение 433
20 | Стент для сонной артерии непокрытый металлический | Стерильное нерассасывающееся трубчатое изделие для имплантации в сонную артерию шеи для поддержания проходимости артерии и увеличения диаметра просвета у пациентов с атеросклерозом сонных артерий. Должно быть изготовлено из металла [например, никель-титанового сплава (Нитинола)] и обычно представляет собой трубчатую сетчатую структуру; вводится к месту имплантирования с помощью специального инструмента, после чего самостоятельно расширяется при отпускании. Должны быть доступны изделия различной длины и диаметра, которые могут использоваться вместе с устройством для защиты от эмболии. Прилагаются одноразовые изедлия, необходимые для имплантации. Матричный нитиноловый саморасширяющийся стент на системе доставки быстрой смены под 0.014"" проводник. Рабочая длина 136 см. Дизайн стента в виде зигзагообразных колец соединенных вершинами, образующих 18 ""закрытых"" ячеек ромбовидной формы. Площадь ячеек уменьшается к середине стента, края стента воронкообразно расширяются на концах. Толщина стенки 0.0075"", ширина стенки 0.0035"", соотношение металл/артерия 10.09%, укорочение 0.94% плюс минус 0,56%. Материал шафта доставляющей системы: тефлон. Гидрофильное покрытие на основе полиэтиленоксида. Максимальный профиль шафта доставляющей системы 5.8F, совместима с интродьюсером 6F (гайд-катетером 8F). Эргономичная рукоятка с предохранителем и механизмом прецизионного раскрытия стента. 2 вида стента: цилиндрический - диаметром 7, 8, 9, 10мм, длиной 20, 30мм; конусный - диаметром 8-6, 9-7 и 10-8мм, длиной 30, 40мм. | Регистрационное название товара: Система каротидного стента с быстрой сменой проводника X.ACT, стерильная, однократного применения, диаметром 7; 8; 9; 10; 8-6; 9-7;10-8 мм,длиной 20;30;40 мм Страна происхождения: Соединённые Штаты Америки Завод-производитель: Abbott Vascular Регистрационное удостоверение: РК-ИМН-5№017125 от 27.07.2022г. | Штука | 20 | 650000 | 13000000 | ТОО «Dana Estrella»к Договору закупа медицинских изделий №20- тендер 110/ми от «05» марта 2024 г. | г. Алматы, ул. Гоголя, 89А
21 | Мембранный оксигенатор (взрослый) | Оксигенатор с мембраной из микропористого полого волокна со встроенными теплообменником и воздушным фильтром. Оксигенатор имеет покрытие - фосфорилхолин. Изделия с покрытием из фосфорилхолина используются, когда требуется магистраль крови с покрытием. Покрытие из фосфорилхолина улучшает совместимость изделия с кровью посредством уменьшения адгезии тромбоцитов к поверхностям с покрытием. Кровоток: 2,0-8,0 л/мин. Минимальная скорость потока крови (на макс. время до 2 часов) - 0,5 л/мин. Комбинированный поток крови 8 л/мин. Динамический объем заполнения: 445 мл. Статистический объем заполнения (среднее значение «оксигенирующий модуль + теплообменник»): 219 мл. Остаточный объем крови (среднее значение «оксигенирующий модуль + теплообменник»): 127 мл. Секция мембраны: Тип материала: Микропористый полипропилен. Площадь поверхности: 1,75 м2. Тип материала корпуса – Поликарбонат. Секция теплообменника: Тип материала корпуса – Полиуретан. Площадь поверхности – 0,4 м2. Венозный резервуар: Максимальный объем венозного резервуара – 4500 мл. Максимальный рабочий объем – 4000 мл. Минимальный рабочий объем – 150 мл. Материал венозного фильтра: Полиэфир экранного типа, размер пор 41 μм. Биосовместимое покрытие: Фосфорилхолин. Противопенное тело: Полиуретановая губка. Противопенное вещество: Противопенное средство на основе силикона. Средства фильтрации: 41 μм полиэстерный внешний экран +120 μм, внутренняя полиэстерная сетка. Секция кардиотомного резервуара: Противопенное тело: Полиуретановая губка. Противопенное вещество: Противопенное средство на основе силикона. Средства фильтрации: 41 μм полиэстерный экран. Жесткий венозный резервуар представляет собой жесткий венозный резервуар со встроенным кардиотомным фильтром и возможностью секвестрации активированной крови всасывания с последующей ее обработкой при помощи оборудования для аутотрансфузии. Жесткий венозный резервуар имеет покрытие фосфорилхолин. Изделия с покрытием фосфорилхолин используются, когда требуется магистраль крови с покрытием. Покрытие из фосфорилхолина улучшает совместимость изделия с кровью посредством уменьшения адгезии тромбоцитов к поверхностям с покрытием. Секвестрация и обработка активированной крови всасывания уменьшает воспалительную реакцию пациента и повышает эффективность покрытия из фосфорилхолина. МАКС ВМЕСТИМОСТЬ (прибл.) 4500 мл МАКС РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ (прибл.) 4000 мл - секция неактивированной крови 2700 мл - секция активированной крови 1300 мл МИН. РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ 150 мл МАКС СКОРОСТЬ ПОТОКА КРОВИ - венозная кровь 8 л/мин - венозная и неактивированная кровь всасывания 8 л/мин - всасывание через каждый порт секции неактивированной крови 0,75 л/мин - всасывание через секцию активированной крови 4 л/мин - комбинированный поток крови 8 л/мин МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПОТОКА КРОВИ 2 л/мин МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПОТОКА КРОВИ (продолжительность макс. 2 часа) 0,5 л/мин СЕКЦИИ ФИЛЬТРАЦИИ Венозная и неактивированная кровь всасывания - Противопенное тело Полиуретановая губка - Противопенное вещество Пеногаситель С на основе силикона - Средства фильтрации 41 μм внешний полиэфирный экран + 120 μм внутренняя полиэфирная сеть Активированная кровь всасывания при кардиотомии - Противопенное тело Полиуретановая губка - Противопенное вещество Пеногаситель С на основе силикона - Средства фильтрации 41 μм полиэфирный экран КОНФИГУРАЦИЯ ПОРТОВ Секция для венозной и неактивированной крови всасывания - Венозный вход 1/2” — вращение на 360° - Отбор образцов крови 1 охватывающий люэровский коннектор - Ввод лекарственных препаратов 2 охватывающих люэровских коннектора +вспомогательных - Входы всасывания 2 x 1/4” фильтруемый - Быстрое заполнение 1 x 1/4” фильтруемый - Порты для лекарственных препаратов 4 фильтруемых охватывающих люэровских коннектора Секция активированной крови при кардиотомии - Входы всасывания 3 фильтруемых входа 1/4–3/8” - Быстрое заполнение 1 x 1/4” фильтруемый - Порты для лекарственных препаратов 2 фильтруемых охватывающих люэровских коннектора - Дренаж грудной клетки 1 x 3/8” фильтруемый Без фильтрации - Порт для аутотрансфузии 1 горизонтальный 1/4” - Вентиляция / вакуум 1 горизонтальный 1/4” - Вспом./аварийный кардиотом. рез. 1 вертикальный 3/8” - Выход крови Вертикальный 3/8” - Вход крови оксигенатора 3/8"" - Выход крови оксигенатора 3/8"" - Вход газа 1/4"" - Выход газа 1/4"" - Люэровский порт для капнографии на выходе газа Охватывающий люэровский коннектор - Кардиоплегия Охватывающий коннектор с клапаном - Отбор проб артериальной крови Охватывающий люэровский коннектор - Температура артериальной крови Байонетный фитинг, совместимый с YSI - Вход выход воды 2 охватываемых соединения типа Хансен" | Оксигенатор мембранный Inspire 6F,6,8F,8,6F Dual,6 Dual,8F Dual,8 Dual с покрытием Phisio для взрослых с комплектом магистралей и без; с принадлежностями и без РК-ИМН-5№018750 Sorin Group Italia S.r.l., Италия | Комплект | 8 | 253000 | 2024000 | ТОО «Dana Estrella» к Договору закупа медицинских изделий №66- зцп 110/ми от «29» апреля 2024 г. | г. Алматы, ул. Гоголя, 89А
22 | Катетер кардиологический диагностический | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Различные варианты дизайна кончика: Judkins Left, Judkins left с коротким кончиком, Judkins right, Judkins right с коротким кончиком, Judkins right модифицированный, Amplatz left, Amplatz right, левый коронарный bypass, правый коронарный bypass, Progressive right, Internal mammary, cardial pigtail, педиатрический Pigtail, педиатрический Judkins right и left, многоцелевой, Sones. Катетер диагностический для катетеризации правой и левой коронарной артерии через лучевой доступ-трансрадиальный. Различные конфигурации кончика катетеров ult 1,2,3, 4, 4.5 Длина катетеров 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110,125 см. Размер катетеров 3 (для педиатрических FEP), 4, 5 и 6F, Внутренний диаметр для катетеров 0.027" (0.69мм) для катетеров 3F,для катетеров 4F не менее 0.042" (1.07мм), не менее 0.046" (1.17мм) и не менее 0.052" (1.32мм) для катетеров 5F, 0.054" (1.37мм) и 0.059" (1.49мм) для катетеров 6F. Различная длина кончика катетеров. Рекомендованный проводник от 0.021" до 0.038" (в зависимости от размера катетера) . Наличие катетеров с увеличенным просветом. Наличие катетеров с конфигруцией кончика типа bumper tip (упругий кончик). Наличие 1 или 2 боковых отверстий для проведения вентрикулографии. Двойная стальная оплетка стенок катетеров, наличие катетеров без оплетки. Материал катетера нейлон пебакс. Материал втулки катетера поликарбонат. Конфигурация втулки: крылья. Максимальное давление не меньше 1200psi (81, 6 bar). Упакован в стерильную упаковку/ | Катетер кардиологический диагностический Регистрационное удостоверение: № РК-ИМН-№023023 Производитель, страна: Merit Maquiladora, S.DE R.L. DE C.V., Мексика Торговое наименование: Катетер ангиографический эндоваскулярный Performa | Штука | 150 | 15000 | 2250000 | ТОО «Densau (Денсау)»к Договору закупа медицинских изделий №31- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | РК, 010000, г.Астана, ул.Кенесары, 70А, оф.549
23 | Микрокатетер для доставки эмболизирующих агентов с отделяющимся дистальным кончиком, с гидрофильным микропроводником в комплекте | Микрокатетер оснащен системой, позволяющей отрываться дистальному кончику катетера в случае его приклеивания к эмболизату при достижении определенного значения натяжения микрокатетера. Полная DMSO-совместимость. Поставляется с гидрофильным гибридным микропроводником в комплекте. Длина отрывного кончика 1,5 - 2,5 см, общая длина 165 - 190 см. Диаметры кончика: наружный - 1.2 - 1.5 F, внутренний - 0.17-0.27 мм. Максимальный рефлюкс 2-3 см. | Регистрационное наименование: Армированные микрокатетеры Sonic, диаметром 1.2F, 1.5F; длиной отрывного кончика (см):1,5; 2,5; 3,5; 4,5; стерильные, однократного применения Страна происхождения: Франция Завод-производитель: BALT Extrusion SAS Регистрационный номер: РК-ИМН-5№021330 от 29.10.2020г. | Штука | 20 | 550000 | 11000000 | ТОО «DIVES» (ДИВЕС)к Договору закупа медицинских изделий №22- тендер 110/ми от «05» марта 2024 г. | 050004, г. Алматы, ул. Гоголя 89А, оф.104
24 | Потоконаправляющий стент | Потоконаправляющий стент для реконструкции церебральных сосудов, для стентирования шейки аневризмы в сосуде. Стент из плетеной нитиноловой проволоки. Технология плетения из 48 нитей, которые формирующих плотную сетку вдоль шейки аневризмы, скользящие ячейки обеспечивающие высокую сосудистую комформабильность. Наличие высокой визуализации во время и после раскрытия стента за счет 10 рентгеноконтрастных платиновых проволочных и 6 рентгеноконтрастных точечных маркеров. Сверхгибкий дистальный рентгеноконтрастный кончик 9 мм. Возможность репозиционирования стента при раскрытии до 90%. наличие конусообразной версии для сосудов, которые имеют разницу между их проксимальными и дистальными диаметрами. Номинальные диаметры стента - 2.25, 2.75, 3.25 мм; длины 10.5 до 3.25 мм в зависимости от диаметра стента. Совместим с микрокатетерми 0,017. | Регистрационное наименование: Внутричерепной самораскрывающийся стент SILK+, Silk vista, Silk vista baby, диаметром (мм): 2,25; 2,5; 2,75; 3; 3,25; 3,5; 3,75; 4; 4,25; 4,5; 4,75; 5; 5,5; 6; 4,5/3,5; 5/3,5; 5/4; длиной (мм): 6; 7; 8; 8,5; 9; 10; 11; 12; 12,5; 13; 14; 15; 15,5; 16; 17; 18; 18,5; 19; 20; 23, 25,30, 35, 40, 50, стерильные, одноразовые Страна происхождения: Франция Завод-производитель: BALT Extrusion SAS Регистрационный номер: РК-МИ (ИМН) - №021288 от 26.10.2020 г. | Штука | 3 | 4800000 | 14400000 | ТОО «DIVES» (ДИВЕС)к Договору закупа медицинских изделий №22- тендер 110/ми от «05» марта 2024 г. | 050004, г. Алматы, ул. Гоголя 89А, оф.104
25 | Микрокатетер для доставки стентов и спиралей | Армированные микрокатетеры 0.017 с простым просветом потока, с постепенно возрастающей гибкостью и жесткой проксимальной частью, обеспечивающий оптимальный контроль и облегчающий маневрирование в кровеносной системе. Использование с проводником для облегчения их продвижения в сосудистой сети. Микрокатетеры с одним или несколькими рентгеноконтрастными дистальными маркерами для обеспечения рентгеноскопического контроля. Микрокатетеры с гидрофильным покрытием. Cовместимы с ДМСО (диметилсульфоксид). Обеспечивается 4 переходными зонами гибкости и гидрофильным покрытием, улучшение за счет поддержки катушки и 8 плоских нитиноловых проводов и 2 золотых маркера на 3-х см дистальном конце. Армированные микрокатетеры для использования в интервенционных радиологических процедурах в сердечно-сосудистой и нейроваскулярной системе для: введения диагностических или лечебных препаратов; установки совместимых проталкиваемых или отделяемых спиралей; установки совместимых внутричерепных самораскрывающихся стентов; установки совместимых устройств для тромбоэмболэктомии. | Регистрационное наименование: Микрокатетеры Gama, стерильные, однократного применения Страна происхождения: Франция Завод-производитель: BALT Extrusion SAS Регистрационный номер: РК-ИМН-5№021193 от 07.10.2020г. | Штука | 10 | 390000 | 3900000 | ТОО «DIVES» (ДИВЕС)к Договору закупа медицинских изделий №22- тендер 110/ми от «05» марта 2024 г. | 050004, г. Алматы, ул. Гоголя 89А, оф.104
26 | Жидкое эмболизирующее устройство для эмболизизации церебральных АВМ | Жидкое эмболизирующее средство для эмболизации церебральных АВМ из кополимера этиленвинилалкоголя растворенное в ДМСО растворе со взвешенным танталовым порошком для рентгеноконтрастности. Для введения только с совместимым катетером. Возможность выбора вязкости от 12 до 18 сантипуазов. Возможность выбора рентгенконтрастности в пределах 30%. Комплект состоит из 1,5 мл эмболизата, 1,5 мл ДМСО, желтого шприца для ДМСО, 2 белых шприцов для эмболизата, двух адаптеров. | Регистрационное наименование: Жидкий эмболизирующий материал Squid, вязкостью:12, 12LD, 18, 18LD, 34, 34LD Страна происхождения: Швейцария Завод-производитель: Embo-Flussigkeiten A.G. Регистрационный номер: РК-ИМН-5№021286 от 26.10.2020 г. | Штука | 24 | 550000 | 13200000 | ТОО «DIVES» (ДИВЕС)к Договору закупа медицинских изделий №22- тендер 110/ми от «05» марта 2024 г. | 050004, г. Алматы, ул. Гоголя 89А, оф.104
27 | Периферический проводниковый катетер | "Периферический гайд-интродьюсер для выполнения функций проводникового катетера и интродьюсера. Разработан для введения интервенционных и диагностических устройств в сосудистую систему человека, включая, но не ограничиваясь нижними конечностями, почечными артериями и сонными артериями. Cross Cut гемостатический клапан для всех размеров. Tuohy-Borst клапан только на 90 см. Доступные размеры: 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr. Длина катетера: 45 см., 65 см., 90 см. Наружный диаметр: 0.098” (2.49 мм.), 0.109” (2.77 мм.), 0.111” (2.82 мм.), 0.122” (3.10 мм.), 0.136” (3.45 мм). Внутренний диаметр: 0.076” (1.92 мм.), 0.087” (2.21 мм.), 0.101"" (2.57 мм.), 0.115"" (2.92 мм). Наружный слой: нейлон. Внутренний слой PTFE (тефлон). Катетер усиленный стальной оплеткой по всей длине, наличие золотого рентгенконтрасного маркера перед кончиком, наружное покрытие нейлон, обязательное наличие гидрофильного покрытия. Кончик атравматичный. Нержавеющая сталь катетера. Гидрофильное покрытие дистальной части катетера для улучшения проходимости. Шафт катетера усиленный оплеткой по всей длине. Безопасный гемостаз обеспечивающийся уникальным клапаном. Мягкий атравматический кончик. " | Регистрационное название товара: Катетер проводниковый периферический Destination® Peripheral, варианты исполнения Страна происхождения: Соединённые Штаты Америки Завод-производитель: Terumo Medical Corporation Регистрационное удостоверение: РК МИ (ИМН)-0№024229 от 12.05.2022г. | Штука | 2 | 138000 | 276000 | ТОО «DIVES» (ДИВЕС)к Договору закупа медицинских изделий №22- тендер 110/ми от «05» марта 2024 г. | 050004, г. Алматы, ул. Гоголя 89А, оф.104
28 | Ремоделирующий сверхмягкий двухпросветный окклюзионный баллонный микрокатетер | Ремоделирующий сверхмягкий двухпросветный баллон низкого давления для дистальных церебральных сосудов. Гидрофильное покрытие как катетера, так и баллона, уменьшение гидрофильных характеристик баллона при его инфляции. Конструкция катетера с высокой передачей вращательных и толкательных движений. DMSO-совместимость. Длина катетера 160 см. Максимальный диаметр баллона 6 мм, длина 7, 9, 12 и 20 мм. | Регистрационное наименование: Окклюзионные баллонные катетеры ECLIPSE 2L, длиной баллона (мм) 7, 9, 10, 12, 15, 20, 30, стерильные, одноразовые Страна происхождения: Франция Завод-производитель: BALT Extrusion SAS Регистрационный номер: РК-ИМН-5№020901 от 24.08.2020г. | Штука | 15 | 684000 | 10260000 | ТОО «DIVES» (ДИВЕС)к Договору закупа медицинских изделий №22- тендер 110/ми от «05» марта 2024 г. | 050004, г. Алматы, ул. Гоголя 89А, оф.104
29 | Гидрофильный микропроводник | Гибридный гидрофильный микропроводник. Проксимальная часть из нержавеющей стали: для обеспечения высокой прочности и идеальной проходимости по сосудам. Дистальная часть из нитинола: для придания гибкости и сохранения формы кончика в течение длительного времени. Легко формирующийся дистальный кончик. Дистальный диаметр от .007" до .012", проксимальный диаметр 0,25 - 0,35 мм. Наличие изогнутых и прямых кончиков. Длина 1200 мм, 2000 мм, 2100 мм. | Регистрационное наименование: Гидрофильный проволочный проводник Hybrid, с дистальным диаметром: .007’’(0,18 мм); .008’’(0,20 мм); .010’’(0,25 мм); .012’’(0,30 мм); .014’’(0,35 мм), стерильный, одноразовый Страна происхождения: Франция Завод-производитель: BALT Extrusion SAS Регистрационный номер: РК-ИМН-5№021068 от 17.09.2020г. | Штука | 2 | 253000 | 506000 | ТОО «DIVES» (ДИВЕС)к Договору закупа медицинских изделий №22- тендер 110/ми от «05» марта 2024 г. | 050004, г. Алматы, ул. Гоголя 89А, оф.104
30 | Нож офтальмологический парацентезный, стерильный, однократного применения | Размерный ряд: 19 G, 20 G. Нож копьевидный для парацентеза. Должен состоять из трех частей – режущего лезвия, рукоятки и защитной подвижной детали, обеспечивающей безопасность использования во время операций, изогнутые либо прямые. Силиконовая защита лезвия. | Офтальмологические ножи, стерильные, однократного применения РК-ИМН-5№020718 Yilmaz Medikal-Mustafa Nazlier, Турция | Штука | 50 | 3100 | 155000 | ТОО «Galamat Integra»к Договору закупа медицинских изделий №14- зцп 110/ми от «23» февраля 2024 г. | г. Астана проспект Мәңгілік ел, здание 20/2
31 | Офтальмологические ножи, стерильные, однократного применения, изогнутые ножи с двойной заточкой, с защитой | Ножи позволяющие производить дозированные по ширине тоннельные разрезы (склеральные и роговичные). Состоящие из трех частей – режущего лезвия, рукоятки и защитной подвижной детали, обеспечивающей безопасность использования во время операций. Размерный ряд: 2,2 мм; 2,4 мм; 2,5 мм. Расслаивание ткани при проведении тоннельного разреза, при проведении антиглаукомных операций. Ножи должны состоять из трех частей – режущего лезвия, рукоятки и защитной подвижной детали, обеспечивающей безопасность использования во время операций. | Офтальмологические ножи, стерильные, однократного применения РК-ИМН-5№020718 Yilmaz Medikal-Mustafa Nazlier, Турция | Штука | 80 | 3400 | 272000 | ТОО «Galamat Integra»к Договору закупа медицинских изделий №14- зцп 110/ми от «23» февраля 2024 г. | г. Астана проспект Мәңгілік ел, здание 20/2
32 | Офтальмологические ножи, стерильные, однократного применения, с защитой | Расслаивание ткани при проведении тоннельного разреза, при проведении антиглаукомных операций. Ножи должны состоять из трех частей – режущего лезвия, рукоятки и защитной подвижной детали, обеспечивающей безопасность использования во время операций. | Офтальмологические ножи, стерильные, однократного применения РК-ИМН-5№020718 Yilmaz Medikal-Mustafa Nazlier, Турция | Штука | 20 | 3000 | 60000 | ТОО «Galamat Integra»к Договору закупа медицинских изделий №14- зцп 110/ми от «23» февраля 2024 г. | г. Астана проспект Мәңгілік ел, здание 20/2
33 | Нить синтетическая рассасывающаяся хирургическая USP 2 (48) | Нить хирургическая, абсорбируемая, плетеная, синтетическая, покрытая PGA, цвет окрашенный фиолетовый, размерами USP 2, metric 5, с иглой 1/2, 48мм, ддина 90 см., стерильная, однократного применения. Изделие должно состоять из: 1. Нить полигликолевая 2. Иглы – 1 шт 3. Стерильной упаковки с маркировкой; 4. Внешней упаковки из медицинского картона с маркировкой; Шовный материал является медицинским хирургическим изделием, cтерильный, рассасывающийся, синтетического происхождения. Состоит из волокон полимера полигликолевой кислоты. Плетение волокон может быть натурального белого цвета или фиолетового. Покрытие изсополимера полигликолевой кислоты с L-лактидом и стеарата кальция. Прочность на разрыв при растяжении в 2-3 раза выше установленных пределов. Выпускается различной длины и калибров (USP/EP) в соединении с иглой из нержавеющей стали различных размеров и форм. Спецификации игл должны быть следующими: * силиконовое покрытие для лучшего и легкого проникновения. * хорошая проникающая способность и минимальное повреждение тканей * изготовлены из специальной нержавеющей стали (301, 302 и 304) со специальным покрытием для высокой эффективности многократного прохождения через ткани. * высокое взаимное соответствие нитей с иглами. Отношение диаметра нити к диаметру иглы составляет почти 1: 1, и данное свойство обеспечивает минимальное повреждение мягких тканей. * сила отрыва иглы в два раза выше значений, установленных ЕФ/ФСША. * корпус круглых игл имеет сплющенную форму, что позволяет безопасно производить манипуляции с щипцами. Нить упаковывается в классический бумажный вкладыш, на который нить наматывается фигурой «8». | Нить хирургическая SURGICRYL PGA, стерильная, рассасывающаяся, с покрытием, окрашенная с атравматической иглой или без нее РК-ИМН-5№018901 SMI AG,Бельгия | Штука | 1000 | 980 | 980000 | ТОО «Galamat Integra»к Договору закупа медицинских изделий №14- зцп 110/ми от «23» февраля 2024 г. | г. Астана проспект Мәңгілік ел, здание 20/2
34 | Сферическая интраокулярная линза с предварительно загруженной системой доставки | Монофокальная сферическая 6.0 мм. Интраокулярная, стерильная, гидрофильная, двояковыпуклая, акриловая, предустановленная, разработанная для хирургической имплантации в глазное яблоко человека с целью замены хрусталика глаза, с поглощением УФ-излучения. Основные размеры линз: Общий диаметр: 12.50 мм. Размер оптики: 6,00 мм. Содержание влаги 26 %. УФ защита- на основе бензофенона. Угол наклона гаптики-0 o. Конструкция гаптического края-усовершенствованный квадратный край. Глубина передней камеры: 5,32. Стиль опорного элемента- загнутая петля с технологией анти-изгиб. Линзы должны находиться в растворе хлорида натрия с концентрацией 0,9% для ирригации. Сферический диапазон от -10D до +34D (шаг 0,5-1D). Тип инжектора-одноразовая предустановленная система. Размер разреза-носик картриджа 1,65мм для разреза меньше 2,2. Угол скоса-45 o. Введение линзы-плунжер для одной руки. | Линза интраокулярная акриловая гидрофильная предустановленная в систему имплантации "RayOne"-RAO100C сферическая гидрофильная линза РК-ИМН-5№020769 Rayner Intraocular Lenses Limited,Великобритания | Штука | 80 | 41000 | 3280000 | ТОО «Galamat Integra»к Договору закупа медицинских изделий №34- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | г. Астана проспект Мәңгілік ел, здание 20/2
35 | Спирали для эмболизации | Спирали для эмболизации внутричерепных аневризм, экстракраниальных мальформаций и фистул, а также для артериальной или венозной эмболизации сосудов периферической системы. Материл спирали: сплав платина—вольфрам, состоящий из платиновой спирали которая размещается в месте поражения, стержня из ПВА, расплавляемого током высокой частоты, и толкателя (доставочного провода) для направления платиновой спирали в поражение. Наличие двух моделей платиновых спиралей: стандартная и с устойчивостью к растяжению с проводом из платинового сплава. Должны применяться с микрокатетером с эффективной длиной 150 см, микрокатетер должен иметь 2 рентгеноконтрастных маркера. Типы мягкости: стандартная, мягкая, экстрамягкая, тип толкателя стандартный: N, R, RS, тип талкателя устойчивость к растяжению - N, R, RS: Спирали стандарт должны иметь наружный диаметр - 0,014 дюйма: наружный диаметр вторичной спирали от 2 -12 мм, длина спирали (см): 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 30: Спирали устойчивость к растяжению должны иметь наружный диаметр - 0,010 дюйма; наружный диаметр вторичной спирали (мм): 1,5; 2, 2,5; 3, 3,5; 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16: длина спирали (см): 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 30. Отделение спирали: спирали должны применяться только совместно с электрогенератором для отсоединения. | Спирали для эмболизации ED Coil РК-ИМН-5№020409 KANEKA Corporation Япония | Штука | 10 | 413100 | 4131000 | ТОО «Galamat Integra»к Договору закупа медицинских изделий №34- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | г. Астана проспект Мәңгілік ел, здание 20/2
36 | Стент коронарный с лекарственным покрытием | Коронарная стент-система, покрытая сиролимусом, представляет собой комбинированный продукт устройство/лекарство, состоящее из двух компонентов: коронарная стент-система из сплава хрома-кобальта F562; поверхность инертная, обработана методом ионной имплантации для уменьшения высвобождения ионов Cr, Co и Ni, покрыта биостойкой полимерной матрицей, содержащей сиролимус (в дозе 0,90 мкг/мм2) в просвете. Устройство представляет собой баллонорасширяемый коронарный стент внутри быстрозаменяемого доставляющего катетера. Состав покрытия, которое накладывается аблюминально на поверхность стент системы, включает комбинацию акрилового и гидрофобного сополимеров, смешанных с сиролимусом. Номинальные дозы сиролимуса на стенте 0,90 мкг/мм2. Активный фармацевтический ингредиент (АФИ): Сиролимус. Неактивные ингредиенты; Акриловый и гидрофобный сополимер Неактивный и биосовместимый полимер Р5. Полимер Р5 смешиватеся с сиролимусоми наносится на стент, получая однородное покрытие на аблюминальной поверхности. Стент подходит для крепления к баллонам доставляющего катетера различных размеров, от 2,0 до 4,0 мм. Система доставки быстрой смены катетера с баллоном, расположенным на дистальном конце. Дистальный стержень состоит из двух лучей, один используется для расширения баллона, а второй представляет собой проводник. Проксимальный стент представляет собой гипотрубку из нержавеющей стали. Визуальные проксимальные маркеры из состава золота 24 К (0,9 ± 0,1mm) расположены на расстоянии 88 см и 98 см от дистального вспомогательного наконечника катетера, позиционирование которого не требует помощи рентгеноскопии. Характеристики компонентов стента: Длина стента (мм) 8; 12; 15; 18, 23; 28; 32; 36; 40. Доступные номинальные диаметры стента (мм) 2.0, 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.50; 4.00. Толщина каркаса 62 μm. Дизайн стента: открытые ячейки. Рабочая длина системы доставки 141 см. Соотношение металл/артерия в среднем 14%. Сжимаемость менее 1 %. Средняя сократимость менее 5 %. Совместим с коронарным проводником (макс.)-0.014” (0,36 мм). Совместим с проводниковым катетером 5 F (1,65 мм). Номинальное давление 7 бар. Расчетное давление разрыва 17 бар. Продукт используется для увеличения просвета коронарной артерии у пациентов с симптомами ИБС вследствие образования очагов протяженностью ≤ 40 мм в нативной коронарной артерии диаметром от 2,0 мм до 4,0 мм. Способ стерилизации - этиленоксид. Размеры по заявке заказчика. | Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DEStiny РК-ИМН-0№025746 ТОО "IHT Central Asia" Казахстан | Штука | 30 | 160750 | 4822500 | ТОО «Galamat Integra»к Договору закупа медицинских изделий №34- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | г. Астана проспект Мәңгілік ел, здание 20/2
37 | Нить хирургическая нерассасывающаяся USP 5/0 (13) | Синтетические нерассасывающаяся хирургическая нить из изотактического полипропиленового монофиламента, синего цвета, для выполнения любой хирургической техники, особенно для парашютной техники. При изготовлении нитей использованная производственная технология экструзии. Имеющая минимальную пластическую память, очень прочная. Отличительной особенностью нити должна быть способность к скольжению, обеспечивающая нетравматичное прохождение через ткани. Иглы должны быть изготовлены из высокопрочной и упругой нержавеющей стали. Для усиления пенитрации игла с силиконовым покрытием. USP (5/0), размер нити 75 см, с атравматическими колющими иглами, длиной мм: 13.0, кривизной 1/2 окружности. Каждая нить с двойной индивидуальной удлиненной упаковкой, предотвращающая скручивание нити и обеспечивающая герметичность, стерильность и доступ к игле. Нить должна соответствовать требованиям стандартов USP и ЕР для «Нерассасывающихся хирургических шовных материалов». | P2302 Нить хирургическая Propilen, не абсорбируемая мононить, синтетическая, без покрытия, цвет синий, размерами USP 5/0, metric 1, 13 мм с иглой 1/2 (2 иглы), длиной 75 см., стерильная, однократного применения РК-ИМН-5№014313 Dogsan Tibbi Malzeme Sanayi A.S., Турция | Штука | 24 | 1480 | 35520 | ТОО «INNOVO»к Договору закупа медицинских изделий №11- зцп 110/ми от «23» февраля 2024 г. | 050046, г. Алматы, ул. Докучаева 12/1
38 | Нить синтетическая рассасывающаяся хирургическая USP 2/0 (25) | Синтетические нерассасывающаяся хирургическая нить из изотактического полипропиленового монофиламента, синего цвета, для выполнения любой хирургической техники, особенно для парашютной техники. При изготовлении нитей использованная производственная технология экструзии. Имеющая минимальную пластическую память, очень прочная. Отличительной особенностью нити должна быть способность к скольжению, обеспечивающая нетравматичное прохождение через ткани. Иглы должны быть изготовлены из высокопрочной и упругой нержавеющей стали. Для усиления пенитрации игла с силиконовым покрытием. USP (5/0), размер нити 75 см, с атравматическими колющими иглами, длиной мм: 13.0, кривизной 1/2 окружности. Каждая нить с двойной индивидуальной удлиненной упаковкой, предотвращающая скручивание нити и обеспечивающая герметичность, стерильность и доступ к игле. Нить должна соответствовать требованиям стандартов USP и ЕР для «Нерассасывающихся хирургических шовных материалов». | G5250 Нить хирургическая Pegesorb,абсорбируемая, плетеная, синтетическая, покрытая PGA, цвет окрашенный фиолетовый, размерами USP 2/0, metric3, c иглой1/2,25мм, длина 75 см., стерильная, однократного применения РК-ИМН-5№014317 Dogsan Tibbi Malzeme Sanayi A.S., Турция | Штука | 1000 | 740 | 740000 | ТОО «INNOVO»к Договору закупа медицинских изделий №11- зцп 110/ми от «23» февраля 2024 г. | 050046, г. Алматы, ул. Докучаева 12/1
39 | Вискоэластичный интраокулярный раствор 1,4% | Вискоэластичный интраокулярный раствор натрия гиалуроната – высокоочищенный и не вызывающий воспаление раствор натрия гиалуроната с высокой молекулярной массой. Прозрачный, изотоничный, с физиологическим уровнем рН, стерильный и апирогенный. Натрия гиалуронат, используемый для изготовления -высокоочищенный полисахарид фармацевтического сорта с высокой молекулярной массой (около 2 400,00 дальтон) и бактериального происхождения, включающий натрия глюкуронат и N-ацетилглюкозамин полученный путем ферментации. Вискоэластичный интраокулярный раствор натрия гиалуроната должен быть в предварительно наполненных стерильных одноразовых стеклянных шприцах типа І по 1 мл с наконечником Люэра. Канюля 27GВязкость 15 000-20 000 мПз, pH 7.0-7.5 Осмолярность 250-350мОсмол/л. Содержание гиалуроната натрия на 1 мл/Состав на 1 мл: Натрия гиалуронат 14мг, | Вискоэластичный интраокулярный раствор натрия гиалуроната AJL VISC 1.4% РК-ИМН-5№016987 AJL Ophthalmic S.A., Испания | Штука | 100 | 14700 | 1470000 | ТОО «MedInnovation»к Договору закупа медицинских изделий №15- зцп 110/ми от «23» февраля 2024 г. | г. Алматы, Жетысуский район, ул.2-ая Гончарная, д.123 | 100
40 | Вискоэластичный интраокулярный раствор 3% | Вискоэластичный интраокулярный раствор 3% натрия гиалуроната – высокоочищенный и не вызывающий воспаление раствор натрия гиалуроната с высокой молекулярной массой. Прозрачный, изотоничный, с физиологическим уровнем рН, стерильный и апирогенный, применяется для интраокулярных инъекций в хирургии заднего сегмента глаза. Натрия гиалуронат, используемый для изготовления, представляет собой высокоочищенный полисахарид фармацевтического сорта с высокой молекулярной массой (около 2 400,00 дальтон) и бактериального происхождения, включающий натрия глюкуронат и N-ацетилглюкозамин полученный путем ферментации. Вязкоэластичный интраокулярный раствор натрия гиалуроната должен поставляться в предварительно наполненных стерильных одноразовых стеклянных шприцах типа І по 1 мл с наконечником Люэра. Канюля 25G. Вязкость 160 000-200 000 мПз, pH 7.0-7.5. Осмолярность 250-350мОсмол/л. | Вискоэластичный интраокулярный раствор AJL VISC 3% РК-ИМН-5№016987 AJL Ophthalmic S.A., Испания | Штука | 155 | 13700 | 2123500 | ТОО «MedInnovation»к Договору закупа медицинских изделий №15- зцп 110/ми от «23» февраля 2024 г. | г. Алматы, Жетысуский район, ул.2-ая Гончарная, д.123 | 155
41 | Протез имплантируемый радужной оболочки глаза/интраокулярная линза | Стерильное оптическое изделие для имплантации в заднюю камеру глаза, состоящее из протеза радужной оболочки глаза и интраокулярной линзы. Изготавливлено из полиметилметакрилата. Задняя оптическая часть ИОЛ должна быть покрыта активным кислородом. Характеристики: Складная заднекамерная интраокулярная линза (ИОЛ), предварительно заправленная в одноразовый инжектор, который автоматически складывает линзу по мере ее имплантации в глаз. Линза изготовлена из мягкого гидрофобного акрилового полимера с высоким показателем преломления с ультрафиолетовым фильтром. Система доставки ИОЛ с предварительной загрузкой: инъекция методом нажима и/или винта. Инжектор должен иметь возможность подачи ИОЛ двумя способами – винтовой и поршневой. По заявке заказчика возможность поставки линз с УФ-фильтром или линз с УФ и синим фильтром. Характеристики с УФ-фильтром. ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: Конфигурация: Двояковыпуклая асферическая; Материал: 100%-ный мягкий акриловый полимер (с УФ-фильтром); Цвет: Прозрачный; Отсечение УФ при Т=10%: 397 нм (+20,00 дптр); Показатель преломления: 1,522 (23°C); Диоптрийный ряд: от +6,00 до +30,00 дптр, с шагом 0,50 дптр. ГАПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: Конфигурация: Модифицированная С-образная петля; Материал: 100%-ный мягкий акриловый полимер (с УФ-фильтром); Цвет: Прозрачный. Характеристики с УФ-фильтром и Синим фильром. ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: Конфигурация: Двояковыпуклая асферическая; Материал: 100%-ный мягкий акриловый полимер (с УФ-фильтром и Синим фильром); Цвет: Желтый; Отсечение УФ при Т=10%: 384 нм (+20,00 дптр); Показатель преломления: 1,520 (23°C); Диоптрийный ряд: от +6,00 до +30,00 дптр, с шагом 0,50 дптр. ГАПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: Конфигурация: Модифицированная С-образная петля; Материал: 100%-ный мягкий акриловый полимер (с УФ-фильтром и Синим фильром); Цвет: Желтый. | Интраокулярная линза HOYA Nanex™ multisert+™ РК МИ (ИМН)-0№025278 HOYA Medical Singapore Pte.Ltd., Сингапур | Штука | 40 | 75000 | 3000000 | ТОО «MedInnovation» к Договор закупа медицинских изделий №21- тендер 110/ми от «05» марта 2024 г. | г. Алматы, Жетысуский район, ул.2-ая Гончарная, д.123 | 40
42 | Стерильная пластина для быстрого закрытия трепанационного отверстия | Стерильная пластина Миди для быстрого закрытия трепанационного отверстия РК-ИМН-5№014522 Jeil Medical Corporation, Республика Корея | Стерильная пластина Миди для быстрого закрытия трепанационного отверстия РК-ИМН-5№014522 Jeil Medical Corporation, Республика Корея | Штука | 10 | 31000 | 310000 | ТОО «Tarlan International»к Договору закупа медицинских изделий №9- зцп 110/ми от «23» февраля 2024 г. | г. Астана, район Нура, улица Керей, Жәнібек хандар, дом 5, н.п. 30
43 | Стерильная пластина для быстрого закрытия трепанационного отверстия | Стерильная пластина Микро для быстрого закрытия трепанационного отверстия РК-ИМН-5№014522 Jeil Medical Corporation, Республика Корея | Стерильная пластина Микро для быстрого закрытия трепанационного отверстия РК-ИМН-5№014522 Jeil Medical Corporation, Республика Корея | Штука | 10 | 31000 | 310000 | ТОО «Tarlan International»к Договору закупа медицинских изделий №9- зцп 110/ми от «23» февраля 2024 г. | г. Астана, район Нура, улица Керей, Жәнібек хандар, дом 5, н.п. 30
44 | Аспирационный катетер для нейроинтервенционных процедур | Размер катетера 6F. Внешний диаметр проксимальной части - 0,0825”, дистальной части - 0,0815”. Внутренний диаметр - 0,070”. Прямой кончик. Длина проксимальной части - 106 или 112см, дистальной гибкой части - 19 см. Общая длина - 125см или 131см. | Катетер SOFIA ™ Plus РК-ИМН-5№021095 MicroVention Costa Rica, S.R.L. Коста-Рика | Штука | 1 | 790100 | 790100 | ТОО «МедКор»к Договору закупа медицинских изделий №27- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | Республика Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Байтак, квартал Каргалы, дом 46
45 | Интракраниальный стент | Плетеный стент изготовленный: дистальная часть из нитинола, проксимальная из стали. • Кончик стента по 0,5 мм обеспечивающие лучшую фиксакцию стента. • 4 дистальных и 4 проксимальных маркера, а также 2 тканные пряди титана для лучшей визуализации стента, при рентгенскопии видим каждая из 16 проволок заполненный стентом. • Совместим с микрокатетерами диаметром 0,017”. • Доступен в размерах: диаметр 2,5; 3.0; 3,5; 4.0; мм, длина 12, 13, 17, 18, 21, 22, 24, 27, 28, 31, 32, 34 мм. | Интракраниальный стент LVIS EVO РК-ИМН-5№021027 MicroVention Costa Rica, S.R.L. Коста-Рика | Штука | 6 | 1516200 | 9097200 | ТОО «МедКор»к Договору закупа медицинских изделий №27- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | Республика Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Байтак, квартал Каргалы, дом 46
46 | Гибридный проводниковый катетер для трансфеморальной и трансрадиальной интервенции | Различная жесткость у проксимальной, средней и дистальной части проводникового катетера. Наличие размеров: 6, 7, 8, Fr. Наличие атравматичного кончика. Округлённые края дистального кончика с внешней и внутренней стороны. Наличие боковых отверстий, Наличие укороченных кончиков. Материал внутреннего слоя PTFE. Большой внутренний просвет: для катетера 6Fr - не менее 0,071" (1,80мм), для катетера 7Fr - не менее 0,081"(2.05мм), для катетера 8Fr - не менее 0,090" (2.28мм), длина 100см. Повышенная визуализация. | Коронарный направляющий катетер ASAHI Hyperion РК-ИМН-5№015848 ASAHI INTECC (THAILAND) CO., LTD Таиланд | Штука | 100 | 44700 | 4470000 | ТОО «МедКор»к Договору закупа медицинских изделий №27- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | Республика Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Байтак, квартал Каргалы, дом 46
47 | Микрокатетер усиленный, состоящий из 7 сегментов | Усиленный катетер, состоящий из 7 сегментов. Атравматично отполированная дистальная часть катетера. 2 платиновых маркера, позволяющих производить отсоединение спиралей в нужной части. Внешний диаметр 2,4F, внутренний 1,7F, внутренний диаметр 0,017”; диаметр 2,5/2,0F - внутренний диаметр 0,021”; диаметр 3,1/2,6 F - внутренний диаметр 0,027”; Общая длина 150 см. Наличие в двух видах: «обычный» и «экстра поддержка». | Микрокатетер Headway РК-ИМН-5№021026 MicroVention Costa Rica, S.R.L. Коста-Рика | Штука | 60 | 311300 | 18678000 | ТОО «МедКор»к Договору закупа медицинских изделий №27- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | Республика Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Байтак, квартал Каргалы, дом 46
48 | Нейроваскулярный проволочный проводник (микропроводник) | Диаметр и длина: 0.008” (длина 200, 300 см) , 0.014"" (длина 200 см), 0.018” (длина 200, 300 см). Длина рентгенконтрастной части: 3 см, 5 см, 9 см. Материал сердечника: сталь. Наличие технологии dabble coil. Тип сердечника: конический. Длина оплетки: 9 см, 30 см, 34 см. Варианты дистального кончика: наличие прямого, микрошейпинг 90°, 25°. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное ( не менее 170 см). Покрытие проксимальной части: при длине 300 см- PTFE. Возможность удлинения не менее 165 см. Наличие моделей с полимерным покрытием дистальной части. | Нейроваскулярный проволочный проводник ASAHI CHIKAI РК-ИМН-5№020771 Asahi Intecc Hanoi Co. LTD Вьетнам | Штука | 40 | 204800 | 8192000 | ТОО «МедКор»к Договору закупа медицинских изделий №27- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | Республика Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Байтак, квартал Каргалы, дом 46
49 | Коронарный управляемый проводник для острых окклюзии | Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм). Наличие длин, см: 180-190 см. Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь. Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1. Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0.5. 0,7 г. Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3 см. Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15- 25 см. Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE. Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Возможность удлинения до: не менее 300 см. Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная. Варианты дистального кончика: наличие прямой и J. Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. | Коронарный управляемый проводник ASAHI PTCA SION /SION blue РК-ИМН-5№021539 ASAHI INTECC (THAILAND) CO., LTD Таиланд | Штука | 140 | 39200 | 5488000 | ТОО «МедКор»к Договору закупа медицинских изделий №27- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | Республика Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Байтак, квартал Каргалы, дом 46
50 | Микропроводник | Гибридная технология. Диаметр 0,012” у дистальной и 0,014” у проксимальной части. Внутренняя часть из стали, в дистальной части из нитинола. Микрокатетер общей длиной 200 см, нитиноловой частью 60 см, формируемая часть микропроводника длиной 1,4 см, протяженность гидрофильного покрытия – 40 см. | Проводник Traxcess РК-ИМН-5№021033 Terumo Corporation Япония | Штука | 15 | 183600 | 2754000 | ТОО «МедКор»к Договору закупа медицинских изделий №27- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | Республика Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Байтак, квартал Каргалы, дом 46
51 | Проводник гидрофильный управляемый периферический | Ангиографический проводник из нитинола, размер 0,035". Гидрофильное покрытие из полиэфирной смолы по всей длине проводника. Толщина покрытия 0,16 мм ± 0,05 мм. Длина сужающейся части 12 см, длина кончика 3 см. Форма кончика: прямая, изогнутая под углом, J-образная (трех конфигураций, в зависимости от радиуса изгиба). Длина проводника 50, 80, 150, 180, 200, 220, 260, 300 см. | Ангиографический проводник UniQual РК-ИМН-5№022470 Asahi Intecc Hanoi Co. LTD Вьетнам | Штука | 260 | 14400 | 3744000 | ТОО «МедКор»к Договору закупа медицинских изделий №27- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | Республика Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Байтак, квартал Каргалы, дом 46
52 | Нейроваскулярный проволочный проводник | Диаметр: 0.010”, 0.014". Наличие длин: 200, 300 см. Длина рентгенконтрастной части: 3 см, 5 см. Материал сердечника: сталь. Наличие технологии dabble coil. Тип сердечника: конический. Длина оплетки: 9.5 см, 30 см. Варианты дистального кончика: наличие прямого, микрошейпинг 90°. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное (не менее 170 см). Покрытие проксимальной части: при длине 300 см - PTFE. Возможность удлинения не менее 165 см. | Нейроваскулярный проволочный проводник ASAHI CHIKAI РК-ИМН-5№020771 Asahi Intecc Hanoi Co. LTD Вьетнам | Штука | 5 | 131300 | 656500 | ТОО «МедКор»к Договору закупа медицинских изделий №27- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | Республика Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Байтак, квартал Каргалы, дом 46
53 | Баллонный оклюзионный катетер. Окклюзионная баллонная система | Баллоны: - податливые - экстраподатливые – для бифуркации сосудов. Вал баллона: наружный диаметр проксимальной части – 2,8F, дистальной части – 2,1F. Вал с двумя просветами (коаксиальная система) – один для раздувания и сдувания баллона, второй совместим с DMSO, клеем и спиралями. Баллон с изменяемой формой. Доступные размеры:4мм/10мм; 4мм/15мм; 4 мм/20мм; 4 мм/11мм, дистальный кончик – 5 мм. | Баллонный окклюзионный катетер Scepter РК-ИМН-5№020734 MicroVention Costa Rica, S.R.L. Коста-Рика | Штука | 5 | 624000 | 3120000 | ТОО «МедКор»к Договору закупа медицинских изделий №27- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | Республика Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Байтак, квартал Каргалы, дом 46
54 | Катетер баллонный дилатационный | Баллоны: - податливые - экстраподатливые – для бифуркации сосудов. Вал баллона: наружный диаметр проксимальной части – 2,8F, дистальной части – 2,1F. Вал с двумя просветами (коаксиальная система) – один для раздувания и сдувания баллона, второй совместим с DMSO, клеем и спиралями. Баллон с изменяемой формой. Доступные размеры:4мм/10мм; 4мм/15мм; 4 мм/20мм; 4 мм/11мм, дистальный кончик – 5 мм. | Катетер баллонный дилатационный ASAHI PTCA Douvan Kamui РК-ИМН-5№021586 ASAHI INTECC (THAILAND) CO., LTD Таиланд | Штука | 60 | 84600 | 5076000 | ТОО «МедКор»к Договору закупа медицинских изделий №27- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | Республика Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Байтак, квартал Каргалы, дом 46
55 | Система для перенаправления кровотока интракраниальных сосудов | Самораскрывающийся реконструирующий внутричерепной стент с хорошей радиальной силой, изготовленный из 16 нитиноловых стоек (внешняя часть стента) и 48 нитиноловых стоек (внутренняя часть стента – рабочая длина). 4 проксимальных и 4 дистальных маркера, а также 2 вольфрамовые нити для лучшей визуализации стента и четкой видимости проточной части стента. Совместим с микрокатетерами 0,027”. Общая длина вала 185 см до 215 см. Доступен для размеров сосудов 2,5-5,0 мм. Рабочая длина – 7 -48 мм. Длина стента (общая) – 13 – 55 мм. Возможна репозиция стента с 80% его полной длины. | Система FRED Jr/FRED X для перенаправления кровотока интракраниальных сосудов РК-ИМН-5№021928 MicroVention, Inc. США | Штука | 2 | 3942200 | 7884400 | ТОО «МедКор»к Договору закупа медицинских изделий №27- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | Республика Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Байтак, квартал Каргалы, дом 46
56 | Стент система для сонных артерий | Самораскрывающийся каротидный стент с устойчивой защитой от тромбоэмболии, двухслойная сетчатая конструкция. Совместим с микрокатетерами 0,014”. Диаметр стента от 5 мм до 10 мм. Профиль – 1,67 мм. Площадь открытой ячейки около 0.3 мм2. Рабочая длина – 16 - 40 мм. Длина стента (общая) – 22 - 47 мм. Возможна репозиция стента при раскрытии до 50% его полной длины. | Каротидная стент система Casper™ РК-ИМН-5№021205 MicroVention Costa Rica, S.R.L. Коста-Рика | Штука | 2 | 654400 | 1308800 | ТОО «МедКор»к Договору закупа медицинских изделий №27- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | Республика Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Байтак, квартал Каргалы, дом 46
57 | Система коронарного стента с покрытием зотаролимус | Стент из композитного материала (кобальтового и платино-иридиевого сплава). Коронарный стент состоящий из одной проволоки, согнутой в виде непрерывной синусоидной кривой, соседние ряды которой спаяны лазером. Система доставки состоящая из баллонорасширяемого интракоронарного стента, предварительно установленного на систему с рабочей длиной катетера 140 см. Система доставки должна быть совместима с проводниками с максимальным внешним диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма) и с проводниковыми катетерами с минимальным внутренним диаметром 1,42 мм (5 French / 0,056 дюйма). Стент должен состоять из непокрытого металлического стента с грунтовочным слоем и покрытием, состоящим из смеси лекарственного препарата зотаролимус и полимерной системы. Размеры: длина стента (мм) 8, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38; диаметр стента (мм) 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00 | Торговое наименование согласно регистрационному удостоверению: Система коронарного стента с покрытием зотаролимус Resolute Onyx RX DES, размером: длина стента (мм) 8, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38; диаметр стента (мм) 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00 Завод изготовитель: Medtronic Inc.; Medtronic Ireland Страна проиcхождения: Соединенные Штаты Америки; Ирландия Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№114955 от 10.07.2020 до бессрочно | Штука | 30 | 245000 | 7350000 | ТОО «Медтроник Казахстан»к Договору закупа медицинских изделий № 37- тендер 110/ми от «11» марта 2024 г. | A05A2K5, г.Алматы, Алмалинскаий район,пр.Абылай Хана, д.53, 5этаж
58 | Каротидный стент с противоэмболической защитной системой | Самораскрывающийся нитиноловый стент для сонных артерий. Толщина страты 240 μm. Стент полностью рентгеноконтрастный и не требует наличия маркеров. Защитная система снаружи каркаса стента в виде сетчатого рукава из нити полиэтилентерефталата (PET), толщиной 20 мкм. Должен обеспечивать непрерывную противоэмболическую защиту за счет размер пор не более 165 мкм. Стент должен иметь нулевое укорочение. Стент должен иметь открытую ячейку и одинаковую радиальную устойчивость по всей длине. Наличие технологии поддержания оптимальной длины размещения независимо от диаметра сосуда. Системе доставки 6F c RX-портом на расстоянии 33 см. Совместимость с проводником 0.014", проксимальными или дистальными устройствами EPD. Диаметр от 6 до 10 мм, длина от 20 до 60 мм. Рабочая длина 135см. | Система стента для предотвращения эмболии сонных артерий CGuard™ InspireMD Ltd. Израиль РК МИ (ИМН)-0№025125 от 25.08.2022 до бессрочно | Штука | 8 | 650000 | 5200000 | ТОО «Олива»к Договору закупа медицинских изделий №25- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | 050000, Республика Казахстан, Алматы, пр-т Сейфуллина, д.498, н.п. 17а, офис 403
59 | Интракраниальный стент для лечения стенозов с лекарственным покрытием | Интракраниальный стент для лечения стенозов с фибрино-герапиновым покрытием. Диаметр стентов от 3,0 мм до 5,0 мм. Длина стента от 15 мм до 30 мм. Благодаря низкому профилю стент может быть доставлен через катетер 0,0165 дюйма, в результате для доставки стента не требуется замена микрокатетера, что минимизирует время процедуры и процедурные риски. Наличие трех дистальный и трех проксимальных маркеров, а также двух золотых маркеров на проводнике доставки, значительно облегчающего позиционирование. Возможность репозиционирования стента в случае его раскрытия до 90%. | Стент Credo® heal Acandis GmbH Германия Разрешение на ввоз №KZ62VBY00054210 от 28.06.2022 | Штука | 8 | 1900000 | 15200000 | ТОО «Олива»к Договору закупа медицинских изделий №25- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | 050000, Республика Казахстан, Алматы, пр-т Сейфуллина, д.498, н.п. 17а, офис 403
60 | Проводниковый стерильный гидрофильный катетер (гайд-интродьюсер) | Проводниковый катетер с внутренним диаметром 0.088" для интракраниальных сосудов. Наружный диаметр (проксимальный /дистальный) 8F. Рабочая длина 80 см, 90 см, 100 см. Гибкий дистальный участок 4 см. Дистальный участок снабжен гидрофильным покрытием для оптимального скольжения. Совместимость с проводником 0,035/0,038 дюйма. Тип кончика – прямой или универсальный. Материал катетера – снаружи нейлон, средняя часть - армированная двухслойная стальная сетка, внутренняя поверхность – тефлон. Гибридная технология оплетки двуслойной металлической сеткой для увеличения внутреннего просвета и поддержки просвета во время процедуры. В комплекте дилатор и гемостатический клапан. | Катетер проводниковый Neuron MAX Penumbra, Inc. США РК-ИМН-5№018471 от 13.09.2022 до бессрочно | Штука | 20 | 280000 | 5600000 | ТОО «Олива»к Договору закупа медицинских изделий №25- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | 050000, Республика Казахстан, Алматы, пр-т Сейфуллина, д.498, н.п. 17а, офис 403
61 | Катетеры для реваскуляризации церебральных сосудов | Проводниковый катетер с внутренним диаметром 0.088" для интракраниальных сосудов. Наружный диаметр (проксимальный /дистальный) 8F. Рабочая длина 80 см, 90 см, 100 см. Гибкий дистальный участок 4 см. Дистальный участок снабжен гидрофильным покрытием для оптимального скольжения. Совместимость с проводником 0,035/0,038 дюйма. Тип кончика – прямой или универсальный. Материал катетера – снаружи нейлон, средняя часть - армированная двухслойная стальная сетка, внутренняя поверхность – тефлон. Гибридная технология оплетки двуслойной металлической сеткой для увеличения внутреннего просвета и поддержки просвета во время процедуры. В комплекте дилатор и гемостатический клапан. | Катетер реперфузионный Penumbra System ACE 68 KIT Penumbra, Inc. США РК-ИМН-5№018412 от 22.09.2022 до бессрочно | Штука | 1 | 750000 | 750000 | ТОО «Олива»к Договору закупа медицинских изделий №25- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | 050000, Республика Казахстан, Алматы, пр-т Сейфуллина, д.498, н.п. 17а, офис 403
62 | Стент интракраниальный для ассистенции с лекарственным покрытием | Саморасширяющийся интракраниальный стент с фибрино-герапиновым покрытием. Рентгенвизуализация контура стента по всей длине. Наличие трех дистальных и трех проксимальных маркеров, а также дополнительного срединного маркера, облегчающего позиционирование в шейке аневризмы. Возможность повторного закрытия и установки стента даже при 95% раскрытии. Защитное покрытие оксида титана/оксинитрида для уменьшения адгезии тромбоцитов и скорейшей эндотелизации сосудов. Диапазон диаметров стента от 2,5мм до 4,5мм. Доступная длина от 10мм до 25мм. Совместимость всех размеров стента с микрокатетером 0,0165-0,017”. Возможность использования в сосудах размером от 1,5мм до 4,5 мм. | Стент/система Accero® heal Acandis GmbH Германия Разрешение на ввоз №KZ62VBY00054210 от 28.06.2022 | Штука | 1 | 1900000 | 1900000 | ТОО «Олива»к Договору закупа медицинских изделий №25- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | 050000, Республика Казахстан, Алматы, пр-т Сейфуллина, д.498, н.п. 17а, офис 403
63 | Устройство для эмболизации с лекарственным покрытием | Нитиноловый поток-перенаправляющий стент с фибрино-герапиновым покрытием. Диаметр стента от 2,5 до 8,0 мм. Возможность использования в сосудах диаметром от 1,5 мм до 8,0 мм. Длина стента от 10 мм до 50 мм. Стент самораскрывающийся интракраниальный. Устройство должно иметь высокий охват стенок сосуда и способность изменять гемодинамические силы и векторы в сегменте, несущем аневризму. Нитиноловая композитная проволока с платино-иридиевой сердцевиной обеспечивает 100% визуализацию по всей длине стента. Стенты совместимы с проводником 0,017", 0,027", 0,039". Возможность репозиционирования стента в случае его раскрытия до 90%. Возможность 3D моделирования размеров. | Устройство/система для эмболизации Derivo®2 heal Acandis GmbH Германия Разрешение на ввоз №KZ62VBY00054210 от 28.06.2022 | Штука | 2 | 4200000 | 8400000 | ТОО «Олива»к Договору закупа медицинских изделий №25- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | 050000, Республика Казахстан, Алматы, пр-т Сейфуллина, д.498, н.п. 17а, офис 403
64 | Устройство защиты от дистальной эмболии | Устройство для защиты от дистальной эмболии. Представляет собой конический фильтр установленный на системе доставки. Материал фильтра – нитинол. Плетеная конструкция фильтра и круглый дистальный кончик исключающий риск травмы сосуда. Точный аксиальный контроль и устойчивость к перегибам обеспечивают проходимость в сложной извитой анатомии. Золотая петля позволяющая точно идентифицировать статус открытия и положения фильтра в сосуде. Рентгеноконтастные маркеры на дистальном и проксимальном концах фильтра. Маркер на дистальном конце катетера доставки. Маркер на дистальном конце катетера для извлечения фильтра. Диаметр ячеек фильтра обеспечивающий низкое эндоваскулярное давление и непрерывность кровотока. Устройство для извлечения одновременно должно закрывать фильтр со всех сторон, что минимизирует потерю эмболов, закрытие фильтра с возможностью производить под любым углом. Совместимость с любым проводником 0,014”. Совместимость c направляющим катетером с минимальным внутренним диаметром 0,066’’. Профиль дистальной части в сложенном состоянии 3,2 Fr /4,2 Fr. Размеры: Ø корзины фильтра 3,4,5,6,7,8 мм. Рабочая длина доставки катетера – 190 см и 320 см. | Устройство защиты от эмболии Proender® Beijing Taijieweiye Technology Со., Ltd. Китай РК МИ (ИМН)-0№025178 от 06.09.2022 до бессрочно | Штука | 5 | 400000 | 2000000 | ТОО «Олива»к Договору закупа медицинских изделий №25- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | 050000, Республика Казахстан, Алматы, пр-т Сейфуллина, д.498, н.п. 17а, офис 403
65 | Устройство для гибридной тромбэктомии и лечения вазоспазма | Устройство для тромбэктомии состоящее из саморасширяющегося нитинолового устройства, вырезанного лазером, которое соединено с проводником на его проксимальном конце. Две непрерывные рентгенконтастные нитиноловые проволоки должны обеспчивать рентгенвидимость устройства по всей длине. Устройство должно быть предварительно помещено в интродьюсер. Устройство с 3 рентгеноконтрастными платиново-иридиевыми маркерами на дистальном конце. На проксимальном конце должны быть расположены два рентгеноконтрастных платиново-иридиевых маркера. Возможность дистальной тромбэктомии; Подходящее для сосудов диаметром от 1,0 до 5,5 мм; Диаметр устройства 2,5мм, 3,5 мм, 4,5 мм, 6,0 мм; длина 16, 18, 28, 30, 40, 50 мм; Совместим с микрокатетерами с внутренним диаметром 0,017; 0,021; 0,027; Отличная видимость по всей длине; Эффективная конструкция гибридных ячеек. Предназначено для восстановления артериального кровотока у пациентов с диагностированным ишемическим инсультом из-за окклюзии внутричерепных сосудов. | Устройство для тромбэктомии APERIO® Hybrid17/Hybrid21 Производитель: Acandis GmbH Страна: Германия Регистрация: РК МИ (ИМН)-0№024435 от 27.05.2022 до бессрочно | Штука | 1 | 1250000 | 1250000 | ТОО «Олива»к Договору закупа медицинских изделий №7- зцп 110/ми от «23» февраля 2024 г. | 050000, Республика Казахстан, Алматы, пр-т Сейфуллина, д.498, н.п. 17а, офис 403
66 | Нить полиамидная не рассасывающаяся (капрон) UPS 1 | Нить хирургическая полиамидная неpaccacывающаяся, крученая. USP 1 в бобинах по 20 м. без игл, капроновая. Нить хирургическая не рассасывающаяся полиамидная крученая, неокрашенная однократного применения, стерильная. Нити стерильны после стерилизации радиационным методом или стерилизации газовым методом. Диаметр минимальный, мм 0,4. Диаметр максимальный, мм 0,499. Разрывная нагрузка в узле, Н, не менее: 26,7 | Капрон Линтекс крученый-USP1,без игл 20м стерил.М4 РК-ИМН-5№002912 Линтекс ООО, Россия | Штука | 200 | 1291 | 258200 | ТОО «ВИТЕНА»к Договору закупа медицинских изделий №10- зцп 110/ми от «23» февраля 2024 г. | 050008, г. Алматы, ул. Исаева, 159
67 | Нить полиамидная не рассасывающаяся (капрон) UPS 2 | Нить хирургическая полиамидная неpaccacывающаяся, крученая. USP 2 в бобинах по 20 м., капроновая, без игл. | Капрон Линтекс крученый-USP2,без игл 20м стерил.М5 РК-ИМН-5№002912 Линтекс ООО, Россия | Штука | 200 | 1446 | 289200 | ТОО «ВИТЕНА»к Договору закупа медицинских изделий №10- зцп 110/ми от «23» февраля 2024 г. | 050008, г. Алматы, ул. Исаева, 159
68 | Бикарбонатный картридж для гемодиализа, однократного применения, стерильный | Бикарбонатный картридж натрия бикарбонат для гемодиализа, однократного применения /стерильный/ не мене 650г. Жесткий корпус картриджа, материал картриджного патрона - полипропилен, фильтры - по одному на входе и выходе из картриджа; 1 картридж должен содержать бикарбонат натрия не менее 650гр. Состав концентрата щелочного бикарбоната для гемодиализа. Бикарбонат натрия для гемодиализа и вода в соответствующей степени, образующие концентрат в следующих попорциях 6,5л/; 1000 мл данного концентрата должен содержать бикарбонат натрия 100г. Эквивалентен: Na + 1190 ммоль/л, HCO3 1190 ммоль/л | Бикарбонатный картридж Sol-Cart B – натрий бикарбонат Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№003279 B.Braun Avitum AG Германия | Штука | 1000 | 1800 | 1800000 | ТОО «ALICO TRADE»к Договору закупа медицинских изделий №43- зцп 110/ми от «25» апреля 2024 г. | 050066, РК, г. Алматы, мкр. Кулагер, дом № 34, офис 54
69 | Набор для продолжительной замещающей почечной терапии | Набор для непрерывной гемофильтрации к аппарату Фризениус Мультифильтрат. Гемофильтр: Материал корпуса- поликарбонат; материал мембраны- Polysulfone; толщина стенки: 35 мкм; внутренний диаметр 220 мкм; эффективная поверхность 1,8 м2; макс. поток крови 20% от эффективного потока крови; рекомендуемый поток крови 100-350 мл/мин; стерилизация паром. Системы магистралей: Материал магистралей/линий- ПВХ; материал коннекторов и других компонентов- поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПА; диаметр памп-сегмента: 6,4 мм; объем заполнения 147-159 мл; стерилизация-этиленоксидом | Наборы для продолжительной замещающей почечной терапии multiFiltrate Kit 8 CVVHDF1000 Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№013664 Fresenius Medical Care AG&Co. KGaA, Германия | Штука | 2 | 79000 | 158000 | ТОО «ALICO TRADE»к Договору закупа медицинских изделий №43- зцп 110/ми от «25» апреля 2024 г. | 050066, РК, г. Алматы, мкр. Кулагер, дом № 34, офис 54
70 | Раствор для гемофильтрации и гемодиализа | Препарат предоставляется в двухкамерном пакете из пленки многослойной 2 ммоль/л, содержащем 4750 мл. щелочного раствора гидрокарбоната в одном отделении и 250 мл кислого электролита, раствора глюкозы в другом отделении. Каждая упаковка оснащена HF и Luer lock коннектором, портом с заглушкой и покрыта защитной пленкой. Состав: Калия хлорид 0,1491 г, Натрия хлорид 6,136 г, Натрия гидрокарбонат 2,94 г, Кальция хлорида дигидрат 0,2205 г, Магния хлорида гексагидрат 0,1017 г, Глюкозы моногидрат 1,1 г. Раствор для аппарата Фризениус Мультифильтрат. | мультиБик 2 ммоль/л калия Регистрационное Удостоверение РК-ЛС-5№024394 Фрезениус Медикал Каре Дойчланд ГмбН Германия | Штука | 60 | 12800 | 768000 | ТОО «ALICO TRADE»к Договору закупа медицинских изделий №43- зцп 110/ми от «25» апреля 2024 г. | 050066, РК, г. Алматы, мкр. Кулагер, дом № 34, офис 54
71 | Высокопоточные капиллярные диализаторы стерильные в комплекте с кровопроводящими магистралями и фистульными иглами | "Полые волокнистые диализаторы с полисульфоновой мембраной. Эффективная площадь поверхности мембран: 1,6 / 1,9 м2. Объем заполнения кровью: 100 мл - 120 мл. Максимальное трансмембранное давление (физическое ограничение): 600 мм рт.ст. Максимальный поток диализата: 800 мл/мин. Скорость потока диализата: 500 мл/мин. Материал мембраны: альфа-полисульфон. Стерилизация: гамма-излучением (безкислородная). Коэффициент ультрафильтрации 85 / 97. KoA мочевины (QB=300 мл/мин): 1145 / 1415. Срок годности не менее 36 месяцев. Комплекты кровопроводящих магистралей для гемодиализа, однократного применения, стерильные для проведения гемодиализа, гемодиафильтрации и гемофильтрации. Цветовая кодировка компонентов; 2-литровый мешок для слива; Зажимы On/Off; Инъекционный порт с большим протектором для пальца; Не должен содержать DEHP и латекс; Стерилизация радиацией. Объем наполнения, общий: 162 мл. Объем наполнения, артериальный: 77 мл. Объем наполнения, венозный: 85 мл. Диаметр насосного сегмента: 8 мм. Внутренний диаметр кровопроводящей магистрали: 4,8 мм. Внутренний диаметр гепаринового отвода: 1 мм. Диаметр венозной ловушки: 22/30 мм Упаковка: 25 магистралей в 1 коробке. Для обеспечения сосудистого доступа при экстракорпоральной детоксикации аппаратными методами. Диаметр иглы: 15G – 1,8 мм; 16G – 1,6 мм. Длина иглы: 25 мм. Длина трубки: 150 мм. Тип крылышка – R Стерилизация без использования этилен-оксида." | Диализатор Diacap Pro высокопоточный High Flux 16Н, 19H. № РК-ИМН-5№017283 от 17.11.2017, B.Braun Avitum AG, Германия, Комплекты кровопроводящих магистралей A/V Systems для гемодиализа, однократного применения, стерильные, РК-ИМН-5№008027 от 11.10.2016, B.Braun Avitum AG, Германия, Иглы фистульные Diacan A/V артериальные и венозные, размеры: 14G, 15G, 16G, однократного применения, стерильные, РК-ИМН-5№008026 от 22.09.2016, Kawasumi Laboratories Co., Ltd. для B.Braun Avitum AG, Германия | Штука | 1000 | 10800 | 10800000 | ТОО «ALICO TRADE» к Договору №72- тендер 110/ми от «13» мая 2024 г. | 050066, РК, г. Алматы, мкр. Кулагер, дом № 34, офис 54
72 | Дренаж плоский из медицинского силикона без троакара | Дренаж плоский из медицинского силикона без троакара для пассивного (гравитационного) и низковакуумного дренирования послеоперационных ран. Дренажная часть перфорирована полностью или на 3/4 длины мягко-закругленными, атравматичными отверстиями. Наличие рентгенконтрастной полосы. Специальная внутренняя ребристая структура дренажа и гладкая поверхность. Плавное соединение между дренажом и соединительной трубкой. Размеры: ширина 3х7 или 4х10мм, длина перфорированной части 20 см, общая длина дренажа 80 см. Материал: 100% медицинский силикон. Не содержит латекс. Стерильный. | Дренаж Софт Дрейн Флэт, длина 80 см, плоская часть 20 см (ребристая внутри), 3x7 мм., 4x10 мм. –перфорирован на 3/4 или полностью, силиконовый, с рентгеноконтрастной полосой РК-ИМН-5№016553 Pfm medical mepro gmbh, Германия | Штука | 200 | 3880 | 776000 | ТОО «Круана» к Договору закупа медицинских изделий №44- зцп 110/ми от «25» апреля 2024 г. | город Алматы, Бостандыкский район, улица Тимирязева, дом 42, корпус 15
73 | Система глубинной стимуляции головного мозга | Комплект для нейростимуляции головного мозга состоящий из имплантируемого неперезаряжаемого нейростимулятора (1 шт) имеющий 13 различных программ независимого стимулирования. Батарея 7200 мАч. Набор имплантируемых электродов различной вариации -2шт. Диаметр электрода 1.27 мм. Длина контакта 1.5 мм 1200-30/40: расстояние между контактами 0,5 мм,1210-30 / 40: расстояние между контактами 1,5 мм 1211-40: расстояние между контактами 1,0 мм 1200-30/1210-30: длина 300mm 1200-40/1210-40/1211-40: длина провода 400 мм проксимальная 25 мм / дистальная 31 мм, удлинитель электрода. В комплект входит: короткий стилет; ограничитель глубины; система фиксации электрода: трепанационное кольцо; основной крепеж; фиксатор электрода; трепанационная крышка; держатель фиксатора электрода; держатель шурупов; зажим фиксатора электрода; крышка электрода. Инструменты для туннелизации: стержень для туннелизации; наконечник для туннелизации; трубка. | Система глубинной стимуляции головного мозга SceneRay РК-МТ-5№020885 от 19.08.2020г. SceneRay Corporation, Limited Китай | Штука | 8 | 5627900 | 45023200 | ТОО «Круана» к Договору закупа медицинских изделий №70- тендер 110/ми от «13» мая 2024 г. | город Алматы, Бостандыкский район, улица Тимирязева, дом 42, корпус 15
74 | Гистологические кассеты с прямоугольными отверстиями с крышкой для проводки гистологического материала | Гистологические кассеты с прямоугольными отверстиями с крышкой для проводки гистологического материала. Диаметр отверстий 0,9 мм. Размер кассеты 3,5 см х 3 см х 0.8 см. Кассета имеет наклонную под углом 45 градусов поверхность для маркировки. Материал: полиоксиметиленполиацетат. Наличие мелкопористой съемной сеточки из нейлона внутри кассеты. Сеточка съемная, имеет закрывающуюся крышку с элементом-замком, фиксирующим плотное закрывание. Размер сеточки 3 см х 2,5 см., размер крышки 2 см х 1 см. Выполнена из нейлона. В упаковке не менее 500 штук. | Гистологические кассеты РК МИ (in vitro)-0№024926 Sakura Seiki Co., Ltd, Япония | Упаковка | 20 | 23000 | 460000 | ТОО «Forte NS»к Договор закупа медицинских изделий №57- зцп 110/ми от «25» апреля 2024 г. | 010000 г. Астана, ул. Достык, д.13, кв.293
75 | Коронарный гибридный стент с лекарственным покрытием | Материал стента: кобальт-хромовый сплав, с двумя типами покрытия. 1) Пассивное покрытие: аморфный карбид кремния, 2) активное покрытие: биодеградируемый полимер полилактид включающий антипролиферативный препарат сиролимус. Доза лекарственного вещества не более 1.4 мкг/мм2. Лекарственное вещество выделяется в течении 12-14 недель. Толщина каркаса для стентов не более Ø 2,25 -3,00 мм - 60 мкм (0,0024”) и для Ø 3,5-4,0 мм - 80мкм (0,0031”). Кроссинг профиль стента не более 0.039” (0.994 мм) для Ø3мм. Конструкция каркаса стента: матричный, по типу двойной спирали. Длина стентов: 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35, 40 мм. Номинальный диаметр стентов: 2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0 мм. Система доставки быстрой смены. Предукорочение стента номинальным диаметром 2.25-3.0мм: 0% и диаметром 3.5-4.0 мм: -0.7%. Материал баллона: полукристаллический ко-полимер. Покрытие дистального тубуса (шафта) гидрофильное. Два вмонтированных платиноиридиевых маркера с нулевым профилем. Диаметр проводника не более 0.014” (0.3556 мм). Диаметр проводникового катетера не более 5 F (минимальный внутренний диаметр 0.056” (1.4224 мм). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа) - 0.017” (0.4318 мм). Рабочая длина катетера - 140 см. Диаметр проксимального тубуса (шафта) не более 2,0 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром не более 2.25 – 3.5 мм - 2,6 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром 4,0 мм не более 2,8 F. Номинальное давление не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. для всех размеров. Диаметр стента 2,25 мм при давлении 8 атм.: 2.25 мм. Диаметр стента 2,25 мм при давлении 16 атм.: 2,50 мм. Наличие системы усиленной передачи воздействия шафта. Маркеры тубуса (шафта) на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника. | Коронарная стентовая система Orsiro с покрытием Sirolimus размерами (мм): малый (small) - диаметром 2,25; 2,50; 2,75; 3,0; средний (medium) – диаметром 3,5; 4,0; длиной стента (мм) 9; 13; 15; 18; 22; 26; 30; 35 и 40 с устройством доставки быстрой смены РУ № РК-ИМН-5№010035 от 02.02.2017 Страна происхождения: Швейцария Завод-изготовитель: BIOTRONIK AG | Штука | 30 | 237554 | 7126620 | ТОО «Med Co» (Мед Ко)к Договору закупа медицинских изделий №28- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | 050013 (A15M1B2), РК, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Маркова, дом 22/37, офис 303
76 | МРТ-совместимый однокамерный электрокардиостимулятор | Имплантируемый МРТ-совместимый мультипрограммируемый однокамерный частотно-адаптирующий электрокардиостимулятор SSIR с функцией активного контроля захвата. Режимы cтимуляции: ВЫКЛ; VVIR; AAIR; A00; VVI; AAI; A00R; VVT; AAT; V00; V00R. Значение базовой частоты в диапазоне, но не уже чем от 30 до 200 имп/мин. Значение амплитуды стимуляционного импульса в диапазоне, но не уже чем от 0,2 до 7,5 В. Значение длительности импульса в диапазоне, но не уже чем от 0,1 до 1,5 мс. Наличие функции активного контроля захвата. Наличие контроля эффективности желудочковой стимуляции c оценкой эффективности каждого навязываемого стимула. Возможность автоматического определения оптимальных значений чувствительности на постоянной основе. Функция частотного гистерезиса: наличие минимум трёх вариантов гистерезиса - динамический гистерезис; повторный гистерезис; поисковый гистерезис. Наличие программируемого ночного ритма стимуляции. МРТ-совместимость без зон ограничения сканирования при условии использования в комбинации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования. Функция автоматического контроля электрода: наличие подпорогового измерения импеданса электродов каждые 30 с независимо от фазы собственного проведения или стимуляции. Функция автоматической проверки электрода: наличие - возможность автоматического изменения полярности детекции и стимуляции при выходе значений импеданса за рамки допустимых значений. Функция автоматической инициализации аппарата в момент имплантации: наличие, активация накопления статистики, выполнение автоматического определения полярности электрода. Возможность автоматической записи внутрисердечных электрограмм (ВЭГМ) в память ЭКС: 4-х эпизодов длительностью до 10 с каждый. Возможность проведения автоматических тестов определения чувствительности, порогов стимуляции и сопротивления при контрольном осмотре пациента. Запись данных пациента в память ЭКС: наличие. Расчётный срок службы: 16 лет 10 месяцев при 50% стимуляции с базовой частотой не менее 60 имп/мин; амплитудой стимулов не менее 2,5 В; длительностью импульса не менее 0,4 мс; импедансом электрода не более 500 Ом. Масса не более 20,8 г. Толщина не более 6,5 мм. Объём не более 10 см3. Эндокардиальный МРТ-совместимый биполярный электрод активной фиксации. Материал изоляционного слоя - полиуретан. Максимальный диаметр электрода не более 5,9 Френч. Варианты длин электрода, 45, 53 и 60 см. Стероид - дексаметазона ацетат (содержится в резервуаре для постепенного высвобождения). Межполюсное расстояние не более 10 мм. Тип спирали выдвигаемая/ретрактируемая спираль, электрически активная. Длина выдвижения спирали не более 1.8 мм, материал спирали иридиевый сплав, фрактальная поверхность, площадь не менее 4.5 мм². Наличие рентгеновской метки положения спирали. Рекомендуемый интродьюсер не более 6 Френч. Комплектация состоит из: 1. Электрокардиостимулятор МРТ-совместимый, однокамерный – 1 шт. 2. Эндокардиальный МРТ-совместимый электрод активной фиксации, диаметром не более 6 Френч – 1 шт. 3. Интродьюсер - 1 шт | Электрокардиостимуля-тор, имплантируемый модификации: Enticos 4 SR (МРТ-совместимый однока-мерный) с принадлеж-ностями РУ № PK-ИМН-5№017679 от 18.01.2023 Страна происхождения: Германия Завод-изготовитель: BIOTRONIK SE & Co. KG | Комплект | 2 | 595554 | 1191108 | ТОО «Med Co» (Мед Ко)к Договору закупа медицинских изделий №28- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | 050013 (A15M1B2), РК, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Маркова, дом 22/37, офис 303
77 | Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор МРТ-совместимый трехкамерный с принадлежностями | "МРТ-совместимый трёхкамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, с поддержкой функции предсердного сенсинга (варианты исполнения СRT-D QP либо CRT-DX QP на выбор). Три зоны детекции аритмий: ЖТ1, ЖТ2, ФЖ. Критерии детекции: Внезапное начало; Стабильность; Интервал сцепления; Алгоритм математической и морфологической дискриминации; Критерий устойчивой ЖТ. Зона детекции ЖТ: для ЖТ1: Выкл, от 100 до 222 уд/мин; Для ЖТ2: Выкл; от 120 до 222 уд/мин. Количество комплексов при детекции: для ЖТ1 от 10 до 100; для ЖТ2 от 10 до 80; для редетекции для ЖТ1 от 10 до 50; для ЖТ2 от 10 до 40. Внезапное начало: ВЫКЛ; от 4 до 32 %. Критерий стабильности: если SMART = ВЫКЛ: ВЫКЛ; ± 8 … (4) … ±48%. Если SMART = ВКЛ: ±8 … (4) … ±48%. Устойчивая ЖТ - ВЫКЛ, от 1 до 3 мин, шаг 1 мин; 3 мин; 5 мин; далее от 10 до 30 мин, с шагом 10 мин; Алгоритм морфологической дискриминации наджелудочковых и желудочковых форм нарушений ритма сердца с возможностью настройки порогов для более точной и корректной дискриминации. Зона детекции ФЖ: Выкл, от 150 до 250 уд/мин. Счетчик детекции ФЖ: 6 из 8; 8 из 12; 10 из 14; 12 из 16; 16 из 20; 18 из 24; 20 из 26; 22 из 30; 24 из 30; 30 из 40. Счетчик редетекции ФЖ: 6 из 8; 8 из 12; 10 из 14; 12 из 16; 16 из 20; 18 из 24; 20 из 26; 22 из 30; 24 из 30; 30 из 40. Виды терапии: Антитахистимуляция (АТС), Кардиоверсия, Дефибрилляция. АТС: Пачка импульсов, Пачка импульсов с уменьшением интервала между стимулами. Количество попыток АТС от 1 до 10, шаг не более 1. Количество стимулов в пачке от 1 до 15, шаг не более 1. Возможность автоматического добавления стимула в каждой последующей пачке: ВЫКЛ, ВКЛ. Интервал сцепления первого стимула со спонтанным комплексом: от 70 до 95%, шаг не более 5. Оптимизация АТС для наиболее быстрой и эффективной терапии. Энергия разряда при кардиоверсии и дефибрилляции от 2 до 40 Дж. Для одного приступа ЖТ или ФЖ максимальное количество разрядов не менее 8. Полярность разряда: Возможность инверсии полярности разряда для снижения порога дефибрилляции; Форма разряда: Двухфазный – возможность изменения длительности и процента соотношения фаз (минимум два варианта). Возможность выбора из трех вариантов направления шокового разряда. Встроенные алгоритмы защиты от постстимуляционного оверсенсинга Т-волны. Наличие немедленной передачи данных о зафиксированном аппаратом событии в полностью автоматическом режиме без участия пациента по системе удаленного мониторинга. Режимы брадитерапии: Выкл.; DDD(R); DDI(R); VDD(R); VDI(R); AAI(R); VVI(R); VOO; DOO. Значение базовой частоты в диапазоне, но не уже чем от 30 до 160 имп/мин. Значение амплитуды стимуляционного импульса (по всем каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,5 до 7,5 В. Значение длительности импульса (по всем каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,4 до 1,5 мс. Наличие функция автоматического контроля захвата с оценкой эффективности стимуляции (по всем каналам) c передачей информации по системе удаленного мониторинга. Наличие частотного гистерезиса: динамический, повторный, сканирующий. Значение предсердно-желудочковой задержки: 15; от 40 до 350 мс. Динамическая АВ-задержка, отдельно программируемая для различных частотных диапазонов и раздельно программируется для спонтанных и стимуляционных событий. Наличие АВ-гистерезиса: положительный, повторный, сканирующий и отрицательный (для обеспечения постоянной желудочковой стимуляции). Алгоритм автоматизированного поиска рекомендуемого значения АВ-задержки на основе измерения длительности P-волны. Программирование ночного ритма стимуляции. Возможность программирования значения VV-задержки в диапазоне от 0 до 100 мс после стимулируемого желудочкового события, возможность выбора ведущей и ведомой камеры (правый или левый желудочек). Количество доступных для выбора векторов стимуляции ЛЖ: не менее 20. Наличии функции для тестирования ЛЖ-электрода, для упрощения выборы оптимального вектора стимуляции. Возможность автоматической записи внутрисердечных электрограмм (ВЭГМ) в память ИКД: не менее 3-х эпизодов по 56 мин. Беспроводная телеметрия, основанная на энергосберегающем алгоритме передачи данных. МРТ-совместимость без зон ограничения сканирования при условии использования в комбинации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования. Стандарт разъема дефибриллирующего электрода: DF4. Стандарт разъема левожелудочкового электрода: IS4. Поддержка системы мобильного удалённого мониторинга пациента c ежедневной беспроводной передачей всей статистической информации и внутрисердечных электрограмм по сети сотовой связи в полностью автоматическом режиме без участия пациента на ежедневной основе. Возможность сохранения до трех индивидуальных предустановок параметров перманентной программы устройства с наличием функции быстрого переключения между ними; планирование расписания проведений плановых автоматических осмотров с выбором данных и результатов выполненных тестов, которые будут отправлены в установленные дни по системе удаленного мониторинга на личный аккаунт лечащего врача. Расчетный срок службы ИКД: не менее 8,09 лет с учётом: разрядов максимальной энергии (40 Дж) два раза в год; с 15% стимуляцией ПП, с 100% стимуляцией ПЖ/ЛЖ с базовой частотой 60 имп/мин, амплитудой не менее 2.5 В, длительностью импульса не менее 0.4 мс; сопротивлении на электродах не более 500 Ом, включенными функциями диагностики, ежедневной передаче данных по системе удалённого мониторинга и включенной записью ВЭГМ. Толщина не более 10 мм. Масса не более 82 г. Объем не более 35 см3. Стандартная комплектация состоит из нижеследующих аксессуаров (на выбор): 1. МРТ-совместимый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор с поддержкой функции предсердного сенсинга – 1 шт. 2. МРТ-совместимый дефибриллирующий электрод в двух вариантах исполнения - пентаполярный дефибриллирующий электрод с наличием 2-х диполей в проекции правого предсердия (технология DX) либо стандартный дефибриллирующий квадриполярный электрод (QP); улучшенной конструкции, уменьшающий нагрузку на электрод в области коннектора и трикуспидального клапана, активной фиксации, диаметром не более 7,8 Френч - 1 шт. (варианты электрода выбираются врачом при размещении заявки); 3. МРТ-совместимый левожелудочковый квадриполярный электрод (для коронарного синуса). С различными вариантами длин электрода, изгибов дистальной части и расстояния между полюсами. Внешний диаметр не более 1,6 мм (4,8 Френч). Стероид - дексаметазона ацетат (содержится в резервуаре для постепенного высвобождения). Содержания дексаметазона ацетата не более 0,5мг - 1 шт.; 4. Направляющий интродьюсер системы доставки для постановки левожелудочкового электрода через коронарный синус - 1 шт.; 5. Аксессуары для системы доставки левожелудочкового электрода – 1 шт.; 6. Интродьюсеры – 2 шт. / 3 шт. (по выбору врача) При выборе варианта комплектации без предсердного сенсинга (вариант СRT-D QP), поставщик дополнительно должен предоставить эндокардиальный предсердный МРТ-совместимый электрод, активной фиксации, диаметром не более 6 Френч – 1 шт." | Кардиовертер-дефибриллятор имплантируемый трехкамерный Rivacor 5 HF-T QP с принадлежностями РУ № PK-МИ (ИМН)-№023168 от 29.11.2021Страна происхождения: Германия Завод-изготовитель: BIOTRONIK SE & Co. KG | Штука | 4 | 4520776 | 18083104 | ТОО «Med Co» (Мед Ко)к Договору закупа медицинских изделий №28- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | 050013 (A15M1B2), РК, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Маркова, дом 22/37, офис 303
78 | МРТ-совместимый двухкамерный электрокардиостимулятор | Имплантируемый МРТ-совместимый мультипрограммируемый двухкамерный частотно-адаптирующий электрокардиостимулятор с функцией активного контроля захвата по обоим каналам в комплекте с принадлежностями. Режимы cтимуляции: ВЫКЛ.; DDD(R); VVI(R); AAI(R); DDI(R); A00(R); VDD(R); VVT; AAT; VDI(R); V00(R); DVI(R); D00(R); DDT. Значение базовой частоты (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 30 до 200 имп/мин. Значение амплитуды стимуляционного импульса (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,2 до 7,5 В. Значение длительности импульса (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,1 до 1,5 мс. Наличие функции активного контроля захвата (КЗ) (по обоим каналам). Наличие контроля эффективности желудочковой стимуляции c оценкой эффективности каждого навязываемого стимула. Возможность автоматического определения оптимальных значений чувствительности на обоих каналах на постоянной основе. Максимальная частота отслеживания по желудочковому каналу: 200 уд/мин. Сенсор частотной адаптации: акселерометр. Функция частотного гистерезиса: наличие минимум трёх вариантов гистерезиса - динамический гистерезис; повторный гистерезис; поисковый гистерезис. Значение предсердно-желудочковой задержки в диапазоне, но не уже чем от 20 до 350 мс. Возможность отдельного программирования для шести частотных диапазонов и раздельного программирования для спонтанных и стимуляционных событий. Автоматический алгоритм минимизации желудочковой стимуляции за счет интеллектуального увеличения AВ-задержки, наличие повторного, поискового AВ-гистерезиса и отрицательного для обеспечения постоянной желудочковой стимуляции. Наличие программируемого ночного ритма стимуляции. Функция автоматического контроля электродов: наличие подпорогового измерения импеданса электродов не реже, чем через каждые 30 с независимо от фазы собственного проведения или стимуляции. Функция автоматической проверки электродов: наличие - возможность автоматического изменения полярности детекции и стимуляции при выходе значений импеданса за рамки допустимых значений. Функция автоматической инициализации аппарата в момент имплантации: наличие, активация накопления статистики, выполнение автоматического определения полярности электрода. МРТ-совместимость без зон ограничения сканирования (Full Body Scan) при условии использования в комбинации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования. Возможность проведения процедуры неинвазивного ЭФИ. Возможность автоматической записи внутрисердечных электрограмм (ВЭГМ) в память ЭКС: не менее 4-х эпизодов длительностью до 10 с каждый. Проведение автоматических тестов определения чувствительности, порогов стимуляции и сопротивления по обоим каналам при контрольном осмотре пациента: наличие. Расчётный срок службы: более 12 лет при 50% стимуляции в режиме DDD(R) с базовой частотой не менее 60 имп/мин; амплитудой предсердного и желудочкового стимулов не менее 2,5 В; длительностью импульса по обоим каналам не менее 0,4 мс; импедансом обоих электродов не более 500 Ом. Масса: не более 23,2 г. Толщина: не более 6,5 мм. Объём: не более 11 см3. Эндокардиальный МРТ-совместимый биполярный электрод активной фиксации. Материал изоляционного слоя - полиуретан. Максимальный диаметр электрода не более 5,9 Френч. Варианты длин электрода, 45, 53 и 60 см. Стероид - дексаметазона ацетат (содержится в резервуаре для постепенного высвобождения). Межполюсное расстояние не более 10 мм. Тип спирали выдвигаемая/ретрактируемая спираль, электрически активная. Длина выдвижения спирали не более 1.8 мм, материал спирали иридиевый сплав, фрактальная поверхность, площадь не менее 4.5 мм². Наличие рентгеновской метки положения спирали. Рекомендуемый интродьюсер не более 6 Френч. Комплектация состоит из: 1. Электрокардиостимулятор МРТ-совместимый, двухкамерный – 1 шт. 2. Эндокардиальные МРТ-совместимые электроды, активной фиксации, диаметром не более 6 Френч – 2 шт. 3. Интродьюсер - 2 шт. | Электрокардиостимуля-тор, имплантируемый модификации: Enticos 4 DR (МРТ-совместимый двухка-мерный) с принадлеж-ностями РУ № PK-ИМН-5№017679 от 18.01.2023 Страна происхождения: Германия Завод-изготовитель: BIOTRONIK SE & Co. KG | Комплект | 2 | 795554 | 1591108 | ТОО «Med Co» (Мед Ко)к Договору закупа медицинских изделий №28- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | 050013 (A15M1B2), РК, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Маркова, дом 22/37, офис 303
79 | Пеленка стерильная 70см*80см. | из нетканого материала, стерильная, плотностью не менее 30 гр., размер не менее 70см*80см. | Пеленка РК-ИМН-5№017621 ТОО "Медикс Фарм" Казахстан | Штука | 5000 | 100 | 500000 | ТОО «Медикс Фарм» к Договору закупа медицинских изделий №4- зцп 110/ми от «23» февраля 2024 г. | г.Алматы, ул.Есенжанова,44
80 | Простыня не стерильная 200см*160см. | из нетканого материала, нестерильная, плотностью не менее 30 гр., размер не менее 200см*160см. | Простыня одноразовая нестерильная рамер 200см*160cм РК-ИМН-5№017383 ТОО "Медикс Фарм" Казахстан | Штука | 10000 | 152 | 1520000 | ТОО «Медикс Фарм» к Договору закупа медицинских изделий №4- зцп 110/ми от «23» февраля 2024 г. | г.Алматы, ул.Есенжанова,44
81 | Халат стерильный | из нетканного материала, стерильный, с длинным рукавом на манжете, плотностью не менее 45 гр. | Халат хирургический РК-ИМН-5№017621 ТОО «Медикс Фарм», Казахстан | Штука | 7000 | 480 | 3360000 | ТОО «Медикс Фарм» к Договору закупа медицинских изделий №89- зцп 110/ми от «21» мая 2024 г. | г.Алматы, ул.Есенжанова,44
| Итого: | [5 empty] | 352859828