## Лист2
Приложение №1
Перечень медицинских изделий способом закупа из одного источника согласно пп.4 п.83 главы 4 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110
№п/п | Наименование Товара | Дополнительная техническая характеристика | Торговое наименование, наименование по регистрации, №РУ, страна происхождения, завод производитель | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу, тенге | Общая сумма, тенге | Поставщик и № Договора для заключения дополнительного соглашения | Местонахождение потенциального поставщика
1 | Самораскрывающийся интракраниальный потоконаправляющий стент для гигантских аневризм из 48 нитиноловых нитей, с системой доставки в комплекте | Стент из плетеной нитиноловой проволоки. Технология плетения из 48 нитей, формирующих плотную сетку вдоль шейки аневризмы, скользящие ячейки обеспечивающие высокую сосудистую конформабильность. Наличие высокой визуализации во время и после раскрытия стента за счет 8 рентгеноконтрастных платиновых проволочных и 4 рентгеноконтрастных точечных маркеров. Сверхгибкий дистальный рентгеноконтрастный кончик 9 мм. Возможность репозиционирования стента при раскрытии до 90%. наличие конусообразной версии для сосудов, которые имеют разницу между их проксимальными и дистальными диаметрами. Номинальные диаметры стента - 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 мм; длины 15, 20, 25, 30, 35, 40 мм в зависимости от диаметра стента. Размеры конусообразных стентов при полном раскрытии: 4,5/3,5*15 мм; 5,0/3,5*20 мм; 5,0/4,0 * 14 мм. | Регистрационное наименование: Внутричерепной самораскрывающийся стент SILK+, Silk vista, Silk vista baby, диаметром (мм): 2,25; 2,5; 2,75; 3; 3,25; 3,5; 3,75; 4; 4,25; 4,5; 4,75; 5; 5,5; 6; 4,5/3,5; 5/3,5; 5/4; длиной (мм): 6; 7; 8; 8,5; 9; 10; 11; 12; 12,5; 13; 14; 15; 15,5; 16; 17; 18; 18,5; 19; 20; 23, 25,30, 35, 40, 50, стерильные, одноразовые Страна происхождения: Франция Завод-производитель: BALT Extrusion SAS Регистрационный номер: РК-МИ (ИМН) - №021288 от 26.10.2020 г. | Штука | 2 | 4800000 | 9600000 | ТОО "DIVES"(ДИВЕС) к Договору закупа медицинских изделий №22- тендер 110/ми от «05» марта 2024 г. | 050004, г. Алматы, ул. Гоголя 89А, оф.104
2 | Потоконаправляющий стент | Потоконаправляющий стент для реконструкции церебральных сосудов, для стентирования шейки аневризмы в сосуде. Стент из плетеной нитиноловой проволоки. Технология плетения из 48 нитей, которые формирующих плотную сетку вдоль шейки аневризмы, скользящие ячейки обеспечивающие высокую сосудистую комформабильность. Наличие высокой визуализации во время и после раскрытия стента за счет 10 рентгеноконтрастных платиновых проволочных и 6 рентгеноконтрастных точечных маркеров. Сверхгибкий дистальный рентгеноконтрастный кончик 9 мм. Возможность репозиционирования стента при раскрытии до 90%. наличие конусообразной версии для сосудов, которые имеют разницу между их проксимальными и дистальными диаметрами. Номинальные диаметры стента - 2.25, 2.75, 3.25 мм; длины 10.5 до 3.25 мм в зависимости от диаметра стента. Совместим с микрокатетерми 0,017. | Регистрационное наименование: Внутричерепной самораскрывающийся стент SILK+, Silk vista, Silk vista baby, диаметром (мм): 2,25; 2,5; 2,75; 3; 3,25; 3,5; 3,75; 4; 4,25; 4,5; 4,75; 5; 5,5; 6; 4,5/3,5; 5/3,5; 5/4; длиной (мм): 6; 7; 8; 8,5; 9; 10; 11; 12; 12,5; 13; 14; 15; 15,5; 16; 17; 18; 18,5; 19; 20; 23, 25,30, 35, 40, 50, стерильные, одноразовые Страна происхождения: Франция Завод-производитель: BALT Extrusion SAS Регистрационный номер: РК-МИ (ИМН) - №021288 от 26.10.2020 г. | Штука | 2 | 4800000 | 9600000 | ТОО "DIVES"(ДИВЕС) к Договору закупа медицинских изделий №22- тендер 110/ми от «05» марта 2024 г. | 050004, г. Алматы, ул. Гоголя 89А, оф.104
3 | Гидрофильный микропроводник | Гибридный гидрофильный микропроводник. Проксимальная часть из нержавеющей стали: для обеспечения высокой прочности и идеальной проходимости по сосудам. Дистальная часть из нитинола: для придания гибкости и сохранения формы кончика в течение длительного времени. Легко формирующийся дистальный кончик. Дистальный диаметр от .007" до .012", проксимальный диаметр 0,25 - 0,35 мм. Наличие изогнутых и прямых кончиков. Длина 1200 мм, 2000 мм, 2100 мм. | Регистрационное наименование: Гидрофильный проволочный проводник Hybrid, с дистальным диаметром: .007’’(0,18 мм); .008’’(0,20 мм); .010’’(0,25 мм); .012’’(0,30 мм); .014’’(0,35 мм), стерильный, одноразовый Страна происхождения: Франция Завод-производитель: BALT Extrusion SAS Регистрационный номер: РК-ИМН-5№021068 от 17.09.2020г. | Штука | 1 | 253000 | 253000 | ТОО "DIVES"(ДИВЕС) к Договору закупа медицинских изделий №22- тендер 110/ми от «05» марта 2024 г. | 050004, г. Алматы, ул. Гоголя 89А, оф.104
4 | Микрокатетер для доставки стентов и спиралей | Армированные микрокатетеры 0.017 с простым просветом потока, с постепенно возрастающей гибкостью и жесткой проксимальной частью, обеспечивающий оптимальный контроль и облегчающий маневрирование в кровеносной системе. Использование с проводником для облегчения их продвижения в сосудистой сети. Микрокатетеры с одним или несколькими рентгеноконтрастными дистальными маркерами для обеспечения рентгеноскопического контроля. Микрокатетеры с гидрофильным покрытием. Cовместимы с ДМСО (диметилсульфоксид). Обеспечивается 4 переходными зонами гибкости и гидрофильным покрытием, улучшение за счет поддержки катушки и 8 плоских нитиноловых проводов и 2 золотых маркера на 3-х см дистальном конце. Армированные микрокатетеры для использования в интервенционных радиологических процедурах в сердечно-сосудистой и нейроваскулярной системе для: введения диагностических или лечебных препаратов; установки совместимых проталкиваемых или отделяемых спиралей; установки совместимых внутричерепных самораскрывающихся стентов; установки совместимых устройств для тромбоэмболэктомии. | Регистрационное наименование: Микрокатетеры Gama, стерильные, однократного применения Страна происхождения: Франция Завод-производитель: BALT Extrusion SAS Регистрационный номер: РК-ИМН-5№021193 от 07.10.2020г. | Штука | 5 | 390000 | 1950000 | ТОО "DIVES"(ДИВЕС) к Договору закупа медицинских изделий №22- тендер 110/ми от «05» марта 2024 г. | 050004, г. Алматы, ул. Гоголя 89А, оф.104
5 | Ремоделирующий сверхмягкий двухпросветный окклюзионный баллонный микрокатетер | Ремоделирующий сверхмягкий двухпросветный баллон низкого давления для дистальных церебральных сосудов. Гидрофильное покрытие как катетера, так и баллона, уменьшение гидрофильных характеристик баллона при его инфляции. Конструкция катетера с высокой передачей вращательных и толкательных движений. DMSO-совместимость. Длина катетера 160 см. Максимальный диаметр баллона 6 мм, длина 7, 9, 12 и 20 мм. | Регистрационное наименование: Окклюзионные баллонные катетеры ECLIPSE 2L, длиной баллона (мм) 7, 9, 10, 12, 15, 20, 30, стерильные, одноразовые Страна происхождения: Франция Завод-производитель: BALT Extrusion SAS Регистрационный номер: РК-ИМН-5№020901 от 24.08.2020г. | Штука | 10 | 684000 | 6840000 | ТОО "DIVES"(ДИВЕС) к Договору закупа медицинских изделий №22- тендер 110/ми от «05» марта 2024 г. | 050004, г. Алматы, ул. Гоголя 89А, оф.104
6 | Система для отделения спиралей | Контроллер отделения должен поставляться с предварительно установленными батареями и представлять собой стерильное ручное устройство, предназначенное для использования только для одного пациента. | XCEL Detachment Controller из "Система отделяемых спиралей Optima, стерильный, однократного применения, различных вариантов исполнения" РК-ИМН-5№021717 Balt USA, LLC США | Штука | 1 | 110000 | 110000 | ТОО "DIVES"(ДИВЕС) к Договору закупа медицинских изделий №39- зцп 110/ми от «14» марта 2024 г. | 050004, г. Алматы, ул. Гоголя 89А, оф.104
7 | Устройство для тромбоэкстракции | Устройство для восстановления кровотока у пациентов, перенесших ишемический инсульт вследствие обширной внутричерепной окклюзии сосудов. Эти устройства для использования в сосудистой нейрохирургии. • Саморасширяющийся стент с лазерной резкой из нитинола • Постоянная радиальная сила для достижения наилучшего шанса на извлечение тромба • Видимый под рентгеновскими лучами: несколько рентгеновских маркеров в проксимальном и дистальном направлениях и по длине стент. • Перестраиваемый, перемещаемый • Совместимость с поставляемым микрокатетером микрокатетером с внутренним диаметром мин. 017", 021", 024”. Комплектность: • Стентривер, саморасширяющегося стента с лазерной резкой, изготовленного из нитинола. • Толкатель, часть системы доставки, изготовленная из нитинола. • Тубус интродюсера, часть системы доставки • Стентривер и толкатель вставляются в тубус интродюсера. • Рентгеноконтрастность должна обеспечиваться с помощью рентгенконтрастных маркеров. Устройство должно иметь 3 дистальных рентгенконтрастных маркера для наблюдения за его дистальным наконечником и рентгенконтрастный маркер с 1 проводом толкателя. Наличие 3х модификаций: mini, standart, maxi. Диамет от 2мм до 6 мм. | Интракраниальные системы для тромбэмболэктомии CATCH+иCATCHView,диаметром (мм):3,4,6; длиной (мм):5,10,15,20,30,35,40,50, стерильные, однократного применения РК-ИМН-5№021291 BALTExtrusion SAS Франция | Штука | 1 | 1200000 | 1200000 | ТОО "DIVES"(ДИВЕС) к Договору закупа медицинских изделий №39- зцп 110/ми от «14» марта 2024 г. | 050004, г. Алматы, ул. Гоголя 89А, оф.104
8 | Контроллер отсоединения - система отделения микроспиралей | Контроллер стерильный для одноразового использования. Должен совершать до 20 отделений. Источник питания – заряженные батареи без специальных условий хранения. Контроллер состоящий из микросхемы – микропроцессора. Система должна проверять зарядку батареи и ее исправность. Простой мониторинг готовности контроллера. В случае неисправности - красная лампочка. Простое нажатие на кнопку отделения спирали должно завершать процесс не более чем за 3 секунды. Цикл отсоединения должен сопровождаться звуковыми и визуальными сигналами. | Контроллер отсоединения спирали V-Grip® РК-ИМН-5№021192 Micro Vention, Inc. США | Штука | 1 | 30000 | 30000 | ТОО «МедКор» к Договору закупа медицинских изделий №1- зцп 110/ми от «23» февраля 2024 г. | Республика Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Байтак, квартал Каргалы, дом 46
9 | Проводник гидрофильный управляемый периферический | Ангиографический проводник из нитинола, размер 0,035". Гидрофильное покрытие из полиэфирной смолы по всей длине проводника. Толщина покрытия 0,16 мм ± 0,05 мм. Длина сужающейся части 12 см, длина кончика 3 см. Форма кончика: прямая, изогнутая под углом, J-образная (трех конфигураций, в зависимости от радиуса изгиба). Длина проводника 50, 80, 150, 180, 200, 220, 260, 300 см. | Ангиографический проводник UniQual РК-ИМН-5№022470 Asahi Intecc Hanoi Co. LTD Вьетнам | Штука | 261 | 14400 | 3758400 | ТОО «МедКор» к Договору закупа медицинских изделий №27- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | Республика Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Байтак, квартал Каргалы, дом 46
11 | Баллонный оклюзионный катетер. Окклюзионная баллонная система | Баллоны: - податливые - экстраподатливые – для бифуркации сосудов. Вал баллона: наружный диаметр проксимальной части – 2,8F, дистальной части – 2,1F. Вал с двумя просветами (коаксиальная система) – один для раздувания и сдувания баллона, второй совместим с DMSO, клеем и спиралями. Баллон с изменяемой формой. Доступные размеры:4мм/10мм; 4мм/15мм; 4 мм/20мм; 4 мм/11мм, дистальный кончик – 5 мм. | Баллонный окклюзионный катетер Scepter РК-ИМН-5№020734 MicroVention Costa Rica, S.R.L. Коста-Рика | Штука | 3 | 624000 | 1872000 | ТОО «МедКор» к Договору закупа медицинских изделий №27- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | Республика Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Байтак, квартал Каргалы, дом 46
12 | Интракраниальный стент | Плетеный стент изготовленный: дистальная часть из нитинола, проксимальная из стали. • Кончик стента по 0,5 мм обеспечивающие лучшую фиксакцию стента. • 4 дистальных и 4 проксимальных маркера, а также 2 тканные пряди титана для лучшей визуализации стента, при рентгенскопии видим каждая из 16 проволок заполненный стентом. • Совместим с микрокатетерами диаметром 0,017”. • Доступен в размерах: диаметр 2,5; 3.0; 3,5; 4.0; мм, длина 12, 13, 17, 18, 21, 22, 24, 27, 28, 31, 32, 34 мм. | Интракраниальный стент LVIS EVO РК-ИМН-5№021027 MicroVention Costa Rica, S.R.L. Коста-Рика | Штука | 3 | 1516200 | 4548600 | ТОО «МедКор» к Договору закупа медицинских изделий №27- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | Республика Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Байтак, квартал Каргалы, дом 46
13 | Катетер баллонный дилатационный | Катетер баллонный для постдилятации. Назначение: низкопрофильный усовершенствованный семи-комплайант баллон, обладающий исключительной проходимостью и значительно облегчающий процедуру дилятации и общую стабильность процедуры ЧТКА для проведения дилятации коронарных артерий; Типоразмеры: диаметр (мм) 1,25; 1,5; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5 мм длина (мм) 9, 15, 20 мм; Профиль кончика: не более 0,43 мм (0,016""); Возможность использования проводникового катетера с внутренним диаметром 0,36 мм (0,014”); Наличие гидрофильного покрытия дистального шафта; Диаметр проксимального шафта не более - 1,9 Fr (0,64 мм), дистального не более - 2,4 Fr (0,08 мм); Наличие рабочей длины катетера 145 см; Наличие платиново-иридиевых рентгеноконтрастных меток; Расположение маркеров: 1,25 мм и 1,50 мм; Наличие номинального давления не менее 6 АТМ, давления разрыва не менее 18 АТМ. Дизайн баллонного катетера - система быстрой доставки. | Катетер баллонный дилатационный ASAHI PTCA Douvan Kamui РК-ИМН-5№021586 ASAHI INTECC (THAILAND) CO., LTD Таиланд | Штука | 35 | 84600 | 2961000 | ТОО «МедКор» к Договору закупа медицинских изделий №27- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | Республика Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Байтак, квартал Каргалы, дом 46
14 | Гибридный проводниковый катетер для трансфеморальной и трансрадиальной интервенции | Различная жесткость у проксимальной, средней и дистальной части проводникового катетера. Наличие размеров: 6, 7, 8, Fr. Наличие атравматичного кончика. Округлённые края дистального кончика с внешней и внутренней стороны. Наличие боковых отверстий, Наличие укороченных кончиков. Материал внутреннего слоя PTFE. Большой внутренний просвет: для катетера 6Fr - не менее 0,071" (1,80мм), для катетера 7Fr - не менее 0,081"(2.05мм), для катетера 8Fr - не менее 0,090" (2.28мм), длина 100см. Повышенная визуализация. | Коронарный направляющий катетер ASAHI Hyperion РК-ИМН-5№015848 ASAHI INTECC (THAILAND) CO., LTD Таиланд | Штука | 110 | 44700 | 4917000 | ТОО «МедКор» к Договору закупа медицинских изделий №27- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | Республика Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Байтак, квартал Каргалы, дом 46
15 | Коронарный управляемый проводник для острых окклюзии | Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм). Наличие длин, см: 180-190 см. Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь. Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1. Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0.5. 0,7 г. Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3 см. Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15- 25 см. Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE. Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Возможность удлинения до: не менее 300 см. Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная. Варианты дистального кончика: наличие прямой и J. Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. | Коронарный управляемый проводник ASAHI PTCA SION /SION blue РК-ИМН-5№021539 ASAHI INTECC (THAILAND) CO., LTD Таиланд | Штука | 110 | 39200 | 4312000 | ТОО «МедКор» к Договору закупа медицинских изделий №27- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | Республика Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Байтак, квартал Каргалы, дом 46
17 | Микропроводник | Гибридная технология. Диаметр 0,012” у дистальной и 0,014” у проксимальной части. Внутренняя часть из стали, в дистальной части из нитинола. Микрокатетер общей длиной 200 см, нитиноловой частью 60 см, формируемая часть микропроводника длиной 1,4 см, протяженность гидрофильного покрытия – 40 см. | Проводник Traxcess РК-ИМН-5№021033 Terumo Corporation Япония | Штука | 15 | 183600 | 2754000 | ТОО «МедКор» к Договору закупа медицинских изделий №27- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | Республика Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Байтак, квартал Каргалы, дом 46
18 | Система для перенаправления кровотока интракраниальных сосудов | Самораскрывающийся реконструирующий внутричерепной стент с хорошей радиальной силой, изготовленный из 16 нитиноловых стоек (внешняя часть стента) и 48 нитиноловых стоек (внутренняя часть стента – рабочая длина). 4 проксимальных и 4 дистальных маркера, а также 2 вольфрамовые нити для лучшей визуализации стента и четкой видимости проточной части стента. Совместим с микрокатетерами 0,027”. Общая длина вала 185 см до 215 см. Доступен для размеров сосудов 2,5-5,0 мм. Рабочая длина – 7 -48 мм. Длина стента (общая) – 13 – 55 мм. Возможна репозиция стента с 80% его полной длины. | Система FRED Jr/FRED X для перенаправления кровотока интракраниальных сосудов РК-ИМН-5№021928 MicroVention, Inc. США | Штука | 2 | 3942200 | 7884400 | ТОО «МедКор» к Договору закупа медицинских изделий №27- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | Республика Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Байтак, квартал Каргалы, дом 46
19 | Стент система для сонных артерий | Самораскрывающийся каротидный стент с устойчивой защитой от тромбоэмболии, двухслойная сетчатая конструкция. Совместим с микрокатетерами 0,014”. Диаметр стента от 5 мм до 10 мм. Профиль – 1,67 мм. Площадь открытой ячейки около 0.3 мм2. Рабочая длина – 16 - 40 мм. Длина стента (общая) – 22 - 47 мм. Возможна репозиция стента при раскрытии до 50% его полной длины. | Каротидная стент система Casper™ РК-ИМН-5№021205 MicroVention Costa Rica, S.R.L. Коста-Рика | Штука | 3 | 654400 | 1963200 | ТОО «МедКор» к Договору закупа медицинских изделий №27- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | Республика Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Байтак, квартал Каргалы, дом 46
20 | Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор МРТ-совместимый трехкамерный с принадлежностями | "МРТ-совместимый трёхкамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, с поддержкой функции предсердного сенсинга (варианты исполнения СRT-D QP либо CRT-DX QP на выбор). Три зоны детекции аритмий: ЖТ1, ЖТ2, ФЖ. Критерии детекции: Внезапное начало; Стабильность; Интервал сцепления; Алгоритм математической и морфологической дискриминации; Критерий устойчивой ЖТ. Зона детекции ЖТ: для ЖТ1: Выкл, от 100 до 222 уд/мин; Для ЖТ2: Выкл; от 120 до 222 уд/мин. Количество комплексов при детекции: для ЖТ1 от 10 до 100; для ЖТ2 от 10 до 80; для редетекции для ЖТ1 от 10 до 50; для ЖТ2 от 10 до 40. Внезапное начало: ВЫКЛ; от 4 до 32 %. Критерий стабильности: если SMART = ВЫКЛ: ВЫКЛ; ± 8 … (4) … ±48%. Если SMART = ВКЛ: ±8 … (4) … ±48%. Устойчивая ЖТ - ВЫКЛ, от 1 до 3 мин, шаг 1 мин; 3 мин; 5 мин; далее от 10 до 30 мин, с шагом 10 мин; Алгоритм морфологической дискриминации наджелудочковых и желудочковых форм нарушений ритма сердца с возможностью настройки порогов для более точной и корректной дискриминации. Зона детекции ФЖ: Выкл, от 150 до 250 уд/мин. Счетчик детекции ФЖ: 6 из 8; 8 из 12; 10 из 14; 12 из 16; 16 из 20; 18 из 24; 20 из 26; 22 из 30; 24 из 30; 30 из 40. Счетчик редетекции ФЖ: 6 из 8; 8 из 12; 10 из 14; 12 из 16; 16 из 20; 18 из 24; 20 из 26; 22 из 30; 24 из 30; 30 из 40. Виды терапии: Антитахистимуляция (АТС), Кардиоверсия, Дефибрилляция. АТС: Пачка импульсов, Пачка импульсов с уменьшением интервала между стимулами. Количество попыток АТС от 1 до 10, шаг не более 1. Количество стимулов в пачке от 1 до 15, шаг не более 1. Возможность автоматического добавления стимула в каждой последующей пачке: ВЫКЛ, ВКЛ. Интервал сцепления первого стимула со спонтанным комплексом: от 70 до 95%, шаг не более 5. Оптимизация АТС для наиболее быстрой и эффективной терапии. Энергия разряда при кардиоверсии и дефибрилляции от 2 до 40 Дж. Для одного приступа ЖТ или ФЖ максимальное количество разрядов не менее 8. Полярность разряда: Возможность инверсии полярности разряда для снижения порога дефибрилляции; Форма разряда: Двухфазный – возможность изменения длительности и процента соотношения фаз (минимум два варианта). Возможность выбора из трех вариантов направления шокового разряда. Встроенные алгоритмы защиты от постстимуляционного оверсенсинга Т-волны. Наличие немедленной передачи данных о зафиксированном аппаратом событии в полностью автоматическом режиме без участия пациента по системе удаленного мониторинга. Режимы брадитерапии: Выкл.; DDD(R); DDI(R); VDD(R); VDI(R); AAI(R); VVI(R); VOO; DOO. Значение базовой частоты в диапазоне, но не уже чем от 30 до 160 имп/мин. Значение амплитуды стимуляционного импульса (по всем каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,5 до 7,5 В. Значение длительности импульса (по всем каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,4 до 1,5 мс. Наличие функция автоматического контроля захвата с оценкой эффективности стимуляции (по всем каналам) c передачей информации по системе удаленного мониторинга. Наличие частотного гистерезиса: динамический, повторный, сканирующий. Значение предсердно-желудочковой задержки: 15; от 40 до 350 мс. Динамическая АВ-задержка, отдельно программируемая для различных частотных диапазонов и раздельно программируется для спонтанных и стимуляционных событий. Наличие АВ-гистерезиса: положительный, повторный, сканирующий и отрицательный (для обеспечения постоянной желудочковой стимуляции). Алгоритм автоматизированного поиска рекомендуемого значения АВ-задержки на основе измерения длительности P-волны. Программирование ночного ритма стимуляции. Возможность программирования значения VV-задержки в диапазоне от 0 до 100 мс после стимулируемого желудочкового события, возможность выбора ведущей и ведомой камеры (правый или левый желудочек). Количество доступных для выбора векторов стимуляции ЛЖ: не менее 20. Наличии функции для тестирования ЛЖ-электрода, для упрощения выборы оптимального вектора стимуляции. Возможность автоматической записи внутрисердечных электрограмм (ВЭГМ) в память ИКД: не менее 3-х эпизодов по 56 мин. Беспроводная телеметрия, основанная на энергосберегающем алгоритме передачи данных. МРТ-совместимость без зон ограничения сканирования при условии использования в комбинации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования. Стандарт разъема дефибриллирующего электрода: DF4. Стандарт разъема левожелудочкового электрода: IS4. Поддержка системы мобильного удалённого мониторинга пациента c ежедневной беспроводной передачей всей статистической информации и внутрисердечных электрограмм по сети сотовой связи в полностью автоматическом режиме без участия пациента на ежедневной основе. Возможность сохранения до трех индивидуальных предустановок параметров перманентной программы устройства с наличием функции быстрого переключения между ними; планирование расписания проведений плановых автоматических осмотров с выбором данных и результатов выполненных тестов, которые будут отправлены в установленные дни по системе удаленного мониторинга на личный аккаунт лечащего врача. Расчетный срок службы ИКД: не менее 8,09 лет с учётом: разрядов максимальной энергии (40 Дж) два раза в год; с 15% стимуляцией ПП, с 100% стимуляцией ПЖ/ЛЖ с базовой частотой 60 имп/мин, амплитудой не менее 2.5 В, длительностью импульса не менее 0.4 мс; сопротивлении на электродах не более 500 Ом, включенными функциями диагностики, ежедневной передаче данных по системе удалённого мониторинга и включенной записью ВЭГМ. Толщина не более 10 мм. Масса не более 82 г. Объем не более 35 см3. Стандартная комплектация состоит из нижеследующих аксессуаров (на выбор): 1. МРТ-совместимый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор с поддержкой функции предсердного сенсинга – 1 шт. 2. МРТ-совместимый дефибриллирующий электрод в двух вариантах исполнения - пентаполярный дефибриллирующий электрод с наличием 2-х диполей в проекции правого предсердия (технология DX) либо стандартный дефибриллирующий квадриполярный электрод (QP); улучшенной конструкции, уменьшающий нагрузку на электрод в области коннектора и трикуспидального клапана, активной фиксации, диаметром не более 7,8 Френч - 1 шт. (варианты электрода выбираются врачом при размещении заявки); 3. МРТ-совместимый левожелудочковый квадриполярный электрод (для коронарного синуса). С различными вариантами длин электрода, изгибов дистальной части и расстояния между полюсами. Внешний диаметр не более 1,6 мм (4,8 Френч). Стероид - дексаметазона ацетат (содержится в резервуаре для постепенного высвобождения). Содержания дексаметазона ацетата не более 0,5мг - 1 шт.; 4. Направляющий интродьюсер системы доставки для постановки левожелудочкового электрода через коронарный синус - 1 шт.; 5. Аксессуары для системы доставки левожелудочкового электрода – 1 шт.; 6. Интродьюсеры – 2 шт. / 3 шт. (по выбору врача) При выборе варианта комплектации без предсердного сенсинга (вариант СRT-D QP), поставщик дополнительно должен предоставить эндокардиальный предсердный МРТ-совместимый электрод, активной фиксации, диаметром не более 6 Френч – 1 шт." | Кардиовертер-дефибриллятор имплантируемый трехкамерный Rivacor 5 HF-T QP с принадлежностями РУ № PK-МИ (ИМН)-№023168 от 29.11.2021Страна происхождения: Германия Завод-изготовитель: BIOTRONIK SE & Co. KG | Штука | 5 | 4520776 | 22603880 | ТОО «Med Co» (Мед Ко) к Договору закупа медицинских изделий №28- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | 050013 (A15M1B2), РК, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Маркова, дом 22/37, офис 303
21 | Коронарный гибридный стент с лекарственным покрытием | Материал стента: кобальт-хромовый сплав, с двумя типами покрытия. 1) Пассивное покрытие: аморфный карбид кремния, 2) активное покрытие: биодеградируемый полимер полилактид включающий антипролиферативный препарат сиролимус. Доза лекарственного вещества не более 1.4 мкг/мм2. Лекарственное вещество выделяется в течении 12-14 недель. Толщина каркаса для стентов не более Ø 2,25 -3,00 мм - 60 мкм (0,0024”) и для Ø 3,5-4,0 мм - 80мкм (0,0031”). Кроссинг профиль стента не более 0.039” (0.994 мм) для Ø3мм. Конструкция каркаса стента: матричный, по типу двойной спирали. Длина стентов: 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35, 40 мм. Номинальный диаметр стентов: 2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0 мм. Система доставки быстрой смены. Предукорочение стента номинальным диаметром 2.25-3.0мм: 0% и диаметром 3.5-4.0 мм: -0.7%. Материал баллона: полукристаллический ко-полимер. Покрытие дистального тубуса (шафта) гидрофильное. Два вмонтированных платиноиридиевых маркера с нулевым профилем. Диаметр проводника не более 0.014” (0.3556 мм). Диаметр проводникового катетера не более 5 F (минимальный внутренний диаметр 0.056” (1.4224 мм). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа) - 0.017” (0.4318 мм). Рабочая длина катетера - 140 см. Диаметр проксимального тубуса (шафта) не более 2,0 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром не более 2.25 – 3.5 мм - 2,6 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром 4,0 мм не более 2,8 F. Номинальное давление не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. для всех размеров. Диаметр стента 2,25 мм при давлении 8 атм.: 2.25 мм. Диаметр стента 2,25 мм при давлении 16 атм.: 2,50 мм. Наличие системы усиленной передачи воздействия шафта. Маркеры тубуса (шафта) на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника. | Коронарная стентовая система Orsiro с покрытием Sirolimus размерами (мм): малый (small) - диаметром 2,25; 2,50; 2,75; 3,0; средний (medium) – диаметром 3,5; 4,0; длиной стента (мм) 9; 13; 15; 18; 22; 26; 30; 35 и 40 с устройством доставки быстрой смены РУ № РК-ИМН-5№010035 от 02.02.2017 Страна происхождения: Швейцария Завод-изготовитель: BIOTRONIK AG | Штука | 53 | 237554 | 12590362 | ТОО «Med Co» (Мед Ко) к Договору закупа медицинских изделий №28- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | 050013 (A15M1B2), РК, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Маркова, дом 22/37, офис 303
22 | МРТ-совместимый двухкамерный электрокардиостимулятор | Имплантируемый МРТ-совместимый мультипрограммируемый двухкамерный частотно-адаптирующий электрокардиостимулятор с функцией активного контроля захвата по обоим каналам в комплекте с принадлежностями. Режимы cтимуляции: ВЫКЛ.; DDD(R); VVI(R); AAI(R); DDI(R); A00(R); VDD(R); VVT; AAT; VDI(R); V00(R); DVI(R); D00(R); DDT. Значение базовой частоты (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 30 до 200 имп/мин. Значение амплитуды стимуляционного импульса (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,2 до 7,5 В. Значение длительности импульса (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,1 до 1,5 мс. Наличие функции активного контроля захвата (КЗ) (по обоим каналам). Наличие контроля эффективности желудочковой стимуляции c оценкой эффективности каждого навязываемого стимула. Возможность автоматического определения оптимальных значений чувствительности на обоих каналах на постоянной основе. Максимальная частота отслеживания по желудочковому каналу: 200 уд/мин. Сенсор частотной адаптации: акселерометр. Функция частотного гистерезиса: наличие минимум трёх вариантов гистерезиса - динамический гистерезис; повторный гистерезис; поисковый гистерезис. Значение предсердно-желудочковой задержки в диапазоне, но не уже чем от 20 до 350 мс. Возможность отдельного программирования для шести частотных диапазонов и раздельного программирования для спонтанных и стимуляционных событий. Автоматический алгоритм минимизации желудочковой стимуляции за счет интеллектуального увеличения AВ-задержки, наличие повторного, поискового AВ-гистерезиса и отрицательного для обеспечения постоянной желудочковой стимуляции. Наличие программируемого ночного ритма стимуляции. Функция автоматического контроля электродов: наличие подпорогового измерения импеданса электродов не реже, чем через каждые 30 с независимо от фазы собственного проведения или стимуляции. Функция автоматической проверки электродов: наличие - возможность автоматического изменения полярности детекции и стимуляции при выходе значений импеданса за рамки допустимых значений. Функция автоматической инициализации аппарата в момент имплантации: наличие, активация накопления статистики, выполнение автоматического определения полярности электрода. МРТ-совместимость без зон ограничения сканирования (Full Body Scan) при условии использования в комбинации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования. Возможность проведения процедуры неинвазивного ЭФИ. Возможность автоматической записи внутрисердечных электрограмм (ВЭГМ) в память ЭКС: не менее 4-х эпизодов длительностью до 10 с каждый. Проведение автоматических тестов определения чувствительности, порогов стимуляции и сопротивления по обоим каналам при контрольном осмотре пациента: наличие. Расчётный срок службы: более 12 лет при 50% стимуляции в режиме DDD(R) с базовой частотой не менее 60 имп/мин; амплитудой предсердного и желудочкового стимулов не менее 2,5 В; длительностью импульса по обоим каналам не менее 0,4 мс; импедансом обоих электродов не более 500 Ом. Масса: не более 23,2 г. Толщина: не более 6,5 мм. Объём: не более 11 см3. Эндокардиальный МРТ-совместимый биполярный электрод активной фиксации. Материал изоляционного слоя - полиуретан. Максимальный диаметр электрода не более 5,9 Френч. Варианты длин электрода, 45, 53 и 60 см. Стероид - дексаметазона ацетат (содержится в резервуаре для постепенного высвобождения). Межполюсное расстояние не более 10 мм. Тип спирали выдвигаемая/ретрактируемая спираль, электрически активная. Длина выдвижения спирали не более 1.8 мм, материал спирали иридиевый сплав, фрактальная поверхность, площадь не менее 4.5 мм². Наличие рентгеновской метки положения спирали. Рекомендуемый интродьюсер не более 6 Френч. Комплектация состоит из: 1. Электрокардиостимулятор МРТ-совместимый, двухкамерный – 1 шт. 2. Эндокардиальные МРТ-совместимые электроды, активной фиксации, диаметром не более 6 Френч – 2 шт. 3. Интродьюсер - 2 шт. | Электрокардиостимуля-тор, имплантируемый модификации: Enticos 4 DR (МРТ-совместимый двухка-мерный) с принадлеж-ностями РУ № PK-ИМН-5№017679 от 18.01.2023 Страна происхождения: Германия Завод-изготовитель: BIOTRONIK SE & Co. KG | Комплект | 5 | 795554 | 3977770 | ТОО «Med Co» (Мед Ко) к Договору закупа медицинских изделий №28- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | 050013 (A15M1B2), РК, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Маркова, дом 22/37, офис 303
23 | МРТ-совместимый однокамерный электрокардиостимулятор | Имплантируемый МРТ-совместимый мультипрограммируемый однокамерный частотно-адаптирующий электрокардиостимулятор SSIR с функцией активного контроля захвата. Режимы cтимуляции: ВЫКЛ; VVIR; AAIR; A00; VVI; AAI; A00R; VVT; AAT; V00; V00R. Значение базовой частоты в диапазоне, но не уже чем от 30 до 200 имп/мин. Значение амплитуды стимуляционного импульса в диапазоне, но не уже чем от 0,2 до 7,5 В. Значение длительности импульса в диапазоне, но не уже чем от 0,1 до 1,5 мс. Наличие функции активного контроля захвата. Наличие контроля эффективности желудочковой стимуляции c оценкой эффективности каждого навязываемого стимула. Возможность автоматического определения оптимальных значений чувствительности на постоянной основе. Функция частотного гистерезиса: наличие минимум трёх вариантов гистерезиса - динамический гистерезис; повторный гистерезис; поисковый гистерезис. Наличие программируемого ночного ритма стимуляции. МРТ-совместимость без зон ограничения сканирования при условии использования в комбинации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования. Функция автоматического контроля электрода: наличие подпорогового измерения импеданса электродов каждые 30 с независимо от фазы собственного проведения или стимуляции. Функция автоматической проверки электрода: наличие - возможность автоматического изменения полярности детекции и стимуляции при выходе значений импеданса за рамки допустимых значений. Функция автоматической инициализации аппарата в момент имплантации: наличие, активация накопления статистики, выполнение автоматического определения полярности электрода. Возможность автоматической записи внутрисердечных электрограмм (ВЭГМ) в память ЭКС: 4-х эпизодов длительностью до 10 с каждый. Возможность проведения автоматических тестов определения чувствительности, порогов стимуляции и сопротивления при контрольном осмотре пациента. Запись данных пациента в память ЭКС: наличие. Расчётный срок службы: 16 лет 10 месяцев при 50% стимуляции с базовой частотой не менее 60 имп/мин; амплитудой стимулов не менее 2,5 В; длительностью импульса не менее 0,4 мс; импедансом электрода не более 500 Ом. Масса не более 20,8 г. Толщина не более 6,5 мм. Объём не более 10 см3. Эндокардиальный МРТ-совместимый биполярный электрод активной фиксации. Материал изоляционного слоя - полиуретан. Максимальный диаметр электрода не более 5,9 Френч. Варианты длин электрода, 45, 53 и 60 см. Стероид - дексаметазона ацетат (содержится в резервуаре для постепенного высвобождения). Межполюсное расстояние не более 10 мм. Тип спирали выдвигаемая/ретрактируемая спираль, электрически активная. Длина выдвижения спирали не более 1.8 мм, материал спирали иридиевый сплав, фрактальная поверхность, площадь не менее 4.5 мм². Наличие рентгеновской метки положения спирали. Рекомендуемый интродьюсер не более 6 Френч. Комплектация состоит из: 1. Электрокардиостимулятор МРТ-совместимый, однокамерный – 1 шт. 2. Эндокардиальный МРТ-совместимый электрод активной фиксации, диаметром не более 6 Френч – 1 шт. 3. Интродьюсер - 1 шт | Электрокардиостимуля-тор, имплантируемый модификации: Enticos 4 SR (МРТ-совместимый однока-мерный) с принадлеж-ностями РУ № PK-ИМН-5№017679 от 18.01.2023 Страна происхождения: Германия Завод-изготовитель: BIOTRONIK SE & Co. KG | Комплект | 1 | 595554 | 595554 | ТОО «Med Co» (Мед Ко) к Договору закупа медицинских изделий №28- тендер 110/ми от «06» марта 2024 г. | 050013 (A15M1B2), РК, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Маркова, дом 22/37, офис 303
| Итого: | [5 empty] | 104321166